TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
1. Dėl Sistemos Infusomat R Space line pirkimo:
· pagaminta iš  biologiškai suderinamos, sintetinės polimerinės (SIBS, ang. styrene-block-isobutylene-block-styrene) ar lygiavertės medžiagos;
· ilgis: 8,5± 0,1 mm;
· bendras skersmuo turi būti 350±1,0 µm;
· vidinio kanalo skersmuo turi būti 70± 1,0 µm;
· distalinėje dalyje, 3 ± 0,1 mm atstumu, randasi plokštelės, kurios stabilizuoja implantą odenos tunelyje;
· kartu vienkartinių medžiagų rinkinys:
· peilis, padedantis suformuoti 1 mm odenos tunelį;
· implanto vietos žymeklis;
· 25G adata;
· 23G kaniulė;
· sterilūs (simboliai ant pakuočių);
· vienkartiniai (pažymėta simboliais);
· su numatyta pakuočių atidarymo vieta;
· ant pakuočių pažymėta produktų pagaminimo datos ir galiojimo laikas mėnesiais.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

2. Daugkartinis seilinukas suaugusiems:
· pagamintas iš specialios – vandeniui atsparios medžiagos;
· pasirinktinai surišamas arba susegamas spaudėmis;
· dydis: 46 x 92 ± 5 cm;
· skalbiamas: iki 60°C.
· skalbiamas ne daugiau kaip 150 kartų;
· absorbcija 800 ml ± 200;
Orientacinis poreikis: 15 vnt.

3. Slėgio keitiklis:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· su EasyVent™ oro filtravimo sistema;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ne pirogeninis;
· pažymėtas CE ženklu (CE 2797), atitinka medicinos prietaisų direktyvą (MD);
· sudėtyje nėra DEHP, DBP, BBP ftalatų;
· MR Conditional (galima naudoti tam tikromis sąlygomis magnetinio rezonanso aplinkoje);
· suderinamas su Laborie gamintojo SOLAR GI vandens perfuzijos pompos rinkinio sistema.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

4. Trikampis šluostukas (kempinėlė) akims, su koteliu:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· trikampio formos;
· šluostukas pagamintas iš labai gerai sugeriančios skysčius PVA (polivinilo acetato) arba lygiavertės medžiagos;
· operacijos metu nepalieka pūkų (plaušų);
· operacijos metu nesuyra (neišsifragmentuoja);
· kotelis  pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;
· šluostuko išmatavimai 10±0,3 x 15±0,3 mm (35° kampu);
· šluostuko storis nuo 1mm iki 1,5 mm (prieš sudrėkinimą);
· šluostuko su koteliu bendras ilgis ne mažesnis 69 mm;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.
5. Priemonės rinopnemometrijai:
5.1. Bakteriniai filtrai veido kaukėms
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· filtras, skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtas nosies kvėpavimo matavimams;
· srauto pasipriešinimas 0,08 kPa/L/s;
· kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999996 % bakterijoms Kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999711 % virusams;
· išmatavimai: 78 x 78 x 80 mm ± 0,1 mm (plotis x gylis x aukštis);
· 24 mm išorinis skersmuo / 30 mm ± 0,1 išorinis skersmuo ;
· pagaminta iš Polipropileno arba lygiavertės medžiagos su elektrostatinės nanoplaušelių technologijos filtro terpe
· atitinka ISO 10993 reikalavimus, be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
Orientacinis poreikis: 800 vnt.

5.2. Nosies slėgio žarnelės:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· žarnelės rinomanometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtos naudoti atliekant nosies kvepavimo tyrimus/matavimus rinomanometrijai ir rinosistometrijai;
· ilgis 350 ± 1 mm;
· vidinis diametras 1.7 ± 0,1 mm;
· išorinis diametras 3.5 ± 0,1 mm;
· pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, permatomos;
· [bookmark: _Hlk206484568]ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 800 vnt.

5.3. Metaliniai nosies slėgio žarnelių adapteriai:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· metaliniai;
· skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtas prijungti matavimo sistemos RHINO-SYS nosies spaudimo žarnelę prie šnervės;
· naudojamas rinomanometriniams ir rinoresistometriniams matavimams atlikti;
· ilgis 6 mm, skersmuo 2 mm ir 3 mm ± 0,1 mm;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 400 vnt.

6. Riebalų surinkimo sistema:
6.1. Balso stygos lipoaugumentacijos adata:
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· skirta invazinei procedūrai.
· Luer Lock jungtis arba lygiavertė;
· darbinis ilgis: 263 mm ±10 mm;
· bendras ilgis:  332 mm ±10 mm;
· išorinis skersmuo: 2,0 mm ±0,2 mm;
· vidinis skersmuo: 1,6 mm ±0,2 mm;
· adatos galas: 8 mm ilgio, su 5 mm gylio žyme (žymėjimas aiškiai matomas);
· plataus spindžio kanalas, tinkamas riebalinėms ląstelėms (siekiant mažinti riebalinio transplantato pažeidimą);
· nuimama rankenėlė (arba lygiavertis sprendimas, leidžiantis patogiai valdyti injekciją);
· medžiagos biologiškai suderinamos, netoksiškos; be natūralaus latekso;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.

6.2. Riebalų surinkimo sistema:
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
Komplektacijoje:
· 1 vnt. riebalų surinkimo kaniulė;
· 1 vnt. 14G kaniulė;
· 4 vnt. 10 ml švirkštai;
· 4 vnt. 1 ml švirkštai;
· 1 vnt. jungtis riebalų perkėlimui;
· 4 vnt. Luer Lock arba lygiaverčiai kamšteliai;
· 4 vnt. įspaudžiami stūmoklio stabdikliai arba lygiavertė priemonė, atitinkanti tą pačią funkciją;
· be latekso;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.

7. Galvijų perikardo lopai (7 x10 cm. dydžio):
· lopai, skirti rekonstrukcinėms kraujagyslių operacijoms:
· pagaminti iš galvijų perikardo;
· sterilūs (pažymėta simboliu);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· biologiškai suderinami su biologiniais žmogaus audiniais;
· atsparūs infekcijoms;
· paruošti naudojimui;
· lopo dydis – 7  x 10 cm ± 0,5cm;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta priemonės galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 15 vnt.
Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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