TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Magneto terapijos aparatas (impulsinio elektromagnetinio  lauko (PEMF) sistema) – 1 kompl.

1. Pirkimo objektas.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti magneto terapijos aparatą (impulsinio elektromagnetinio  lauko (PEMF) sistemą) - 1 (vieną)  komplektą (toliau- prekė (-ių), vykdant projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-p-0015)“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinta („renew“, „refurbished“, „remarketed“) įranga ir jos priedai neleidžiami. Prekės turi būti pripažintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:

3.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos skaitmeninius dokumentus (jų kopijas):

● ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) arba lygiaverčius dokumentus patvirtinančius, kad siūloma Prekė atitinka Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) dėl medicinos priemonių reikalavimus.

● CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (sertifikatus).

● Gamintojo techninę dokumentaciją (katalogą, brošiūrą, techninį aprašymą arba kitą gamintojo dokumentą), patvirtinančią siūlomos įrangos atitiktį visiems techninės specifikacijos reikalavimams.

3.2.Tiekėjas pateiktoje dokumentacijoje privalo aiškiai nurodyti tikslią pateikto dokumento vietą (puslapį, skyrių ar eilutę), kurioje yra informacija, pagrindžianti konkretaus parametro atitiktį.

3.3. Dokumentų kalbos reikalavimai:

● Visi 3.1 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

● Jei originalūs gamintojo dokumentai yra pateikiami kita užsienio kalba (ne lietuvių ir ne anglų), kartu privalo būti pateiktas jų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.

● Tuo atveju, jei pateikti dokumentai yra anglų kalba, Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkimo procedūros metu arba prieš sutarties pasirašymą pareikalauti pateikti šių dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, kurį tiekėjas privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.

3.4. Jeigu oficialioje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas atitinkamų parametrų pagrindimui gali papildomai pateikti gamintojo įgalioto atstovo oficialų patvirtinimą (raštu) arba kitus techninius dokumentus.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams, technologijoms ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Jei tiekėjas siūlo lygiavertį sprendimą, jis turi pateikti dokumentus, kurie aiškiai pagrįstų, kad siūlomos Prekės parametrai yra lygiaverčiai arba viršija techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5. Techninėje specifikacijoje nurodytos ribinės reikšmės („ne mažiau“, „ne daugiau“, „nuo... iki“) apima ir lygias reikšmes.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatytos Prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, Prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos Prekės paso užpildymas (jei toks reikalingas).

Perkančiosios organizacijos personalo mokymai ne mažiau 2 darbuotojų, mokymo trukmė - ne mažiau kaip 2 val., jų darbo vietoje, per 5 darbo dienas nuo instaliavimo datos. Mokymai turi apimti saugų naudojimą, pagrindines terapines funkcijas, kasdienę priežiūrą, saugos reikalavimus.

7. Prekės turi būti komplektuojamos su visais priedais ir jungtimis, reikalingomis tinkamam jos veikimui.

11. Magneto terapijos aparatas (impulsinio elektromagnetinio  lauko (PEMF) sistema) – 1 kompl.

Funkciniai ir techniniai parametrai :

| Eil. Nr. | Parametras/Funkcija | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gydymo metodai | Žemo dažnio impulsinio magnetinio lauko terapija (PEMF / magnetoterapija). |
| 2. | Magnetinio lauko forma | Ne mažiau kaip viena terapinė magnetinio lauko forma (pvz. stačiakampė, sinusoidinė ar lygiavertė) |
| 3. | Terapinės programos / indikacijos | Magnetoterapijos programos arba terapiniai režimai, skirti dažniausiai naudojamoms raumenų ir kaulų sistemos, skausmo valdymo, audinių gijimo ir kraujotakos gerinimo indikacijoms, turi būti numatytos gamintojo naudojimo instrukcijoje arba techninėje dokumentacijoje |
| 4. | Aplikatorių palaikymas | Aparatas turi palaikyti ir komplekte turėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tipų aplikatorius, įskaitant viso kūno aplikatorių, žiedinį aplikatorių ir lokalų aplikatorių, siekiant užtikrinti galimybę atlikti tiek viso kūno, tiek stambiųjų anatominių sričių, tiek lokalias magnetoterapijos procedūras. |
| 5. | Kanalų skaičius | Galimybė vienu metu vykdyti bent dvi nepriklausomas magnetoterapijos procedūras arba vienu metu naudoti bent du aplikatorius. |
| 6. | Intensyvumo reguliavimas | Būtinas (reguliuojamas rankiniu būdu arba automatiškai pagal pasirinktą programą / režimą). |
| 7. | Dažnio reguliavimas | Reguliavimo diapazonas turi apimti žemus terapinius dažnius, ne siauresnis kaip nuo 1 Hz iki 80 Hz (arba platesnis), užtikrinantis analogiškas magnetoterapijos taikymo galimybes tiek ūmioms, tiek lėtinėms būklėms gydyti. |
| 8. | Gydymo trukmė | Reguliuojama ne siauresniame kaip 10 – 30 min. diapazone arba platesniame, su garsiniu arba vaizdiniu signalu procedūros pabaigoje. |
| 9. | Valdymas ir sąsaja | Integruotas LCD, TFT, jutiklinis (sensorinis) arba lygiavertis ekranas, rodantis pasirinktus procedūros parametrus (gydymo laiką, dažnį ir magnetinio lauko intensyvumą). |
| 10. | Gydymo režimai/programos | ● Aparatas turi turėti integruotas gamyklines magnetoterapijos programas ir (arba) terapinius režimus pagal gamintojo medicininę paskirtį. ● Turi būti galimybė pasirinkti iš anksto nustatytas terapines programas arba individualiai nustatyti gydymo parametrus. ● Galimybė išsaugoti individualias naudotojo programas ir (arba) nustatymus – ne mažiau kaip 10. |
| 11. | Speciali magnetoterapijos kušetė ir kūno aplikatorius | Komplekte turi būti speciali procedūrinė kušetė su integruotu arba atskiru patiesiamu magnetinio lauko indukcijos čiužiniu (kilimėliu), skirtu viso kūno magnetoterapijai. ● Kušetės paviršius turi būti atsparus medicininėms dezinfekcijos priemonėms. ● Kušetės matmenys: ilgis ne mažiau kaip 180 cm, plotis ne mažiau kaip 60 cm (arba lygiaverčio funkcionalumo sprendimas). ● Kūno aplikatoriaus (čiužinio) matmenys turi užtikrinti galimybę atlikti viso kūno procedūras su siūloma kušete. |
| 12. | Solenoidas (žiedinis aplikatorius) | Vidinis solenoido skersmuo ne mažesnis kaip 60 cm. Solenodas turi būti slankiojantis (sumontuotas ant specialių bėgelių (kušetės) arba pateikiamas kitas lygiavertis konstrukcinis sprendimas, užtikrinantis tolygų giluminį magnetinio lauko poveikį aplink visą gydomą anatominę sritį (viso kūno, dubens ar stambiųjų sąnarių terapijai). |
| 13. | Lokalių aplikatorių komplektas | Ne mažiau kaip 1 pora (2 vnt.) lokaliam magnetoterapijos taikymui skirtų aplikatorių (plokščių / diskų) su tvirtinimo diržais arba kitomis gamyklinėmis fiksavimo priemonėmis, užtikrinančiomis saugų aplikatorių fiksavimą ant paciento kūno. |
| 14. | Magnetinio lauko indukcija | ● Lokalių aplikatorių maksimali magnetinio lauko indukcija – ne mažesnė kaip 3 mT. ● Viso kūno aplikatoriaus (kilimėlio arba čiužinio) maksimali magnetinio lauko indukcija – ne mažesnė kaip 2 mT (2000 µT), užtikrinanti terapinį poveikį pagal gamintojo medicininę paskirtį. ● Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus (specifikacijas, sertifikatus ar instrukcijas), patvirtinančius nurodytas vertes. |
| 15. | Atitiktis medicinos priemonių reikalavimams | Siūloma įranga turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) dėl medicinos priemonių arba lygiaverčių teisės aktų reikalavimus. Atitiktis turi būti pagrįsta kartu su pasiūlymu pateikiamais dokumentais (CE atitikties deklaracija ir (arba) sertifikatais). |