TSD-479, VPP-3555

Laboratorinės vandens gryninimo sistemos

techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatinė sistema I tipo (angl. ultrapure) ir II tipo (angl. pure) vandeniui gauti analitiniams tyrimams |  |
| 2. | Aprašymas | Atlieka vandens valymą iš vandentiekio vandens iki ultra švaraus (I tipo ir II tipo, pagal ISO 3696 (ar lygiavertį standartą)) vandens kokybės |  |
| 3. | Našumas | ≥ 5 litrai/val. |  |
| 4. | Vandens dozavimas | ≥ 1,5 litrai/min. |  |
| 5. | Montavimas | Įrenginys pritaikytas montuoti ant sienos arba pastatomas ant stalo (arba po stalu) (jeigu galimi keli variantai – konkretus montavimo tipas suderinamas užsakymo metu) |  |
| 6. | Vandens pritaikomumas | Vanduo tinkamas naudoti: - HPLC; - LC-MS; - Spektroskopijai; - Bendriems laboratoriniams darbams. |  |
| 7. | Vandens kokybė | - Elektrinė varža ≥ 18,2 MΩ·cm (kai 25 °C); - TOC ≤ 5 ppb; - Bakterijos ≤ 0,01 CFU/ml; - Endotoksinai ≤ 0,001 EU/ml; - RNazės ≤ 1 pg/ml; - DNazės ≤ 5 pg/ml; - Dalelės ≤ 0,22 µm. |  |
| 8. | Atitiktis standartams | Įrenginys atitinka ISO 3696 arba lygiavertį standartą |  |
| 9. | Valdymas | - Valdymas per integruotą lietimui jautrų (ar lygiavertį) ekraną; - Ekranas spalvotas; - ≥ 4,3“ (colių) įstrižainė. |  |
| 10. | Duomenų ataskaitos | Yra galimybė duomenis perduoti / perkelti per USB (arba lygiavertę) jungtį |  |
| 11. | Kitos funkcijos | - Filtrų eksploatavimo laiko skaičiavimas; - Filtrų keitimo priminimai. |  |
| 12. | Įrenginio maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 13. | Komplektacija | Kartu su įrenginiu komplektuojami: - Visų įrenginio veikimą užtikrinti reikalingų filtrų pirminis komplektas; - Atsarginiai filtrai, pagal gamintojo rekomendacijas ≥ 24 mėnesiams; - Sistemos prijungimo priedai; - ≥ 50 litrų išorinė talpa; - Atskiri nuotoliniai vandens dozatoriai I tipo ir II tipo vandeniui. |  |
| 14. | Validacija ir kvalifikacija | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: - Įrengimo kvalifikacija (angl. IQ - Installation Qualification); - Veikimo kvalifikacija (angl. OQ - Operational Qualification); - Periodinė veikimo kvalifikacija (OQ), sutarties laikotarpiu (numatomas ≥ 24 mėn.). |  |
| 15. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesių; - Į garantinį laikotarpį įeina įrenginio techninė priežiūra ir periodinės rekvalifikacijos, užtikrinant įrenginio atitikimą GGP (geros gamybos praktikos, angl. GMP) reikalavimams. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (montavimo), paleidimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo (vartotojo) instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Tiekėjas privalo turėti serviso inžinierius (bent vieną), turinčius teisę atlikti laboratorinės vandens gryninimo sistemos instaliavimą (montavimą) ir apmokymus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato (ar kito lygiaverčio dokumento) skaitmeninę kopiją, įrodančią inžinieriaus teisę atlikti visus techninėje specifikacijoje numatytus darbus.

__________________________