## Naujas
Techninė specifikacija (VPP-774)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis
1 | 33141000-0 | Kateteriai skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms | Van Schie Beacon Tip dizaino arba lygiaverčiai kateteriai, skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms, su rentgenokontrastiniu ir šilumai jautriu galiuku. • Kateterio korpusas iš nailono arba lygiaverčio, sutvirtintas pintomis plieno arba lygiavertėmis vijomis. • Kateterio diametras 5F, dengtas aktyvia hidrofiline danga, pralaidumas 32 ml/s, turi atlaikyti ne mažiau 1200 PSi slėgį. • Kateterio ilgis nuo 40 cm iki 65 cm, suderinamas su 0,035'' viela. • Privalo būti skirtingos galiukų konfiguracijos ne mažiau 5 tipų pasirinkimo galimybė pagal anatomines situacijas. | vnt. | 60
2 | 33184100-4 | Periferiniai balionu išplečiami dengti stentai mažo ir vidutinio diametro (angl. stent graft) | Suspaustas ant PTA baliono, OTW tipo. • Suderinamumas su viela pravedėju: 0,035" • Kateterio ilgis: 80 ir 140 cm (±5 cm) • NP: ne mažesnis nei 9 atm RBP: Ø 5-7mm: 15 atm, Ø 8mm: 14 atm, Ø 9-10mm: 13 atm Maksimalus po išplėtimo: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤ 12mm • Suderinamumas su introdiuseriu 6–7F • 3 žymekliai kiekvieno stento gale • Stento medžiaga: CoCr L605 arba lygiavertė • Padengimas: ePTFE arba lygiavertė • Atatranka: ≤ 10 % Sutrumpėjimas: • Ilgis 17 mm: ≤ 12 % • Ilgis 57 mm: ≤ 8 % Stento skersmuo: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm Stento ilgis: 17; 27; 37; 57 (±2 mm) | vnt. | 20
3 | 33184100-4 | Periferiniai balionu išplečiami dengti stentai didelio diametro (angl. stent graft) | • Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. • Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga arba lygiaverte iš abiejų pusių. • Naudojami su 9F - 11F introdiuseriais. • Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. • Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). • Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. • Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. • Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo arba lygiaverčio kateterio. • Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm (±5 cm) | vnt. | 40
4 | 33141000-0 | Vielos skirtos periferinėms angioplastikos procedūroms 0,014 ir 0,018 diametro | • Diametrai: 0,014" ir 0,018“ • Ilgis: 190, 210, 250, 300 cm (± 1 cm). • Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio, o distalinis galiukas iš nitinolio (nikelis + titanas) arba lygiaverčio. • Galimybė pasirinkti skirtingo ilgio nitinolinį arba lygiavertį segmentą distaliniame gale nuo 10 iki 40cm. • Viela padengta proksimalinėje dalyje hidrofobine danga, o galiukas hidrofiline danga. • Galimybė pasirinkti galiuko skirtingus svorius 2.8, 3.5, 4,0, 6.0g. • 1:1 posūkio užtikrinimas. •Galiukas rentgenokontrastinis ir yra galimybė formuoto norimu lenktumu. | vnt. | 200
5 | 33141000-0 | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms | • Paviršiaus padengimas: išorinis - hidrofilinė medžiaga visame ilgyje, vidinis - padengtas teflonu arba lygiaverčiu. • Įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis arba lygiavertėmis spiralės vijomis. Su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro. • Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr). • Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074". • Įvairaus ilgio: nuo 45 cm iki 110 cm, tame intervale turi būti 55 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm. • Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. •Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai. | vnt. | 60
6 | 33141000-0 | Hidrofilinių dilatatorių rinkinys | Hidrofilinių dilatatorių rinkinys. • Diametrai: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26 Fr, tinkantys 0.035 vielai, 45 cm ilgio. • Hidrofilinis padengimas. | rink. | 5
7 | 33141000-0 | Introdiuseriai formuojamu galiuku | • Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. • Vidinis paviršius padengtas teflonu arba lygiaverčiu, leidžiantis lengvai priemonėms slysti vidiniu pavirčiumi. •Įvediklio korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis (nepintas) suteikdamas lankstumą, ir atparumą užlenkimams. • Su tarpusavyje fiksuojančiu dilatatoriumi. • Vidinis diametras: 6 Fr (ID 2,2 mm; OD 2,6mm); 7 Fr (ID 2,5mm; OD 3,1mm); 8 Fr (ID 2,9 mm; OD 3,5 mm). •Introdiuserio ilgis: 70 cm; 90 cm. •Tinkamos vielos-pravediklio diametras 0,038 colių. • Introdiuseris tiesaus galiuko, kuris gali būti formuojamas šaltuoju būdu. • Su rentgenokontrastiniu žymeniu integruotu sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. • Komplektuojamas su "Check-Flo" arba lygiaverčiu hemostatiniu vožtuvu, kuris turi papildomą šoninę atšaką praplovimui ar kontrastui. | vnt. | 10
8 | 33184100-4 | Embolizacinė priemonė, skirta endovaskulinei aneurizmų embolizacijai (aneurizmos kaklelio uždengimui). | • Daugiasluoksnis pynimas, savaime išsiplečianti, forma cilindrinė iš trijų dalių. • Pagaminta iš nitinolio tinklelio arba lygiaverčio. Prietaiso galuose pritvirtinti platinos arba lygiaverčiai žymekliai. • Įvedimo viela pagaminta iš nerūdijančio plieno, padengta PTFE sluoksniu, distalinis galas su nitinolio šerdimi arba lygiaverčių medžiagų. • Priemonė sujungta su įvedimo viela ir pilnai paruošta naudojimui. Pridedamas plastikinis fiksatorius palengvinantis sistemos atjungimą. Galimi diametrai: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22mm. Ilgiai: 6 mm (3,4 ir 6 mm diametro) / 7mm (8 ,10 mm diametro) / 9 mm (12 mm diametro) / 10 mm (14 mm diametro) / 12 mm (16 mm diametro) / 14 mm (18 mm diametro) / 16 mm (20 mm diametro) / 18 mm (22 mm diametro). Minimalus kreipiamojo kateterio skersmens reikalavimas: •5F skirtas 3, 4, 6, 8 mm diametrui; •6F 10 ir 12 mm diametrui; •8F skirtas 14 ir 16 mm diametrui; •9F skirtas 18, 20 ir 22 mm diametrui. •Įvedimo vielos ilgis ne mažesnis nei 135 cm, maksimalus įvedimo sistemos ilgis ne mažesnis nei 100 cm. | vnt. | 20
9 | 33141000-0 | Palaikanti standžioji viela | •Didelio standumo palaikanti viela skirta didelio diametro stentų ir periferinių stentgraftų implantacijoms. •Plieninė dengta PTFE viela arba lygiavertė. Ilgis turi būti įvairus: 145 cm; 180 cm,; 260 cm. Diametras 0,035”. • Lankstus vielos galiukas viengubos J formos kreivės, ilgis ne daugiau 1,5 cm. | vnt. | 100
10 | 33184100-4 | Periferiniai savaime išsiplėčiantys (ang. self expandable) stentai | • Nitinoliniai arba lygiaverčiai, hibridinės gardelės dizaino • Ergonominė rankena su išstūmimo ratuku • Stento išstūmimo viena ranka arba nutraukiant galimybė • Minimalus sutrumpėjimas įvedimo metu • Abiejuose stento galuose 4 tantalo arba lygiaverčiai markeriai geram matomumui • Įvedimo kateteris su distaliniu platinos / iridžio arba lygiaverčiu markeriu; • Skirti naudoti su 0,035'' viela - pravedėju ir 6F introdiuseriu; •Kateterių ilgiai 75± 5 arba 120 ± 5 cm pasirinktinai; •Diametrai - nuo 5,0 iki 14,0 mm, ilgiai 20-120 mm pasirinktinai. | vnt. | 250
11 | 33141000-0 | Nustumiamos spiralės embolizacijai | •Platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais. •Spiralių išorinis diametras 0,035": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 20 cm; spiralių diametrai nuo 3 mm iki 10 mm. •Spiralių išorinis diametras 0,018": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 14 cm; spiralių diametrai nuo 2 mm iki 10 mm. •Spiralių įvediklis- diametras-0,018", 180 cm ilgio. | vnt. | 500
12 | 33141000-0 | Padidinto stangrumo diagnostinė viela – gidas | • Ilgis: nuo 50 cm iki 180 cm. • Storis: 0,035 colio • Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinantis elastingumą. • Vienos dalies konstrukcija. • Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga, užtikrinanti gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją. • 1:1 posūkio užtikrinimas. • Vielos galiuko modifikacijos: tik lenktu galiuku (J tipo arba lygiavertė ) • Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 5 cm. | vnt. | 100
13 | 33141000-0 | Padidinto lankstumo vielos pravedėjos (gidai) | • Ilgis: 80 ± 2 cm, 120 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm. • Storis: 0,018 colio, 0,035 colio. • Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. • Vienos dalies konstrukcija. • Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją. • 1:1 posūkio užtikrinimas. • Volframas poliuretano apvalkale arba lygiav., užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu. • Vielos galiuko modifikacijos: tik lenktu galiuku (J tipo arba lygiavertė) • Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. • Minkštas, atrauminis distalinis segmentas • Apvalus, atraumatinis antgalis | vnt. | 500
14 | 33141000-0 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės arba lygiavertės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | • Ilgiai nuo 220 cm iki 300 cm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių); • Diametrai: 0,018 colio, 0,035 colio • Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. • Vienos dalies konstrukcija. • Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu arba lygiaverčiu. • Padengta išorine specialia “M” hidrofiline danga. 1:1 posūkio užtikrinimas. • Vielos galiuko modifikacijos: tik lenktu galiuku (J tipo arba lygiavertė) • Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm ir 3cm. • Minkštas, atrauminis distalinis segmentas • Apvalus, atraumatinis antgalis | vnt. | 500
15 | 33141000-0 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės arba lygiavertės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | • Ilgiai nuo 220 cm iki 300 cm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių); • Diametrai: nuo 0,018” iki 0,038” (ne mažiau 2 skirtingų diametrų, tame tarpe turi būti 0,035") ; • Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) arba lygiaverčio užtikrinančio elastingumą; • Vienos dalies konstrukcija; • Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu arba lygiaverčiu; • Padengta išorine specialia “M” hidrofiline danga arba lygiaverte; • Tolygaus posūkio užtikrinimas; • Vielos galiuko modifikacijos: tik lenktu galiuku (J tipo arba lygiavertė) • Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm. | vnt. | 50
16 | 33141000-0 | Dvigubo padengimo periferinės vielos | • Vielos storis 0,014''; 0,018''; 0,035''; • Proksimalinis galas dengtas PTFE arba lygiaverte danga (dangos ilgis 155 ± 5 cm arba 235 cm ± 5 cm, priklausomai nuo vielos ilgio); 25 ± 5 cm cm distalinė vielos dalis padengta hidrofiline danga; • Nitinolinė arba jai lygiavertė šerdis per visą vielos ilgį; • Ilgiai 180, 260, 300 cm (± 5 cm); • Vielos galiuko modifikacijos: tik lenktu galiuku (J tipo arba lygiavertė) • Viršūnės smailėjimo ilgis ne mažiau 5 cm. | vnt. | 50
17 | 33141000-0 | Periferinis sustiprintas kateteris | • Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio, korpusas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozėms; • Didelis atsparumas linkiams; • 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (1 mm; 40 mm ir 60 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio arba lygiaverčių; • Kateterio ilgiai ne siauriau nei: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm; • Tinkama viela – pravedėjas 0.035“ ir 0.018'' • Dviejų tipų galiukas – tiesus ir lenktas 30 ° kampu; • Naudojamas su 4Fr introdiuseriu; • Distalinis kateterio galas (ne mažiau kaip 400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga; • Atlaiko ne mažesnį nei 750 psi slėgį | vnt. | 100
18 | 33141000-0 | Ilgi a. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai periferinėms procedūroms | • Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2.0, 2.5, 5.0 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų); •Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. hidrofiline danga; • Integruotas aukso arba lygiavertis rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; • Nerūdijančio plieno arba lygiaverčių vijų vidurinė danga; • Išorinė nailono arba lygiavertė danga; • Hemostatinis vožtuvas su kryžminio pjovimo silikoniniu disku; • Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; • Diametrai turi būti 5 Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr; • Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA ar lygiaverčiai. • Ilgiai nuo 45 cm iki 90 cm. | vnt. | 50
19 | 33141000-0 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai | • Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą • Galiukas atraumatinis • Distalinė dalis padengta hidrofiline danga • Didelė rezistencija užlinkimui • Išorinis diametras 4F,5F, kateterio vidinis skersmuo 0,048 colio (5F) ir daugiau, distaliniame gale 0,043 colio, 4F vidinis skersmuo 0,042 colio. • Suderinamas su 0,035 colio arba 0,038 colio kreipiamąja viela • Įvairios distalinio galo konfigūracijos (pigtail, universal, straight arba lygiaverčiai), įvairaus ilgio (65, 80, 100 cm). | vnt. | 300
20 | 33141000-0 | PTKA nukreipėjai | • Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą • Kateterio sienelės vidinis sluoksnis sudarytas iš teflono, vidurinis sluoksnis iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio vielos pynės su (viena viela apvalia, kita plokščia) konstrukcija, kuri maksimaliai apsaugo nuo kateterio lenkimo ir užtikrina optimalų vidinį skersmenį • Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis • Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis .070” 7F ne mažesnis .078” 8F ne mažesnis 088” 9F ne mažesnis .098” • Ilgis ne mažesnis 100 cm • Formos: Judkins, JLC, JRC, XBC, AL, 3DRC arba lygiaverčiai. | vnt. | 100
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.