Techninės specifikacijos projektas

Ultragarsinės diagnostikos sistemos 3 vienetai

| I pirkimo objekto dalis: ULTRAGASINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS 2 VNT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmės | PASTABOS |
| 1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | - Krūtų tyrimams atlikti; - Kraujagyslių tyrimams atlikti; - Pilvo organų tyrimams atlikti; - Skydliaukės tyrimams atlikti; - Minkštųjų audinių ir sąnarių tyrimams atlikti. |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU, OLED arba lygiavertės technologijos; - Ekrano įstrižainė ≥ 55 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; - Nulenkiamas transportavimo metu. |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su gestų valdymu (pvz. braukimu) arba lygiaverčiu funkcionalumu; - TGC (angliškai: Time Gain Compensation) arba lygiavertės kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; - Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | leisti pagrįsti gamintojo patvirtinimu (deklaracija), o ne tik katalogo žyma.) |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45 °; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥10 cm |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 6. | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | - DisplayPort, HDMI, DVI-D arba lygiavertės; - LAN; - USB jungtis. |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 50 cm |  |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| - 9. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1 - 21 MHz |  |
| - 10. | Skenavimo režimai | - 2D; - Trapecinis vaizdavimas; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Didelio impulsų pasikartojimo dažnio (angl. HPRF) pulsinės bangos dopleris; - Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) arba lygiavertis; - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; |  |
| - 10.1. | 2D režimas | - ≥ 256 pilkumo skalės lygių; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; - Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M; |  |
| - 11. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vienu mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio bei spektrinio (pulsinio) doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiu laiku; - Automatinis tyrimo srities (spalvinės dėžutės) padėties ir krypties (kampo) nustatymas spalvinio doplerio režime automatiškai (pvz., vienu mygtuko paspaudimu) arba lygiavertė funkcija; - Automatinis mėginio tūrio padėties ir kampo korekcijos nustatymas pulsinio (PW) doplerio režime automatiškai (pvz., vienu mygtuko paspaudimu) arba lygiavertė funkcija. |  |
| - 12. | Specialūs skenavimo ir vaizdo apdorojimo režimai | - "Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties; - Tripleksinis režimas; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| - 13. | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai komplektuojami su sistema: | Elastografijos ir kepenų riebalingumo įvertinimo moduliai. |  |
| - 14. | DICOM suderinamumas ir duomenų perdavimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis diskas; - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve); - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus; - Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |
| - 15. | Automatinė protokolu valdoma tyrimo eigos funkcija arba lygiavertė, pagreitinanti tyrimą ir dokumentavimą, su funkcijomis: protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| - 16. | DICOM suderinamumas ir duomenų perdavimas | - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage; - Print; - Modality Worklist; - Query/Retrieve. |  |
| - 17. | Spindulių formavimo technologija | Pažangi spindulių formavimo (beamforming) technologija, sufokusuojanti ultragarso spindulį visame vaizdo gylyje be rankinio fokusavimo zonų nustatymo, arba lygiavertė technologija. |  |
| 18. | Komplektacija: |  |  |
| - 18.1. | Konveksinis daviklis Nr. 1. 1 vnt. (bendroji radiologija) | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 70°; - Elementų skaičius ≥160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju ≥ 1 vnt. |  |
| - 18.2. | Linijinis daviklis Nr. 1 2 vnt. (bendroji radiologija 1 vnt. ir Krūtų radiologija 1 vnt.) | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz - Apžvalgos laukas ≥50 mm; - Elementų skaičius ≥ 900; - Monokristalo arba matricinė, arba Multi-D arba lygiaverė technologija; - Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju ≥ 1 vnt. |  |
| - 18.3. | Linijinis daviklis Nr. 2 2 vnt. (bendroji radiologija 1 vnt. ir Krūtų radiologija 1 vnt.) | - Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 10 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 38 mm; - Elementų skaičius ≥ 160; - Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| - 18.4. | Integruotas nespalvotas terminis vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| - 19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 20. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 20.1. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai | Ne mažiau kaip 60 mėnesiai. |  |
| 20.2. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished). Pristatymo metu įranga negali būti senesnė kaip 12 mėn | Būtina |  |

| Ii pirkimo objekto dalis: ULTRAGASINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS 1 VNT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmės | PASTABOS |
| 1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | - Krūtų tyrimams atlikti; - Kraujagyslių tyrimams atlikti; - Pilvo organų tyrimams atlikti; - Skydliaukės tyrimams atlikti; - Minkštųjų audinių ir sąnarių tyrimams atlikti. |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU, OLED arba lygiavertės technologijos; - Ekrano įstrižainė ≥ 55 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; - Nulenkiamas transportavimo metu. |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su swipe arba lygiaverčiu funkcionalumu; - TGC (angliškai: Time Gain Compensation) arba lygiavertės kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; - Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | (leisti pagrįsti gamintojo patvirtinimu (deklaracija), o ne tik katalogo žyma.) |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ± 45°; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm. |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 6. | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | - DisplayPort, HDMI, DVI-D arba lygiavertės; - LAN; - USB jungtis. |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 50 cm |  |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| - 9. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1 - 21 MHz |  |
| - 10. | Skenavimo režimai | 1. 2D; - Trapecinis vaizdavimas; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Didelio impulsų pasikartojimo dažnio (angl. HPRF) pulsinės bangos dopleris; - Aukštos raiškos smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) arba lygiavertis; - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; |  |
| 10.1. | 2D režimas | - ≥ 256 pilkumo skalės lygių; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; - Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M; |  |
| 11. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vienu mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio bei spektrinio (pulsinio) doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiu laiku; - Automatinis tyrimo srities (spalvinės dėžutės) padėties ir krypties (kampo) nustatymas spalvinio doplerio režime automatiškai (pvz., vienu mygtuko paspaudimu) arba lygiavertė funkcija; - Automatinis mėginio tūrio padėties ir kampo korekcijos nustatymas pulsinio (PW) doplerio režime automatiškai (pvz., vienu mygtuko paspaudimu) arba lygiavertė funkcija. |  |
| 12. | Specialūs skenavimo ir vaizdo apdorojimo režimai | - "Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties; - Tripleksinis režimas; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 13. | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai komplektuojami su sistema: | Elastografijos ir kepenų riebalingumo įvertinimo moduliai. |  |
| 14. | Realaus laiko ultragarso, KT ir / arba MRT vaizdų suliejimo ir navigacijos modulis | - Sistema turi būti komplektuojama su realaus laiko ultragarso ir KT ir / arba MRT vaizdų suliejimo moduliu. - Modulis turi būti pritaikytas laisvos rankos intervencinėms procedūroms atlikti, užtikrinant adatos padėties, krypties, trajektorijos arba smaigalio vizualizavimą realaus laiko ultragarsiniame vaizde arba lygiaverčiu navigaciniu būdu. - Modulis turi užtikrinti realaus laiko ultragarso vaizdo sugretinimą su KT ir / arba MRT tyrimo vaizdais, naudojant erdvinę registraciją ir daviklio padėties sekimą arba lygiavertį technologinį sprendimą. - Sistema turi leisti realiu laiku ekrane atvaizduoti ultragarso vaizdą ir su juo susietą KT ir / arba MRT vaizdą, įskaitant sugretintą / sulietą vaizdą arba lygiavertį navigacinį vaizdavimą. - Sistema turi palaikyti KT ir / arba MRT tyrimų duomenų rinkinius ir leisti juos naudoti vaizdų suliejimo / navigacijos procedūroms. - Vaizdų registracija turi būti atliekama naudojant vidinius anatominius orientyrus, išorinius orientyrus, paciento / daviklio padėties sekimo priemones arba kitą gamintojo siūlomą lygiavertį registracijos metodą. - Sistema turi turėti galimybę koreguoti vaizdų registraciją, siekiant pagerinti vaizdų suliejimo tikslumą. - Sistema turi turėti galimybę reguliuoti sulieto vaizdo persidengimo / skaidrumo lygį arba naudoti kitą lygiavertį būdą vaizdų suliejimo tikslumui patikrinti. - Sistema turi būti pritaikyta intervencinėms procedūroms atlikti, naudojant gamintojo siūlomą adatos krypties, trajektorijos, padėties arba adatos smaigalio vizualizavimo / sekimo sprendimą. - Komplektuojami visi modulio veikimui reikalingi priedai: daviklio / paciento padėties sekimo priemonės, registracijos priemonės, programinė įranga, licencijos ir kiti gamintojo numatyti komponentai. |  |
| 15. | DICOM suderinamumas ir duomenų perdavimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis diskas; - Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve); - Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus; - Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |
| - 16. | Automatinė protokolu valdoma tyrimo eigos funkcija arba lygiavertė, pagreitinanti tyrimą ir dokumentavimą, su funkcijomis: protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 17. | DICOM suderinamumas ir duomenų perdavimas | - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. - Query/Retrieve |  |
| 18. | Spindulių formavimo technologija | Pažangi spindulių formavimo (beamforming) technologija, sufokusuojanti ultragarso spindulį visame vaizdo gylyje be rankinio fokusavimo zonų nustatymo, arba lygiavertė technologija. |  |
| 19. | Komplektacija: |  |  |
| 19.1. | Konveksinis daviklis Nr. 2. 1 vnt. | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Veikia su vaizdų suliejimo moduliu, pritaikytas naudoti navigacijos procedūroms; - Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 19.2. | Linijinis daviklis Nr. 3 1 vnt. | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 10 MHz - Apžvalgos laukas > 38 mm; - Elementų skaičius ≥ 512; - Monokristalo arba matricinė, arba Multi-D arba lygiaverė technologija; - Veikia su vaizdų suliejimo moduliu, pritaikytas naudoti navigacijos procedūroms; - Komplektuojamas su daugkartinio naudojimo adatos nukreipėju ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 19.3. | Integruotas nespalvotas terminis vaizdo spausdintuvas | ≥ 1 vnt. |  |
| 19.4. | Realaus laiko ultragarso ir MRT bei KT vaizdų suliejimo modulis | ≥ 1 vnt. |  |
| 20. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 21. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 21.1. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai | Ne mažiau kaip 60 mėnesiai. |  |
| 21.2. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished). Pristatymo metu įranga negali būti senesnė kaip 12 mėn. | Būtina |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

1.1. CE ženklinimas ir atitiktis MDR reikalavimams

Siūloma medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. CE ženklinimas turi būti pagrįstas gamintojo atlikta taikoma atitikties vertinimo procedūra pagal siūlomos medicinos priemonės klasę ir paskirtį.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1.1.1. gamintojo ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity), parengtą pagal Reglamento (ES) 2017/745 19 straipsnį ir IV priedą, patvirtinančią, kad siūloma medicinos priemonė atitinka jai taikomus MDR reikalavimus;

1.1.2. notifikuotosios įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą, jeigu pagal siūlomos medicinos priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą notifikuotosios įstaigos dalyvavimas yra privalomas.

Dokumentai turi būti pateikti originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu notifikuotosios įstaigos sertifikatas pagal siūlomos medicinos priemonės klasę nėra privalomas, tiekėjas turi pateikti pagrįstą paaiškinimą dėl šio dokumento netaikymo.

Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų techninių dokumentų, pagrindžiančių siūlomos įrangos atitiktį taikomiems teisės aktams ir taikytiniems standartams.

1.2. Gamintojo atstovavimas. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis turi teisę tiekti siūlomą įrangą. Tokiais dokumentais laikomi:

- gamintojo išduotas įgaliojimas arba patvirtinimas;

- sutartis su gamintoju ar jo oficialiu atstovu;

- oficialaus atstovo patvirtinimas dėl tiekimo teisės;

- kiti dokumentai, patvirtinantys teisėtą tiekimo grandinę.

Pateikti dokumentai turi aiškiai sieti tiekėją su siūlomos įrangos gamintoju arba jo oficialiu atstovu.

1.3. Aptarnavimas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia deklaraciją, kad siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą atliks pats arba pasitelks ūkio subjektą, turintį teisę atlikti šias paslaugas. Tiekėjas, pristatydamas įrangą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti instaliavimą ir garantinį aptarnavimą (gamintojo įgaliojimą arba susitarimą su įgaliotu ūkio subjektu).

Reikalavimas grindžiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 nuostatomis (aktuali redakcija).

Jei šie dokumentai nepateikiami arba nepatvirtina teisės atlikti nurodytų paslaugų, laikoma, kad tiekėjas netinkamai vykdo sutartį.

1.4. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantijos laikotarpiu tiekėjas privalo:

- nemokamai šalinti visus gedimus, atsiradusius dėl įrangos trūkumų, įskaitant visas remontui reikalingas detales ir medžiagas;

- nemokamai atlikti techninę priežiūrą gamintojo nustatytu periodiškumu (jei tokia priežiūra yra numatyta gamintojo), įskaitant visas reikalingas detales ir medžiagas;

- prireikus atlikti įrangos techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo rekomendacijas;

- teikti pirkėjui konsultacijas dėl tinkamo įrangos eksploatavimo ir priežiūros;

- informuoti pirkėją apie būtinus prevencinius veiksmus, jei tokie nustatomi.

Gedimo atveju tiekėjas privalo pradėti gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, eksploatavimo reikalavimų nesilaikymo ar kitų nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių.

1.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

- įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Klaipėdos universiteto ligoninę ir pervežimas į instaliavimo vietą;

- įrangos instaliavimas ir sumontavimas pagal gamintojo reikalavimus;

- sisteminės ir specializuotos programinės įrangos (įskaitant operacinę sistemą, jei taikoma) įdiegimas ir įrangos parengimas darbui;

- po instaliavimo susidariusių pakavimo medžiagų surinkimas, išnešimas ir išvežimas iš pirkėjo patalpų; instaliavimo susidariusių pakavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas);

- pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga (mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba);

-apmokymų fakto patvirtinimas (mokymų aktas, pažymėjimas ar kitas lygiavertis dokumentas).

- Kartu su prekėmis pateikiami šie dokumentai:

- ES atitikties deklaracija ir (jei taikoma) notifikuotosios įstaigos sertifikatas;

- Prekių perdavimo – priėmimo aktas;

- Vartotojo (naudojimo) instrukcija lietuvių kalba arba tikslus originalios vartotojo ;

- Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

- Įrangos techninis pasas;

- Techninės priežiūros reglamentas - periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas TP periodiškumas; reikalingos darbo priemonės, dalys ir medžiagos.  Jeigu gamintojas nereglamentuoja TP, tiekėjas pateikia pažymą, kad gamintojas TP nenumato;

- Valymo–dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašyta valymo ir dezinfekavimo procedūra, periodiškumas bei naudojamos medžiagos ar jų tipai.

Pateikiami dokumentai turi atitikti faktiškai pristatomą įrangą (modelį, versiją, komplektaciją).

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus viso gyvavimo ciklo metu (tiekimas, montavimas, naudojimas, techninė priežiūra, remontas, perdirbimas ir (ar) šalinimas).

- Energijos ir išteklių efektyvumas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įranga būtų suprojektuota ir sukonfigūruota taip, kad būtų pasiektas maksimalus energijos ir kitų išteklių (vandens, eksploatacinių medžiagų) naudojimo efektyvumas, nemažinant klinikinio veiksmingumo. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo:

- pateikti rekomenduojamus veikimo parametrus, užtikrinančius optimalų energijos vartojimą;

- montavimo metu sukonfigūruoti įrangą pagal efektyviausius parametrus;

- techninės priežiūros metu (jei taikoma) peržiūrėti ir optimizuoti energijos vartojimo nustatymus.

Įrodymai: eksploatavimo dokumentacija, techniniai aprašai, tiekėjo deklaracija.

## 2. Eksploatavimo dokumentacija (aplinkosauginiai aspektai). Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti eksploatavimo dokumentaciją, kurioje būtų nurodyta:

- kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai;

- kaip optimizuoti energijos ir kitų išteklių naudojimą;

- techninės priežiūros reikalavimai, užtikrinantys efektyvų ir tvarų veikimą;

- atsarginių dalių keitimo ir eksploatacinių medžiagų naudojimo rekomendacijos.

Įrodymai: eksploatavimo vadovas arba lygiaverčiai dokumentai.

## 3. Atsarginių dalių prieinamumas ir ilgaamžiškumas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad originalios arba lygiavertės atsarginės dalys būtų prieinamos:

- garantiniu laikotarpiu;

- ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.

Įrodymai: tiekėjo deklaracija, gamintojo patvirtinimas.

4. Mokymai (efektyvus naudojimas). Tiekėjas turi organizuoti mokymus naudotojams, kuriuose būtų aptarti:

- energijos vartojimo efektyvumo didinimas;

- tinkamas įrangos naudojimas siekiant mažinti poveikį aplinkai;

- optimalių parametrų taikymas.

Įrodymai: mokymų programa, aprašas arba lygiaverčiai dokumentai.

5. Pakuotė ir atliekų tvarkymas

Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir būti tinkama perdirbti. Tiekėjas, pristatydamas prekes, privalo pateikti pakuotės perdirbamumą patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad po įrangos instaliavimo susidariusios pakuotės ir atliekos būtų sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

Įrodymai: pakuotės dokumentai, perdirbėjų ar kitų subjektų patvirtinimai, tiekėjo deklaracija.

## 6. Atitikties įrodymas ir kontrolė

Atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams turi būti pagrįsta dokumentais.

Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ar paaiškinimų.

Jei pateikti dokumentai yra neišsamūs, prieštaringi ar neleidžia vienareikšmiškai nustatyti atitikties, laikoma, kad tiekėjas neįrodė atitikties.

Nepateikus reikalaujamų dokumentų vykdymo metu, laikoma, kad tiekėjas netinkamai vykdo sutartį.

Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.