KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. AKIPLOTIS (PERIMETRAS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. AKIPLOTIS (PERIMETRAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | AUTOMATINIS KOMPIUTERINIS PERIMETRAS |  |  |
| 1 | Automatinis perimetras, skirtas statinei automatinei perimetrijai, glaukomos, neurologinių ir kitų regos lauko defektų diagnostikai bei stebėsenai. |  |  |
| 2 | Slenksčio testai: Įranga turi turėti 10-2, 24-2 ir 30-2 tipo arba lygiaverčius gamintojo slenksčio testus, skirtus centrinio regos lauko, glaukomos, makulos srities, nosinio laiptelio, periferinių ir / arba neurologinių regos lauko defektų vertinimui. |  |  |
| 3 | Slenksčio testo strategijos: Įranga turi turėti standartinę, greitą ir pilno slenksčio nustatymo strategiją arba lygiaverčius gamintojo algoritmus, skirtus regos lauko jautrumo slenksčiams nustatyti. Sistema turi turėti sutrumpintos trukmės / pagreitintą slenksčio testavimo strategiją, kuri, palyginti su pilno slenksčio arba standartine testavimo strategija, reikšmingai sumažina tyrimo trukmę, išlaikant klinikinei diagnostikai tinkamą regos lauko vertinimo tikslumą. |  |  |
| 4 | Viršslenkstiniai testai: Įranga turi turėti viršslenkstinio testavimo programas, skirtas centrinio regos lauko, glaukomos skriningo ir periferinio regos lauko vertinimui, pvz., C-40, C-64, C-76, C-80, C-Armaly arba lygiaverčius gamintojo testavimo protokolus. |  |  |
| 5 | Skriningo testo režimai: Įranga turi turėti skriningo / atrankinio regos lauko vertinimo režimus arba lygiaverčius gamintojo sprendimus, leidžiančius atlikti tyrimus pagal paciento amžių koreguojamais, su slenksčio reikšme susietais ir / arba pastovaus stimulo intensyvumo principais. |  |  |
| 6 | Specialūs testai: Įranga turi turėti specialius regos lauko testus arba lygiaverčius gamintojo testavimo protokolus, skirtus funkciniam regos lauko vertinimui, neįgalumo / darbingumo vertinimui, vairavimo reikalavimų vertinimui ir viršutinio regos lauko defektų nustatymui. Turi būti galimybė atlikti monokuliarinį ir binokuliarinį funkcinio regos lauko vertinimą, įskaitant Esterman arba lygiaverčius gamintojo testus. Įranga turi turėti viršutinio regos lauko vertinimo testus arba lygiaverčius gamintojo testavimo protokolus. Turi būti galimybė sudaryti, redaguoti ir išsaugoti individualias gydytojo / operatoriaus sudarytas testavimo programas. |  |  |
| 7 | Testavimas: 1. Kinetinis testavimas; 2. Operatoriaus sukurtas kinetinis / statinis testavimas arba lygiavertis; 3. Operatoriaus sukurtas statinis testavimas; 4. Fovealinio slenksčio testavimas arba lygiavertis. |  |  |
| 8 | Chromatinės perimetrijos funkcijos, pvz., mėlyna / geltona, raudona / balta, mėlyna / balta ar kitos gamintojo numatytos spalvų kombinacijos arba lygiaverčiai sprendimai. |  |  |
| 9 | Stimulo dydžiai: Keičiamo dydžio stimulai nuo Goldmann I iki Goldmann V arba lygiaverčiai gamintojo stimulo dydžiai, skirti statinės ir / arba kinetinės perimetrijos tyrimams. |  |  |
| 10 | Sferos apšvietimo intensyvumas: šoninis / sferos apšvietimo intensyvumas turi būti 31,5 ASB / apostilbų arba 10 cd/m², leidžiama paklaida ±10 % arba lygiavertis gamintojo nustatytas standartinės automatinės perimetrijos foninio apšvietimo sprendimas. |  |  |
| 11 | Stimulo trukmė: 200 ms ±10% |  |  |
| 12 | Automatinis vyzdžio matavimas: Būtina |  |  |
| 13 | Testo duomenų išsaugojimas: Įranga turi užtikrinti atliktų tyrimų duomenų išsaugojimą, eksportavimą, perdavimą ir peržiūrą. 1. Tyrimų duomenys turi būti saugomi įrenginio vidinėje atmintyje, darbo vietoje, centralizuotoje duomenų bazėje arba kitame gamintojo numatytame duomenų saugojimo sprendime. Duomenų saugojimo talpa turi būti pakankama paciento tyrimų duomenims saugoti; jeigu komplektuojama kompiuterinė darbo vieta, jos duomenų saugykla turi būti ne mažesnė kaip 500 GB. 2. Turi būti USB sąsaja duomenų eksportavimui / perkėlimui arba lygiavertis gamintojo duomenų eksportavimo sprendimas. 3. Turi būti galimybė perduoti tyrimų duomenis kompiuteriniu tinklu. 4. Turi būti užtikrintas DICOM suderinamumas / DICOM duomenų eksportas. 5. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos integraciją su ligoninės PACS / DICOM archyvu arba pateikti lygiavertį centralizuoto tyrimų archyvavimo ir peržiūros gydytojų darbo vietose sprendimą. 6. Visos DICOM, PACS integracijos, duomenų importo / eksporto, centralizuoto archyvavimo ir peržiūros funkcijoms reikalingos licencijos, moduliai ir programinė įranga turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 14 | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas: Įranga turi turėti paciento fiksacijos ir tyrimo patikimumo kontrolės priemones: aklosios dėmės monitoringą, akies videomonitorių ir automatinį žvilgsnio / akių sekimą, galvos padėties sekimą arba lygiavertį gamintojo sprendimą. |  |  |
| 15 | Paciento pozicionavimas: reguliuojama paciento smakro ir kaktos atrama / galvos pozicionavimo sistema. Smakro atramos aukščio reguliavimas – motorizuotas arba lygiavertis gamintojo sprendimas. |  |  |
| 16 | Regėjimo korekcija: Integruotas arba išorinis korekcinių lęšių laikiklis, skirtas paciento refrakcijos korekcijai regos lauko tyrimo metu. Komplekte – standartinis bandomųjų korekcinių lęšių rinkinys, apimantis sferinius ir / arba cilindrinius lęšius pagal gamintojo numatytą komplektaciją, suderinamas su siūlomu automatiniu perimetru. |  |  |
| 17 | Programinė įranga: Įranga turi turėti regos lauko tyrimų analizės, vertinimo ir stebėsenos programinę įrangą arba lygiaverčius gamintojo sprendimus, užtikrinančius: 1. vieno atlikto regos lauko tyrimo analizę ir rezultatų atvaizdavimą; 2. glaukomai būdingų regos lauko defektų vertinimą, įskaitant hemilaukių / pusinio regos lauko analizę arba lygiavertį statistinį vertinimą; 3. regos lauko būklės indeksų / rodiklių pateikimą pagal gamintojo metodiką; 4. regos lauko pokyčių ir progresijos analizę, lyginant paciento tyrimus laike; 5. kelių / serijinių regos lauko tyrimų apžvalgą ir palyginimą. |  |  |
| 18 | Testo duomenų pateikimas: 1. Aparato ekrane; 2. Spausdintame formate (komplekte turi būti lazerinis spausdinimo įrenginys, naudojantis A4 formato popierių). |  |  |
| 19 | Integruotas prisilietimui jautrus ekranas, LCD tipo arba lygiavertis. Duomenų įvedimui turi būti numatyta klaviatūra arba lygiavertis gamintojo sprendimas. |  |  |
| 20 | Komplektacija: |  |  |
| 21 | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, belaide klaviatūra ir pele, arba nešiojamasis kompiuteris, pilnai užtikrinantis perimetro valdymą, tyrimų atlikimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą. Kompiuteris turi būti įtrauktas į tiekėjo pasiūlymo kainą ir suderinamas su siūlomu automatiniu perimetru. |  |  |
| 22 | Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui |  |  |
| 23 | Spalvotas lazerinis spausdintuvas 1 vnt., Komplekte turi būti pateiktas spalvotas lazerinis spausdintuvas, skirtas automatinio perimetro tyrimų rezultatams spausdinti A4 formato popieriuje. Spausdintuvas turi būti suderinamas su siūlomu automatiniu perimetru ir komplektuojamas su pradine dažų kasete / kasetėmis, kurių bendras resursas – ne mažiau kaip 2000 puslapių. |  |  |
| 24 | Automatinio perimetro aparato stalelis – 1 vnt.: Elektriškai reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas siūlomam automatiniam perimetrui pastatyti, stabilus ir suderinamas su siūlomo aparato konstrukcija. |  |  |
| 25 | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 26 | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 27 | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished). Pristatymo metu įranga negali būti senesnė kaip 12 mėn |  |  |
| 28 | Kiti bendrieji reikalavimai (pateikti atskirame dokumente) |  |  |