## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KP-4237 Chirurginių instrumentų komplektai
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekė turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba lygiavertės nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
1.2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus ir / ar kitus gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose turi būti įrodytas atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumentuose būtina pažymėti prekės pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės). Kiekvienai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame aiškiai užvadintame faile.
1.3. Vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta prekė. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį nebus vertinami.
1.4. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.5. Prekės turi būti tinkamos sterilizavimui vakuumu 121°C -135°C temperatūroje. Su pasiūlymu pateikiamos gamintojo rekomenduojamos prekių valymo ir sterilizavimo instrukcijos, įrodančios atitikimą šiam reikalavimui.
1.6. Prekės turi būti pagamintos iš specialaus medicininės paskirties nerūdijančio plieno, arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje.
2. Specialieji reikalavimai:
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Gamintojas, prekės pavadinimas, kilmės šalis | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo dokumentuose (psl. Nr.)
1 | Okuloplastikos rinkinys |  | kompl. | 3
Kiekis, vnt., viename komplekte
1.1. | Adatkotis | Barraquer trumpas adatos laikiklis, lenktas, be užrakto, smulki darbinė dalis. Bendras ilgis 93 mm± 2 mm | vnt. | 3
1.2. | Adatkotis | Mikro adatkotis, išlenktas, be fiksatoriaus. Bendras ilgis 103 - 105 mm | vnt. | 3
1.3. | Adatkotis | Stephens adatkotis, išlenktas, su fiksatoriumi, labai smulki darbinė dalis. Bendras ilgis 120 mm± 2 mm | vnt. | 3
1.4. | Blefarostatas | Castroviejo blefarostatas, 15 mm darbinė dalis. Bendras ilgis 85,5 mm± 2 mm | vnt. | 2
1.5. | Blefarostatas | Lancaster blefarostatas, plokšteline darbine dalimi. Bendras ilgis 85 mm± 2 mm | vnt. | 2
1.6. | Mentelė | Girard Synechiae mentelė, 0,5 mm galiukas, pusiau aštri. Bendras ilgis 117 mm± 2 mm | vnt. | 2
1.7. | Kaliperis | Castroviejo kaliperis, tiesus, 20 mm. Bendras ilgis 85 mm± 2 mm | vnt. | 1
1.8. | Spaustukai | Mosquito tipo hemostatiniai spaustukai, lenkti. Bendras ilgis 90 mm± 2 mm | vnt. | 5
1.9. | Periostealinis elevatorius | Tenzel dvigubas periostealinis elevatorius. Bendras ilgis 196 mm± 2 mm | vnt. | 2
1.10. | Mentelė | Paton dviguba mentelė, palenkta, 2 mm galiukas. Bendras ilgis 135 mm± 2 mm | vnt. | 5
1.11. | Šepetėlis | Pterygium šepetėlis, 2,5 mm skersmens, smulkus grūdas, padengtas deimantų dulkelėmis | vnt. | 1
1.12. | Raumens spaustukas | Puttermano raumenų - junginės spaustukas | vnt. | 2
1.13. | Mentelė | Castroviejo mentelė su šaukšteliu. Instrumentas dvigubu galu. Bendras ilgis 133 mm± 2 mm | vnt. | 3
1.14. | Chalazion pincetas | Desmarres chalaziono pincetas, 12x20mm. Bendras ilgis 91 - 92 mm | vnt. | 2
1.15. | Chalazion pincetas | Desmarres chalaziono pincetas, 16x24mm. Bendras ilgis 95 mm± 2 mm | vnt. | 2
1.16. | Pincetas | Lester fiksacijos pincetas. Smulkūs 1 x 2 dantukai. Bendras ilgis 96 mm± 2 mm | vnt. | 3
1.17. | Pincetas | Tiesus audinių pincetas su 1x2 1 mm dantukais. Bendras ilgis 100 mm± 2 mm | vnt. | 4
1.18. | Pincetas | Universalus pincetas, tiesus, 1×2 dantukai gale, Bendras ilgis 102mm± 2 mm | vnt. | 4
2 | Kataraktos instrumentų rinkinys |  | kompl. | 6
Kiekis, vnt., viename komplekte
2.1. | Adatkotis | Barraquer adatų laikiklis, lenktas, be užrakto, stambesne darbine dalimi. Bendras ilgis 135 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.2. | Adatkotis | Castroviejo adatos laikiklis, lenktas, su užraktu, su smulkia darbine dalimi. Bendras ilgis 140 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.3. | Kaniulė | Jensen užpakalinės kapsulės poliruojanti kaniulė, pašiurkštintas antgalis, 23ga dydžio. Bendras ilgis 48 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.4. | Lęšio manipuliatorius | Nagahara branduolio skeltuvas su 1,75 mm galiuku ir 60° kampu pasvirusiais ašmenimis. Kairės rankos. Apvali rankena. Bendras ilgis 114 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.5. | Lęšio manipuliatorius | Jaffe-Maltzman lęšio kabliukas, V formos galiukas, palenktas. Bendras ilgis 116 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.6. | Lęšio manipuliatorius | Fako skėliklis Rosen. Bendras ilgis 113 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.7. | Lęšio manipuliatorius | Stephens branduolio fako skėliklis. Bendras ilgis 115,5 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.8. | Lęšio manipuliatorius | Koch "Stop and Chop" branduolio manipuliatorius. Bendras ilgis 113 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.9. | Lęšio manipuliatorius | Maltzman-Fenzl lęšio manipuliatorius, V formos, kampinis. Bendras ilgis 117 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.10. | Lęšio manipuliatorius | Drysdale branduolio manipuliatorius, suplokštinto irklo formos darbinė dalis lęšio branduolio pasukimui ir skaldymui. Bendras ilgis 110 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.11. | Kapsuloreksinis pincetas | Utrata kapsuloreksinis pincetas. 12 mm darbinė dalis su smulkiais palenktais galiukais. Bendras ilgis 87 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.12. | Kapsuloreksinis pincetas | MICS kapsuloreksinis pincetas, aštriais galais su atžymomis | vnt. | 1
2.13. | Rainelės pincetas | Bishop-Harmon rainelės pincetas, 1×2 dantys, standartiniai, 0,8 mm. Bendras ilgis 85 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.14. | Kolibri pincetas | Barraquer kolibri pincetas, 0,12 mm dantukais, su rišimo platforma. Bendras ilgis 70 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.15. | Pincetas | Castroviejo siuvimo pincetas, 0,12 mm dantukas su rišimo platforma. Bendras ilgis 105 mm ± 2 mm | vnt. | 1
2.16. | Pincetas | Macgregor konjunktyvos pincetas, 6 mm rišimo platforma, dantytais galai. Bendras ilgis 107,5 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.17. | Siuvimo pincetas | Sauer siuvimo pincetas, 1×2 dantukais, palenktas. Bendras ilgis 87 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.18. | Siuvimo pincetas | Sinskey mikro rišimo pincetas, spyruoklinis, tiesus. Bendras ilgis 106 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.19. | Pincetas | Wills Hospital Utility Forceps, Serrated, Overall Length: 101mm± 2 mm | vnt. | 1
2.20. | Kapsulotomijos žirklės | Vannas kapsulotomijos žirklės, kampu į šoną. Bendras ilgis 80 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.21. | Kapsulotomijos žirklės | Stern-Gills Vannas žirklės, 11 mm ašmenys. Bendras ilgis 111 mm± 2 mm | vnt. | 1
2.22. | Tenotomijos žirklutės | Westcott Tenotomy Scissors, Standard Blades, Straight. Overall Length: 111.5mm± 2 mm | vnt. | 1
3 | Kataraktos specialių instrumentų rinkinys |  | kompl. | 1
Kiekis, vnt., viename komplekte
3.1. | Adatkotis | Barraquer-Troutman adatkotis, mikro darbine dalimi, be fiksatoriaus. Bendras ilgis 134,5 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.2. | Blefarostatas | Maumenee-Park blefarostatas, fenestruotos mentelės. Bendras ilgis 80 mm± 2 mm | vnt. | 1
3.3. | Ašies nustatymo instrumentas | Mendez ašies ieškiklis. Bendras ilgis 112 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.4. | Ašies matuoklė | Stephens Toric IOL žymeklis su burbuliniu lygio matuokliu. Bendras ilgis 120,5 mm± 2 mm | vnt. | 1
3.5. | I/A kaniulė Simcoe | Simcoe dvigubo cilindro irigacijos aspiracijos kaniulė su silikoniniu žarnele. Portas 0.3mm, 23ga, Bendras ilgis 35mm± 2 mm | vnt. | 1
3.6. | I/A kaniulė Simcoe | Reversinė Simcoe irigacijos aspiracijos kaniulė su silikoniniu žarnele. Bendras ilgis: 35mm± 2 mm | vnt. | 1
3.7. | Lęšio manipuliatorius | Grayson/Kuglen dvigubas manipuliatorius. Bendras ilgis 137 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.8. | Lęšio manipuliatorius | Harris-Sinskey lęšio kabliukas, palenktas, bukas. Bendras ilgis 116 mm± 2 mm |  | 3
3.9. | Lęšio manipuliatorius | Dodick branduolio skaldytuvas, ilga rankena. Bendras ilgis 109,5 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.10. | Lęšio manipuliatorius | Lęšio kilpa, labai smulki. Bendras ilgis 135,5 mm± 2 mm | vnt. | 1
3.11. | IOL pincetas | Livernois lęšių pincetas, modifikuotas. Bendras ilgis 108 mm± 2 mm | vnt. | 1
3.12. | IOL pincetas | Stephens minkštųjų IOL įdėjimo pincetas. Bendras ilgis 107 mm± 2 mm |  | 2
3.13. | IOL pincetas | IOL laikymo pincetas, 20ga dydžio, suėmimo dalis su danteliais. Bendras ilgis 141 mm± 2 mm | vnt. | 1
3.14. | Kapsuloreksinis pincetas | Kapsuloreksinis pincetas, Inamuros stiliaus. Bendras ilgis 105,5 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.15. | Kapsuloreksinis pincetas | Mažo pjūvio Utrata kapsuloreksinis pincetas, 23ga dydžio, titaninis. Bendras ilgis 150 mm± 2 mm | vnt. | 3
3.16. | Kapsuloreksinis pincetas | Utrata kapsuloreksinis pincetas plokščiomis rankenomis. Bendras ilgis 105 mm± 2 mm | vnt. | 3
3.17. | Kapsutomijos pincetas | Stephens kapsulotomijos pincetas, apvalios rankenos, 8 mm darbinė dalis. Bendras ilgis 119 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.18. | Ragenos pincetas | Troutman-Barraquer ragenos pincetas. Colibri tipo su 1 x 2 dantukais 0,12 mm. Bendras ilgis 73 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.19. | Ragenos žirklutės | Miniatiūrinės ragenos žirklės, bukos, lenktos. Bendras ilgis 96 mm± 2 mm | vnt. | 2
3.20. | Žirklutės | Išlenktos horizontalaus pjovimo, 23ga dydžio, titaninės žirklės. Bendras ilgis 150 mm± 2 mm | vnt. | 2