Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

„ 1 pd. Techninė specifikacija. Audiologinė kabina“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

1 pirkimo objekto dalis. Audiologinė kabina, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Reikalavimai audiologinei kabinai |  |  |
|  | Audiologinės kabinos matmenys | Vidiniai ne mažesni (IxPxA) 109x110x190 cm arba Išoriniai ne mažesni (IxPxA) 120x120x200 cm; Audiokabina pritaikyta neįgaliesiems. |  |
|  | Triukšmo izoliacija | Audiologinė kabina pritaikyta atlikti audiologiniams tyrimams. |  |
|  | Stebėjimo langas | Ne mažesnis 50x70cm, vertikalus arba horizontalus. |  |
|  | Durys | Didelės durys pritaikytos patekti neįgaliesiems vežimėliuose. |  |
|  | Ventiliacijos sistema | Būtina |  |
|  | Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas ir tinkamas dezinfekuoti | Būtina |  |
|  | Staliukas išorėje audiometrui | Būtina |  |
|  | Vidinis apšvietimas | Būtina |  |
|  | Reikalavimai audiometrui |  |  |
|  | Abipusė komunikacija tarp gydytojo ir paciento. | Būtina |  |
|  | Dažnių diapazonas | iki 20000 Hz. |  |
|  | Atliekami testai | - Audiometrija - ABLB - SISI - Stenger - Kalbinė audiometrija |  |
|  | Laisvo lauko Toniniai audiometrijos testai | - orinio laidumo (HL), - kaulinio laidumo, - grynasis toninis, - PTA (grynojo tono vidurkis) ir/arba CPT kalkuliacija. |  |
|  | Kalbiniai testai | - gyvo balso, - CD/MP3 arba wave failai, - SRT, - žodžių atpažinimo |  |
|  | Maskavimas: | - baltasis triukšmas, - kalbinis triukšmas. |  |
|  | Žingsnio pasirinkimas | 5 dB |  |
|  | Dažnio pasirinkimas | 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz, 8 kHz. |  |
|  | Kitas diapazonas | nuo 9000 iki 20000 Hz |  |
|  | Suderintas su programinėmis įrangomis | NOAH arba OtoAccess, arbaXML |  |
|  | Paciento/ tyrimų išsaugojimas | vidinė atmintis išsaugo ne mažiau 500 pacientų/ 10000 testų. |  |
|  | Spausdinimas | Tiesioginis rezultatų spausdinimas spausdintuvu per USB jungtį arba per kompiuterį su specialia programa, suderinta su Windows operacine sistema. Arba prietaise integruotas spausdintuvas. |  |
|  | Ekranas | Spalvotas, LCD arba lygiavertis ekranas |  |
|  | Audiometras komplektuojamas su ausinėmis kalbinei audiometrijai | Būtina |  |
|  | Maitinimas | 220 V ±10%, 50 Hz. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |