Pirkimo sąlygų 2 priedas

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametras ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- |
| Odontologinė įranga (2 kompl.): |  |  |
| 1. | Odontologinis įrenginys: |  |
| 1.1. | Paciento kėdė (2 vnt.): |  |
| 1.1.1. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 160 kg (paciento svoris) |  |
| 1.1.2. | Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 830 mm |  |
| 1.1.3. | Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm |  |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde |  |
| 1.1.5. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti su papildomu paminkštinamo užpildo sluoksniu |  |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |  |
| 1.1.7. | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu |  |
| 1.1.8. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |  |
| 1.1.9. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas |  |
| 1.1.10. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |  |
| 1.1.11. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |
| 1.1.12. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę |  |
| 1.1.13. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų blokas (2 vnt.): |  |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; 5) rankovė pneumatiniam instrumentui (turbinai, sodapūtei, smėliasrautei). |  |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |  |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |  |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |  |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm su guminiu ar silikoniniu kilimėliu, pasukamas |  |
| 1.2.9. | Instrumentų bloko valdymo pulte integruotos funkcijos: 1) kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, 2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai, 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, 4) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai, 5) ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimai, 6) suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai, 7) turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga, 8) Informacinis ekranas. |  |
| 1.2.10. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (2 vnt.): |  |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų |  |
| 1.3.2. | Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis |  |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais |  |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |  |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui |  |
| 1.3.6. | Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu. |  |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai |  |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas |  |
| 1.3.9. | Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas |  |
| 1.3.10. | Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukai |  |
| 1.3.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema (2 vnt.): |  |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |  |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra ne siauresnėse 5000-5500 K ribose |  |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |  |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas, ne mažiau 8 000 Lux |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |  |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto ir pačiame šviestuve |  |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |  |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 |  |
| 1.4.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.5. | Separatorius (2 vnt.): |  |
| 1.5.1. | Oro/vandens centrifuginis separatorius sausam siurbimui |  |
| 1.5.2. | Montuojamas į odontologinį įrenginį |  |
| 1.5.3. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.6. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.): |  |
| 1.6.1. | Bešepetėlinis |  |
| 1.6.2. | Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm |  |
| 1.6.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |  |
| 1.6.4. | Endo funkcija |  |
| 1.6.5. | Dvigubo judesio (Recipro) sukimo režimas |  |
| 1.6.6. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |
| 1.6.7. | Su LED šviesos šaltiniu ne mažiau 25 000 Lux |  |
| 1.6.8. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |  |
| 1.6.9. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.7. | Kampinis antgalis (2 vnt.): |  |
| 1.7.1. | Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm |  |
| 1.7.2. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |
| 1.7.3. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |  |
| 1.7.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1 |  |
| 1.7.5. | Grąžto fiksacija mygtuku |  |
| 1.7.6. | Su šviesos perdavimu |  |
| 1.7.7. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |  |
| 1.7.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.8. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (2 vnt.): |  |
| 1.8.1 | Galvutės diametras ne daugiau 12 mm |  |
| 1.8.2. | Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų |  |
| 1.8.3. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |
| 1.8.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |  |
| 1.8.5. | Keraminiai guoliai |  |
| 1.8.6. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |  |
| 1.8.7. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |  |
| 1.8.8. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |  |
| 1.8.9. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |  |
| 1.8.10. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.9. | Ultragarsinis skaleris (2 vnt.): |  |
| 1.9.1. | Veikimo principas – piezokeraminis, |  |
| 1.9.2. | Maksimalus dažnis ne mažiau 32 kHz |  |
| 1.9.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |  |
| 1.9.4. | Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui |  |
| 1.9.5. | Komplekte ne mažiau 2 instrumentų higienos procedūroms, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas |  |
| 1.9.6. | Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 135 laipsnių |  |
| 1.9.7. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.10. | Vakuuminis siurblys (2 vnt.) |  |
| 1.10.1. | Sauso siurbimo. |  |
| 1.10.2. | Maitinimas: 230 V AC (50 Hz) ne daugiau 0,4 kW. |  |
| 1.10.3. | Siurbimo srautas ne mažiau 1250 l/min. |  |
| 1.10.4. | Vakuumo gylis ne mažiau 1300 mm H2O. |  |
| 1.10.5. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.11. | Suspausto oro sausintuvas (1 vnt.) |  |
| 1.11.1. | Oro sausinimas šaldymo principu. |  |
| 1.11.2. | Rasos taškas ne daugiau 3°C. |  |
| 1.11.3. | Našumas prie 3°C rasos taško ne mažiau 200 l/min. |  |
| 1.11.4. | Maitinimas: 230 V AC (50 Hz). |  |
| 1.11.5. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu, gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

4. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. Nurodytus dokumentus Tiekėjas privalo pateikti kartu su Pasiūlymu.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Kartu su Prekėmis pristatymo metu pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijas, CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ar sertifikatą, medicinos priemonės pasą.

8. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.