1 priedas

REIKALAVIMAI PANAUDAI PATEIKIAMAI LABORATORINEI SISTEMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Automatizuota laboratorinė sistema ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimui tyrimui (toliau - Sistema) – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) ir nepertraukimo maitinimo šaltinis – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai Sistemai |  |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai | Sistema skirta atlikti visų techninėje specifikacijoje išvardintų ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimą tyrimui. |  |
| 1.2. | Sistemos atliekamos procedūros | Automatizuotas (iš pirminio ėminio skystoje terpėje indelio) ėminyje esančių ląstelių koncentravimas, atskiriant kraują, gleives ir kitas diagnostiniu požiūriu nereikalingas priemaišas, perkėlimas ant objektinio stiklelio ir užfiksavimas. |  |
| 1.3. | Ląstelių koncentravimas | Atliekamas naudojant centrifugavimo arba filtravimo (arba lygiavertį) metodą. |  |
| 1.4. | Sistemos našumas | Su Sistema vienu metu galima ruošti ne mažiau kaip 12 ėminių. |  |
| 1.5. | Žymėjimas CE ženklu: | Panaudai teikiama Sistema turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |
| 1.6. | Papildoma įranga | Komplekte su panaudai pateikiama Sistema turi būti pateikta laboratorinė purtyklė pirminiam ėminių skystoje terpėje supurtymui. Laboratorinė purtyklė turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.7. | Naudojimo instrukcijos | Kartu su panaudai teikiama įranga pateikiamos naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 1.8. | Techninė priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |