TSD-481, VPP-1967 ir VPP-1966

Mechaninių aortos vožtuvų, biologinių aortos vožtuvų protezų

ir aortos vožtuvinių protezų (biokonduitų) techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniniai aortos vožtuvai (orientacinis kiekis – 20 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai mechaniniams aortos vožtuvams | - Pagaminti iš grynos pirolitinės anglies (arba lygiavertės medžiagos); - Vožtuvo konstrukcija – supraanulinė siuvimo manžentė, pailga įėjimo anga su išplatėjimu; - Angos atsidarymo ilgio ir skersmens santykis ≥ 0,6; - Vožtuvo lapeliai sistolės metu atsiveria ≥ 85° kampu; - Vidurinis gradientas per aortos vožtuvą ne didesnis kaip 10 mmHg; - Vožtuvas tinkamas naudoti su plataus diapazono INR valdymo režimais (1,5–2,0 INR); - ≥ 3 manžetės parinktys. |  |
| 1.2. | Vožtuvų dydžiai | Ne mažiau kaip 5 dydžiai, tarp kurių: - 19 mm ± 0,1 mm; - 21 mm ± 0,1 mm; - 23 mm ± 0,1 mm; - 25 mm ± 0,1 mm; - 27 mm ± 0,1 mm arba 29 mm ± 0,1 mm. |  |
| 1.3. | Vožtuvo matuokliai | - Matuokliai arba matuoklių rinkiniai komplektuojami kartu su užsakytais vožtuvų protezais; - Autoklavuojami; - Viename matuoklio rankenos gale supraanularinis žiedas ir 1.2 punkte aprašytas vožtuvo dydis, kitame rankenos gale intraanularinis vožtuvo dydis. |  |
| 1.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2. | Biologiniai aortos vožtuvų protezai (orientacinis kiekis – 50 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai biologiniams aortos vožtuvų protezams | - Skirtas chirurginei implantacijai supraannulinėje ir intraannulinėje pozicijoje; - Protezo stente įtvirtintas trijų lapelių vožtuvas; - Vožtuvo lapeliai iš galvijų perikardo (ar lygiaverčio) audinio ant lankstaus karkaso; - Tiekiamas pakuotėje sausomis laikymo sąlygomis, prieš implantaciją jo nereikia skalauti; - Protezo stentas pagamintas iš kobalto ir chromo (ar lygiaverčio) lydinio bei turi fluoroskopiškai matomą dydžio (užsakyto protezo dydžio) žymeklį ir yra padengtas poliesterio audinio (ar lygiaverčiu) sluoksniu; - Vožtuvo pagrindą po vieliniu karkasu juosia plonas kobalto ir chromo (ar lygiaverčio) lydinio žiedas ir poliesterinis (ar lygiavertis) atraminis žiedas; - Vožtuvas turi pritvirtintą laikiklį, palengvinantį vožtuvo valdymą ir jo prisiuvimą implantavimo metu. |  |
| 2.2. | Žymekliai | Ant prisiuvimo žiedo vienodais atstumais viena nuo kitos yra ≥ 3 juodu šilkiniu (ar lygiaverčiu) siūlu pažymėtos žymės, kurios nurodo kiekvieno lapelio centrą ir palengvina vožtuvo pozicionavimą bei siūlių uždėjimą |  |
| 2.3. | Vožtuvo protezų dydžiai | Ne mažiau kaip 6 dydžiai, tarp kurių: - 19 mm ± 0,1 mm; - 21 mm ± 0,1 mm; - 23 mm ± 0,1 mm; - 25 mm ± 0,1 mm; - 27 mm ± 0,1 mm; - 29 mm ± 0,1 mm. |  |
| 2.4. | Papildomi funkcionalumai | 19–25 mm dydžiai turi išplečiamus poliesterinius (ar lygiaverčius) atraminius žiedus, leidžiančius padidinti žiedo skersmenį ir suteikiančius galimybę ateityje atlikti „valve‑in‑valve“ procedūrą |  |
| 2.5. | Vožtuvo matuokliai | - Komplektuojami kartu su vožtuvų protezais; - Skaidrūs, su rankena; - Vienas rankenos galas cilindrinis ir jo kraštas atitinka vožtuvo prisiuvimo žiedo geometrinę formą; - Kitame rankenos gale pritvirtintas vožtuvo dublikatas, atitinkantis vožtuvo prisiuvimo žiedo geometrinę formą bei stento atramų aukštį ir išdėstymą. |  |
| 2.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Aortos vožtuviniai protezai (biokonduitai) (orientacinis kiekis – 20 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai aortos vožtuviniams protezams (biokonduitams) | - Skirtas chirurginei implantacijai supraannulinėje ir intraannulinėje pozicijoje; - Protezo stente įtvirtintas trijų lapelių vožtuvas; - Vožtuvo lapeliai iš galvijų perikardo (ar lygiaverčio) audinio ant lankstaus karkaso; - Iš anksto surinktas (paruoštas naudoti) biokonduitas, laikomas sausomis laikymo sąlygomis; - Yra vieno pjūvio rankenėlės atlaisvinimo mechanizmas. |  |
| 3.2. | Žymekliai | Siuvimo žiede yra ≥ 3 komisūrų žymekliai ir ≥ 1 didesnis grafto žymeklis, padedantys chirurgui orientuotis pakartotinai implantuojant vainikines arterijas ir išvengti jų obstrukcijos |  |
| 3.3. | Vožtuvo protezų dydžiai | Ne mažiau kaip 5 dydžiai, tarp kurių: - 21 mm ± 0,1 mm; - 23 mm ± 0,1 mm; - 25 mm ± 0,1 mm; - 27 mm ± 0,1 mm; - 29 mm ± 0,1 mm. |  |
| 3.4. | Papildomi funkcionalumai | - Yra iš anksto parinkto dydžio Valsalvos graftas, kuris 3 mm (± 0,5 mm) didesnis už vožtuvo dydį; - Valsalvos sinuso segmentas 8 mm (± 0,5 mm) didesnio skersmens nei vamzdinė grafto dalis. |  |
| 3.5. | Vožtuvo matuokliai | - Komplektuojami kartu su vožtuvų protezais; - Skaidrūs, su rankena; - Vienas rankenos galas cilindrinis ir jo kraštas atitinka vožtuvo prisiuvimo žiedo geometrinę formą; - Kitame rankenos gale pritvirtintas vožtuvo dublikatas, atitinkantis vožtuvo prisiuvimo žiedo geometrinę formą bei stento atramų aukštį ir išdėstymą. |  |
| 3.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi protezai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti protezus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų protezų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.