TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laboratorinio fotobioreaktoriaus sistema

Siūloma prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalavimai | ## Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | ## Gaminys, modelio pavadinimas |  |  |
| 1. | Tipas | ## Laboratorinio fotobioreaktoriaus sistema |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai | Pilnai sukomplektuota laboratorinė sistema, skirta mikrodumblių, melsvabakterių ar kitų fotosintetinančių mikroorganizmų kultūrų auginimui kontroliuojamomis sąlygomis Turi tilpti ant standartinio laboratorinio stalo Sistema turi būti nauja, nenaudota, su visais reikalingais komponentais paleidimui ir eksploatavimui Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir vieningai valdomi. Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti laikomi lygiaverčiais (atitinka arba viršija 3-9 dalyse nurodytus parametrus ir funkcionalumą). |  |
| 3. | Sistemos komplektacija | Valdiklis, 1 vnt. Išorinio apšvietimo LED panelės, ne mažiau 2 vnt. jei išorinės Kultyvavimo indas, 1 vnt. Valdymo kompiuteris arba planšetė, 1 vnt. Kitos būtinosios komplektuojančios dalys ir medžiagos, būtinos fotosintetinančių organizmų visaverčio kultyvavimo paleidimui |  |
| 4. | Pagrindiniai parametrai | ## Integruotos stebėsenos ir kontrolės funkcijos ## Turi būti temperatūros, pH, DO, indo užpildymo lygio matavimas sensoriais ir duomenų registravimas; temperatūros, pH, DO kontrolė ## Temperatūros valdymas paremtas PID kontrole, užtikrinančia automatinį temperatūros palaikymą. ## Temperatūros jutiklis ir jo matavimo ribos ne siauresnis nei 0 -100°C; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,1°C; ## pH matavimo ribos ne mažiau 3-14; pH kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,1; ## DO matavimo ribos ne mažiau 0-200%; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,5%. ## Darbo režimai: laikmačio, nuolatinis arba programuojamas ## Integruoti dujų srauto reguliatoriai ne mažiau kaip 4 dujoms ## Tiksliai, individualiai reguliuojamas dujų srautas ne siauresniame nei 0,01-2 L/min intervale ## Ne mažiau 4 integruotų peristaltinių siurbliukų arba lygiaverčiai dozavimo siurbliai, skysčių dozavimui su galimybe kontroliuoti kiekvieno srautą (ne siauresnėse nei 0,5-250 ml/min ribose) ir jo kryptį ## Maišymo greičio diapazonas ne siauresnis kaip 1–2000 sūk./min. ## Ne mažiau keturių maišymo valdymo režimų, įskaitant: rankinį, profilio, kaskadinį, kintamos krypties bei intensyvumo. ## Sistema turi turėti automatinį „auto restart“ atstatymą po elektros dingimo ## Jungtys: eternetas, Wifi, USB, RS232 |  |
| 5. | Valdymas | Sistemos valdymas programinis per integruotą liečiamą ekraną, nešiojamą ar planšetinį kompiuterį, pastarųjų dviejų variantų atveju, į komplektaciją turi būti įtraukas nešiojamas kompiuteris arba planšetė su valdymo programa Ne mažiau kaip 32 GB atminties duomenų saugykla Duomenys pateikiami realiu laiku, galimybė juos pateikti vizualizuotai |  |
| 6. | Šviesos šaltinis | ## Baltos šviesos, reguliuojamo intensyvumo (0-100%) srauto LED apšvietimas, su šviesos srauto spektru, tinkamu fotosintetinantiems mikrodumbliams ## Ne mažiau 2 vnt. išorinių panelių, statomų aplink kultyvavimo indą, arba vidinė, kultyvavimo inde montuojama lempa. Jei Tiekėjas siūlo kitokį kultyvavimo indo apšvietimo sprendimą, jis turi užtikrinti tolygų viso indo tūrio apšvietimą |  |
| 7. | Kultyvavimo indas | ## Dvigubos sienelės, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas stiklinis indas ## Nominalus tūris 10 ± 0,5 L ## Mažiausias darbinis tūris ne daugiau 2,0 L ## Pagamintas iš borosilikatinio stiklo ## Dangčio medžiaga nerūdijantysis plienas arba lygiavertis ## Nerūdijančio plieno dangtis su visomis būtinosiomis jungtimis, įskaitant pH, pO₂/DO, temperatūros, kondensatoriaus, aušinimo piršto, inokuliacijos, maitinimo, purkštuvo, dujų ir skysčių žarnelėms, biomasės nuėmimo vamzdeliui ir pan. ## Centrifuginio tipo, nerūdijančio plieno (ne žemesnės klasės nei AISI 316L arba lygiavertis) maišytuvas ## Mikropurkštuvas ## Vertikalaus tipo kondensatorius; mažiausia temperatūra su vandeniniu aušinimu ne aukštesnė nei 5 °C ## Sterilus filtras PTFE sustiprintas PP arba lygiavertis |  |
| 8. | Maitinimas | ## 230 V / 50-60 Hz, EU tipo kištukais |  |
| 9. | Sertifikavimas | CE žymėjimas |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |  |