SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ AKTYVUMO MATUOKLIŲ KALIBRAVIMO PASLAUGOS (11819)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklių kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. Paslaugų teikimo terminas  – 36  mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Aktyvumo matuoklių kalibravimo vieta (paslaugų teikimo vieta) - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2,Vilnius), Branduolinės medicinos skyrius. Kalibravimas atliekamas vietoje, neišmontuojant aktyvumo matuoklių iš traukos spintų ar automatinių injektorių.

4. Paslaugų teikimo kiekiai ir periodiškumas – Paslaugas Perkančioji organizacija užsakys pagal poreikį.  Perkamas paslaugų kiekis yra preliminarus. Tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

5. Paslaugų teikimo tvarka. Paslaugos užsakomos el. paštu ir užsakymai laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo Užsakymo pateikimo. Po paslaugų užsakymo, tiekėjas  turi per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos atvykti ir suteikti paslaugas Perkančiosios organizacijos patalpose.

6. Kiti reikalavimai:

6.1 Paslaugos teikėjas turi būti kompetentinga metrologijos įstaiga arba laboratorija, turinti teisę ir technines galimybes atlikti branduolinėje medicinoje naudojamų aktyvumo matuoklių / dozės kalibratorių kalibravimą. Tokiomis įstaigomis laikomi nacionaliniai metrologijos institutai, paskirtieji institutai arba ISO/IEC 17025 akredituotos kalibravimo laboratorijos, jeigu jų kompetencijos / akreditavimo sritis apima radionuklidų aktyvumo matuoklių / dozės kalibratorių kalibravimą.

6.2 Radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklių kalibravimo paslaugos turi būti teikiamos, kad užtikrinti Lietuvos higienos normos HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642, 30 punkto reikalavimų įgyvendinimą.

6.3 Atlikęs kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ar kalibravimo liudijimą  ir  pažymi prietaisą žyma (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas. Kalibravimo liudijimai turi būti pateikiami per 15 darbo dienų nuo kalibravimo datos, nurodant kalibravimo koeficientus kiekvienam įvertintam radionuklidui bei skirtingoms geometrijoms.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Aprašymas | Reikalaujama parametro reikšmė ar kita informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklių kalibravimas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams - 12 vnt. (vidutiniškai per metus 4 vnt.). |
|  | Aktyvumo matuoklių modeliai | Comecer Iride Pitagora,LemerPax Posijet,Comecer Vik-202 ir/ar kiti analogiško veikimo modeliai. |
|  | Kalibruojama radionuklidams | 99mTc, 137Cs, 123I, 131I , 223Ra, 18F, 90Y, 68Ga ir kitiems faktiškai naudojamiems radionuklidams pagal iki kalibravimo pradžios suderintą sąrašą. |
|  | Kalibravimo paslaugos metrologinė sietis. | Paslaugos teikėjas radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklių kalibravimą atlieka naudodamas radionuklidų aktyvumo vieneto etaloną arba etaloninę matavimo sistemą, turinčią dokumentuotą metrologinę sietį su SI sistemos vienetu bekereliu (Bq). Pateikiami kalibravimo liudijimai ir dokumentai įrodantys etalono arba etaloninės matavimo sistemos metrologinę sietį. |