Paklausimas:
1PD.
Reaguodami į užduotą klausimą-atsakymą, konkrečiai 2 klausimas, (paklausimas ir atsakymas 2.ddt).
Turime pažymėti, kad užduotas klausimas ir išaiškinimas yra itin neaiškus ir galimai klaidinantis.
Metrologinės patikros sertifikatų išdavimą Lietuvoje gali atlikti tik atitinkama tvarka metrologijos inspekcijos paskirtosios įstaigos, atitinkančios LR metrologijos įstatymą ir kitus teises aktus.
Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtinti, kad:
19.	Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą	Turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą

19 p. reiškia kad prekių priėmimo-perdavimo metu be šių dokumento pateikimo perkančioji organizacija nepasirašys prekių priėmimo-perdavimo akto, o taip pat, kad būtų aiškus išaiškinimas, jog prietaisas pristatymo metu turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą.
17.	Metrologinė patikra	turi turėti metrologinės patikros sertifikatą

 17 p. reiškia kad metrologinės patikros sertifikatas, pateikiamas kartu su dozimetru, turi būti išduotas akredituotos įstaigos, atitinkančios LR metrologijos įstatymą, akredituotos arba kitais būdais savo kompetenciją įrodžiusios įstaigos, gavusios Lietuvos metrologijos inspekcijos paskyrimą vykdyti šią veiklą statusą bei pristatymo metu matuoklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (2004 m. gruodžio 24 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr.1653).
 Jo neužteks patenkinti tiek 17, tiek 16 punktus, o tik 17 p.)
16.	Kalibravimas	turi turėti gamintojo kalibravimą ir tai įrodantį sertifikatą

16 p. reiškia kad minimas dokumentas, "kalibravimo sertifikatas (angl. calibration sertificate),yra gamintojo arba kalibravimo paslaugas atliekančios  laboratorijos išduotas kalibravimo dokumentas pateikiamas kartu su prietaisu, kiekvienam individualiai, pagal serijinį numerį ir jį būtina pateikti kartu su matuokliu. Jo neužteks patenkinti tiek 16, tiek 17 punktus, o tik 16 p.)

2PD.

Prašome apsvarstyti galimybę priimti matuoklį, kurio detektoriaus plotas yra ne mažesnis kaip 170 cm², vietoj dabar nustatyto 250 cm² reikalavimo (reikalavimas Nr. 3 paviršiaus taršos matuokliui).

Toks pakeitimas sudarytų palankesnes sąlygas konkurencijai, nes matuoklį su 170 cm² detektoriumi galėtume operatyviai ir nedidelėmis sąnaudomis įtraukti į MP registrą. Tai leistų pasiūlyti ir ekonomiškai palankesnę kainą galutiniams naudotojams.

Savo prašymą argumentuojame tuo, kad 170 cm² detektorius jau laikomas didelio ploto. Didėjant detektoriaus plotui, pats matuoklis tampa masyvesnis ir mažiau patogus naudoti. Kompaktiškesni matuokliai yra lengviau priglaudžiami prie sudėtingos formos paviršių, juos patogiau transportuoti ir naudoti ribotose erdvėse.

Rinkoje populiariausi tokio tipo matuokliai paprastai turi 100–170 cm² detektoriaus plotą. Detektoriai, viršijantys 250 cm², yra netipinis ir retesnis sprendimas, mažiau paklausus tarp užsakovų, nes nesuteikia reikšmingų praktinių pranašumų, tačiau ženkliai didina matuoklio gabaritus. Didelio detektoriaus ploto poreikis pirmiausia atsiranda tada, kai būtina matuoti itin mažą radioaktyvų paviršiaus užterštumą. Tačiau avarinėse situacijose kyla klausimas, ar iš tiesų reikalingas toks ypač didelis jautrumas. Avarijos atveju paprastai siekiama greitai nustatyti, ar paviršiai yra užteršti, ir įvertinti taršos mastą. Tokiais atvejais svarbiausia yra matavimo operatyvumas, prietaiso mobilumas ir galimybė patikimai aptikti reikšmingą užterštumą, o ne itin mažas fonines reikšmes. Todėl itin didelio ploto detektoriai ne visuomet suteikia praktinį pranašumą, ypač kai dėl jų gabaritų sumažėja matuoklio manevringumas ir ergonomika.

Atsakymas:
Dėl techninės specifikacijos 16, 17 ir 20 punktų informuojame, kad techniniai reikalavimai nebus keičiami. Perkami dozimetrai yra skirti valstybės rezervo medicinos atsargoms, kurios naudojamos ekstremaliųjų situacijų, nepaprastosios padėties, mobilizacijos ir karo atvejais. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti, kad pristatomi prietaisai atitiktų visus Lietuvos Respublikoje taikomus metrologinius ir teisinius reikalavimus bei galėtų būti nedelsiant naudojami pagal paskirtį.
Dėl siūlymo sumažinti paviršinės taršos matuoklio detektoriaus plotą nuo 250 cm² iki 170 cm² informuojame, kad techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas. Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į numatomą prietaisų naudojimą branduolinių ir radiologinių avarijų bei kitų ekstremaliųjų situacijų metu, kai būtina užtikrinti kuo greitesnę ir efektyvesnę didelių paviršių taršos kontrolę. Perkančiosios organizacijos vertinimu, nustatytas minimalus detektoriaus plotas yra pagrįstas ir būtinas pirkimo tikslams pasiekti.

Taip pat pažymime, kad Ekstremalių sveikatai situacijų centras atlieka Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių traumų centrų ir kitų gydymo įstaigų aprūpinimą valstybės rezervo materialinių išteklių medicinos atsargomis bei šių atsargų valdymą ekstremaliųjų situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais.