TSD-505, VPP-1827

Parafininių blokų paruošimo modulių techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Parafininių blokų paruošimo moduliai skirti parafino blokų formavimui |  |
| 2. | Sistemos sandara | Sistemą sudaro moduliai, tarp kurių yra: - Parafino įliejimo modulis; - Šaldymo plokštė (gali būti atskira nuo kitų modulių /-io). |  |
| 3. | Parafino talpa | ≥ 4 litrai |  |
| 4. | Parafino talpos temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 50 °C iki 70 °C |  |
| 5. | Mėginių kasečių laikymo stalčiaus temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 50 °C iki 70 °C |  |
| 6. | Parafino formų laikymo talpos temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 50 °C iki 70 °C |  |
| 7. | Parafino dozavimas | Reguliuojamo parafino tekėjimo srautas valdomas ≥ 2 būdais, tarp kurių: - Rankiniu būdu; - Pedalo pagalba. |  |
| 8. | Mėginio greito šaldymo vieta (angl. cold spot) | Audinių blokų ruošimo modulio stalviršyje integruota šaldymo vieta audinių įliejimo padėčiai |  |
| 9. | Žemiausia šaldymo plokštės temperatūra | Ne aukštesnė nei -10 °C |  |
| 10. | Šaldymo plokštės talpa | ≥ 60 vnt. parafino formų (kasečių) |  |
| 11. | Šaldymo bloko pozicija | Šaldymo blokas nefiksuotas, pastatomas pasirinktinai dešinėje arba kairėje pusėje |  |
| 12. | Pincetų laikymo vietų skaičius | ≥ 6 vietos |  |
| 13. | Apšvietimas | - Audinių blokų formavimo modulyje yra įrengtas apšvietimas; - Apšvietimas LED (ar lygiaverčio) tipo; - Pageidautina – apšvietimo ryškumas reguliuojamas. |  |
| 14. | Perteklinio parafino pašalinimas nuo darbinio paviršiaus | Audinių blokų ruošimo modulyje yra perteklinio parafino pašalinimui nuo suformuotų blokų integruotas įrenginys arba pateikiamas lygiavertis sprendimas |  |
| 15. | Ekranas darbinių parametrų atvaizdavimui bei modulio valdymas | - Audinių blokų ruošimo modulis turi darbinius parametrus atvaizduojantį ekraną; - Modulis valdomas lietimui jautriu ekranu arba integruota į prietaisą hermetiška klaviatūra. |  |
| 16. | Matmenys | Visa sistema (visi moduliai vienas šalia kito) ne didesnė negu (plotis × gylys × aukštis): 1100 × 650 × 450 mm |  |
| 17. | Maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 18. | Komplektacija | - Į modulį integruota didinimo lupa; - Pedalas parafino dozavimui; - Elektrinis pincetas, kurio galiukų plotis ne daugiau kaip 2 mm; - Pageidautina – įrankių komplektas parafino blokų formavimo darbams (≥ 2 mentelės ir ≥ 2 suspaudimo mentelės). |  |
| 19. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | - Būtinas CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją); - Būtinas CE-IVD (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemos atitikimą CE reikalavimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus). |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija); - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami tarpusavyje techniškai derinami parafininių blokų paruošimo moduliai (su priedais, būtinais užtikrinti įrangos funkcionalumą), todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.