2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

DĖL LABORATORINIŲ INDŲ DŽIOVYKLĖS IR LABORATORIJOS INDAPLOVĖS

PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

3. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI IR PASIŪLYMO KAINA

LABORATORINIŲ INDŲ DŽIOVYKLĖ

Reikalaujami parametrai 1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas | Tiekėjo atitiktis (TAIP / NE) | Tiekėjo paaiškinimas / nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Laboratorinių indų (matavimo kolbų, cilindrų, mėgintuvėlių) džiovyklė, tinkama stikliniams ir plastikiniams indams. | Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą ir numerį |  |
| 1.2 | Konstrukcija | Kompaktiškos konstrukcijos | Taip/Ne |  |
| 1.3 | Konstrukcija | Leidžianti patogiai nuimti bet kurį indą nejudinant kitų. | Taip/Ne |  |
| 1.4 | Konstrukcija | Galimybė montuoti ant sienos arba statyti ant laboratorinio stalo. | Taip/Ne |  |
| 1.5 | Džiovinimo technologija | Šiltas oras traukiamas per kaitinimo elementus ir pučiamas tiesiai per džiovinimo vamzdelius. | Taip/Ne |  |
| 1.6 | Talpa | Ne mažiau kaip 50 džiovinimo vietų (vamzdelių). | Nurodyti |  |
| 1.7 | Vamzdelių charakteristikos | Vamzdeliai turi būti standūs, atsparūs cheminiam poveikiui ir dėmių susidarymui. | Taip/Ne |  |
| 1.8 | Vamzdelių charakteristikos | Skirtingų ilgių vamzdelių pasiskirstymas | Nurodyti |  |
| 1.9 | Valdymas | Integruotas reguliuojamas laikmatis | Nurodyti |  |
| 1.10 | Saugumas | Turi sauganti indus (ypač plastikinius) nuo perkaitimo ir pažeidimų. | Taip/Ne |  |

LABORATORIJOS INDAPLOVĖ

Reikalaujami parametrai 2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas | Tiekėjo atitiktis (TAIP / NE) | Tiekėjo paaiškinimas / nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Laboratorinė indaplovė, skirta laboratoriniams indams plauti bei dezinfekuoti | Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą ir numerį |  |
| 1.2 | Konstrukcija | Laisvai statoma arba montuojama po stalviršiu (aukštis iki 830 mm) | Taip/Ne |  |
| 1.3 | Konstrukcija | Išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnio nei AISI 304 arba lygiaverčio | Taip/Ne |  |
| 1.4 | Konstrukcija | Vidinė kamera ir durys pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnio nei AISI 316L arba lygiaverčio | Taip/Ne |  |
| 1.5 | Plovimo lygiai | Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi plovimo lygiai | Taip/Ne |  |
| 1.6 | Vandens pašildymas | Galimybė pašildyti vandenį iki ≥93°C antibakterinei terminei dezinfekcijai | Taip/Ne |  |
| 1.7 | Valdymas ir ekranas | Spalvotas jutiklinis ekranas su vartotojo sąsaja. Vienu metu rodoma: programa, eigos būsena, temperatūra / likęs laikas / Ao / dozavimas Ekrane turi būti pateikiama informacija apie programą, proceso eigą ir pagrindinius veikimo parametrus. | Taip/Ne |  |
| 1.8 | Programos | Ne mažiau kaip 20 integruotų programų, galimybė sukurti ≥20 programuojamų ciklų Ne mažiau kaip 10 integruotų programų ir galimybė kurti papildomas vartotojo programas. | Taip/Ne |  |
| 1.9 | Siurbliai ir dozavimas | ≥2 peristaltiniai dozavimo siurbliai (skystam plovikliui ir neutralizatoriui) | Taip/Ne |  |
| 1.10 | Vandens minštinimas | Integruotas vandens minkštinimo įrenginys su druskos lygio jutikliu | Taip/Ne |  |
| 1.11 | Vandens jungtys | Galimybė jungti šaltą ir demineralizuotą vandenį | Taip/Ne |  |
| 1.12 | Kameros talpa | Ne mažesnė kaip 150 litrų | Taip/Ne |  |
| 1.13 | Komplektacija | Viršutinis ir apatinis pagrindiniai plovimo krepšiai skirti plačiakaklių indų plovimui arba specialių plovimo modulių montavimui. Centrinis perjungiklis leidžia vienu metu naudoti ne mažiau nei 2 modulius arba nukreipti vandens srautą į pasirinktą modulį. Viršutinis krepšys reguliuojamas dviem aukščiais, suteikiant ne mažiau nei 196 arba 250 mm naudingą aukštį, o apatinio krepšio naudingas aukštis siekia ne mažiau nei 250 arba 305 mm, priklausomai nuo viršutinio krepšio konfigūracijos. Turi būti užtikrinama galimybė reguliuoti krepšio aukštį ir plauti įvairaus dydžio laboratorinius indus. Krepšiai pagaminti iš nerūdijančio plieno | Taip/Ne |  |
| 1.14 | Komplektacija | Plovimo modulis pritaikytas 70 mm pločio ir 160 mm aukščio BDS inkubacinėms kolboms plauti ir vienu metu talpinti ne mažiau nei 30 vienetų indų. su ne mažiau nei 20 purkštukų, mažiems ir vidutinio dydžio indams plauti, kurių maksimalus skersmuo siekia ne daugiau nei Ø 74 mm, purkštukų aukštis – ne didesnis nei 140 mm. Modulis gali būti montuojamas ant viršutinio arba apatinio pagrindinio plovimo krepšio kairėje arba dešinėje pusėje. Modulis pagamintas iš nerūdijančio plieno. Komplektacijoje pateikiami 2 tokio moduliai | Taip/Ne |  |
| 1.15 | Komplektacija | Plovimo modulis su ne mažiau nei 35 purkštukų pritaikytas mažo dydžio siaurakakliams indams plauti. Modulis gali būti montuojamas ant viršutinio arba apatinio pagrindinio plovimo krepšio kairėje arba dešinėje pusėje. Modulis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 1.16 | Komplektacija | Krepšelis su rankenomis, tinkantis įvairioms smulkioms ir vidutinio dydžio priemonėms plauti. Matmenys ne didesni nei 435 x 160 x 50 mm. Tinklelio dydis ne didesnis nei 5 x 5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | Taip/Ne |  |
| 1.17 | Plovikliai | Kartu su laboratorine indaplove pateikiama ne mažiau kaip po 1 kanistrą šarminio ploviklio ir rūgštinio neutralizatoriaus. Kanistrų talpa – ne mažesnė nei 5 litrai. | Taip/Ne |  |
| 1.18 | Vandens gryninimo sistema | Vandens sistema, kurios našumas ne mažesnis nei 2 l/min, užtikrina vandens gryninimą ne prastesniu nei reversinės osmozės būdu. Sistemos matmenys ne didesni nei 160 × 280 × 510 mm (G × P × A), slėginio indo talpa ne mažesnė nei 40 L. Komplekte turi būti įrengtas papildomas laboratorinis vandens kranas, montuojamas laboratorinės kriauklės spintelės stalviršyje ir pritaikytas reversinės osmozės būdu paruoštam vandeniui. Komplektaciją sudaro visi reikalingi priedai, jungtys ir žarnos, užtikrinančios sklandų vandens sistemos ir laboratorinės indaplovės veikimą. | Taip/Ne |  |
| 1.19 | Tiekėjas | Tiekėjas yra įgaliotas tiekti siūlomą įrangą, vykdyti jos garantinį aptarnavimą arba užtikrinti garantinio aptarnavimo organizavimą Lietuvos Respublikoje, taip pat garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu užtikrinti originalių atsarginių dalių tiekimą. Pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. | Taip/Ne |  |

SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Laboratorijos indaplovė | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Laboratorijos indaplovės montavimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Laboratorinių indų džiovyklė | vnt. | 2 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3 | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |
| 4 | Dokumentai, nurodyti laboratorinių indų džiovyklės techninės specifikacijos 8.1. punkte |  |
| 5 | Dokumentai, nurodyti laboratorijos indaplovės techninės specifikacijos 1.19., 8.1. ir 8.2. punktuose |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)