II PIRKIMO DALIS

Techniniai reikalavimai neinvaziniams ultragarsiniams debitomačiams

- Debitomatis NS6 (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Parametras | Techninė sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
|  | Tipas | Ultragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | DN600 |  |  |
|  | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis, nerūdijantis plienas ar plastikas su montavimo ant sienos komplektu ir sandarikliais iš nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne blogiau kaip IP66. |  |  |
|  | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 2 poros; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 2 kompl.; |  |  |
|  | Matavimo keitiklis | 2-jų kanalų.- galimybė matuoti 2 atskirus taškus individualiai (kaip alternatyva galima siūlyti 2 vienkanalius komplektus) |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 230V AC |  |  |
|  | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 2; - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s) - Dėl vamzdynų tiesių ruožų nebuvimo siurblinėse, montavimo keitikliai turi turėti kliūčių korekcijos funkciją. |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU |  |  |
|  | Montavimas | - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
|  | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP66/67 - Jutiklių kabelių ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių; - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti); - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; |  |  |
|  | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
|  | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
|  | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

- Debitomatis NS39  (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
| 2. | Tipas | Ultaragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
| 3. | Vamzdžio skersmuo | DN150 ir DN200 |  |  |
| 4. | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis ar nerūdijantis plienas su montavimo ant sienos komplektu ir sandarikliais iš nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne blogiau kaip IP66. |  |  |
| 5. | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 2 poros; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 2 kompl.; |  |  |
| 6. | Matavimo keitiklis | 2-jų kanalų.- galimybė matuoti 2 atskirus taškus individualiai (kaip alternatyva galima siūlyti 2 vienkanalius komplektus) |  |  |
| 7. | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 230V AC |  |  |
| 8. | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 2; - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s) - Dėl vamzdynų tiesių ruožų nebuvimo siurblinėse, montavimo keitikliai turi turėti kliūčių korekcijos funkciją. |  |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU - 2 sroviniai 4-20 mA (keičiami pasyvūs/aktyvūs); |  |  |
| 10. | Montavimas | - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
| 11. | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP68 (tinkantys darbui po vandeniu dėl užsemimo rizikos) - ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių. - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti) dėl mechaninio atsparumo. - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; - Jutiklių sumontavimas kontakte su vamzdynu turi būti be-gelinis sprendimas dėl apsėmimo |  |  |
| 12. | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
| 13. | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
| 14. | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

- Debitomatis NS71  (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
| 2. | Tipas | Ultragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
| 3. | Vamzdžio skersmuo | DN150 |  |  |
| 4. | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis, nerūdijantis plienas ar plastikas su montavimo ant sienos komplektu ir sandarikliais iš nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne blogiau kaip IP66. |  |  |
| 5. | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 1 pora; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 1 kompl.; |  |  |
| 6. | Matavimo keitiklis | 1-o kanalo |  |  |
| 7. | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 230V AC |  |  |
| 8. | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 1; - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s); - Dėl vamzdynų tiesių ruožų nebuvimo siurblinėse, montavimo keitikliai turi turėti kliūčių korekcijos funkciją. |  |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU |  |  |
| 10. | Montavimas | - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
| 11. | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP68 (tinkantys darbui po vandeniu dėl užsemimo rizikos) - ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių. - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti) dėl mechaninio atsparumo. - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; - Jutiklių sumontavimas kontakte su vamzdynu turi būti be-gelinis sprendimas dėl apsėmimo |  |  |
| 12 | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
| 13. | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
| 14. | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

- Debitomatis NS10 (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
| 2. | Tipas | Ultaragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
| 3. | Vamzdžio skersmuo | DN150 |  |  |
| 4. | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis ar nerūdijantis plienas su montavimo ant sienos komplektu ir sandarikliais iš nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne blogiau kaip IP66. |  |  |
| 5. | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 2 poros; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 2 kompl.; |  |  |
| 6. | Matavimo keitiklis | 2-jų kanalų.- galimybė matuoti 2 atskirus taškus individualiai (kaip alternatyva galima siūlyti 2 vienkanalius komplektus) |  |  |
| 7. | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 230V AC |  |  |
| 8. | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 2; - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s) - Dėl vamzdynų tiesių ruožų nebuvimo siurblinėse, montavimo keitikliai turi turėti kliūčių korekcijos funkciją. |  |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU - 2 sroviniai 4-20 mA (keičiami pasyvūs/aktyvūs); |  |  |
| 10. | Montavimas | - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
| 11. | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP66/IP67 - ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių. - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti) dėl mechaninio atsparumo. - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; |  |  |
| 12. | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
| 13. | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
| 14. | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

- Debitomatis NS29  (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
| 2. | Tipas | Ultaragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
| 3. | Vamzdžio skersmuo | DN200 |  |  |
| 4. | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis, nerūdijantis plienas ar plastikas su montavimo ant sienos komplektu ir sandarikliais iš nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne blogiau kaip IP66. |  |  |
| 5. | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 2 poros; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 2 kompl.; |  |  |
| 6. | Matavimo keitiklis | 2-jų kanalų.- galimybė matuoti 2 atskirus taškus individualiai (kaip alternatyva galima siūlyti 2 vienkanalius komplektus) |  |  |
| 7. | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 230V AC |  |  |
| 8. | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 2; - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s). - Dėl vamzdynų tiesių ruožų nebuvimo siurblinėse, montavimo keitikliai turi turėti kliūčių korekcijos funkciją. |  |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU |  |  |
| 10. | Montavimas | - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
| 11. | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP66/IP67 - ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių. - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti) dėl mechaninio atsparumo. - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; |  |  |
| 12. | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
| 13. | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
| 14. | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

_______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.