III PIRKIMO DALIS

Techniniai reikalavimai elektromagnetiniams srauto matuokliams su integruotu ekranu

- Elektromagnetiniai srauto matuokliai su integruotu ekranu – 3 vnt.

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Parametras | Techninė sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Elektromagnetiniai srauto matuokliai su integruotu ekranu, skirti polimero srauto matavimui |  |  |
|  | Pajungimas | Flanšai DN 25 PN16 |  |  |
|  | Atstumas tarp flanšų | 200 mm |  |  |
|  | Ekranas | LCD ekranas ant srauto matuoklio |  |  |
|  | Matavimo principas | Elektromagnetinis |  |  |
|  | Matavimo tikslumas | Ne blogesnis kaip ±0,5 % nuo matuojamos vertės ±1 mm/s |  |  |
|  | Pakartojamumas | Ne blogesnis kaip ±0,2 % |  |  |
|  | Srauto greitis | 0,03–10 m/s, iki 12 m/s trumpam |  |  |
|  | Minimalus laidumas | Ne mažiau kaip 5 µS/cm |  |  |
|  | Maitinimas | 230 V AC |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP66/IP67 |  |  |
|  | Korpusas | Aliuminis, dengtas antikorozine danga; atsparus chemijai ir nuotekoms |  |  |
|  | Vidaus danga | PTFE arba lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Vidaus dangos temperatūrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo -10 °C iki +130 °C |  |  |
|  | Elektrodai | Nerūdijantis plienas 316L arba lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Išėjimo signalas | Profibus DP, 4–20 mA |  |  |
|  | Kalibravimas | Debitomačiai turi būti patiekiami sukalibruoti gamintojo kalibravimo įstaigoje pagal ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą |  |  |
|  | Dokumentacija | Naudojimo ir instaliavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  |  |
|  | Ženklinimas | CE ženklinimas |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.