TSD-508, VPP-3615

Sistemos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai aštuoniukės tipo plokštelėmis

techninė specifikacija (orientacinis kiekis 100 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui |  |
| 2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 3. | Konstrukcija ir matmenys | 1. Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); 2. Plokštelės centre – bent viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. |  |
| 4. | Plokštelės fiksacija | Turi būti galimybė pasirinkimui plokštelę fiksuoti bent 3 skirtingų tipų sraigtais: 1. Pilno sriegio, kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų diametras 4,0-4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); 2. Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų diametras 4,0-4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); 3. Pilno sriegio sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Sraigtų diametras 3,0-3,5 mm, sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 16 mm ilgio (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). |  |
| 5. | Sterilumas | Implantai steriliame įpakavime tiekiami už tą pačią kainą |  |
| 6. | Kainodara | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms) |  |
| 7. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio, turi būti vienoda.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

4. Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose.

5. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

6. Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).

7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

8. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.