Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINA – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina | Modelis. Gamintojas |  |
| 2. | Paskirtis | Lanksčių endoskopų plovimas ir dezinfekavimas |  |
| 3. | Tipas | Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema |  |
| 4. | Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis | Ne mažiau 2 endoskopų |  |
| 5. | Dezinfekavimo metodas | Išorinio paviršiaus mirkymas bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu |  |
| 6. | Valdymo ekranas | Integruotas valdymo ekranas su galimybe valdyti įrenginį ir atvaizduoti pagrindinius proceso parametrus |  |
| 7. | Proceso eigos spausdintuvas | Būtinas |  |
| 8. | Endoskopų hermetiškumo testas | Būtinas |  |
| 9. | Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas | Būtinas |  |
| 10. | Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 4 iš anksto suvestas validuotas plovimo–dezinfekavimo programas, pritaikytas skirtingiems apdorojimo scenarijams, su nekintamais (validuotais) proceso parametrais, užtikrinant dezinfekcijos proceso validumą ir saugą. Ir ne mažiau kaip 6 programas su keičiamais parametrais |  |
| 11. | Plovimo mašinos uždarymas | 1. Įrenginys turi turėti uždarymo ir blokavimo sistemą, kuri užtikrina, kad plovimo –dezinfekavimo ciklo metu darbo kamera būtų saugiai uždaryta ir negalėtų būti atidaryta proceso metu. 2. Galimybė vizualiai stebėti procesą per skaidrų stebėjimo elementą. |  |
| 12. | Automatinis cheminių medžiagų naudojimas | Mašina turi būti pritaikyta naudoti gamintojo patvirtintus, paruoštus naudoti, dezinfekavimo ir plovimo cheminius preparatus |  |
| 13. | Dezinfekavimo ir plovimo priemonių tiekimo sistema | Įrenginys turi turėti dezinfekavimo ir plovimo priemonių tiekimo sistemą, kurią sudaro 15±2 litrų talpa (plovikliui) ir 5±2 litrai talpa (valikliui) |  |
| 14. | Galimybė naudoti daugkartines (paruoštas naudoti) dezinfekavimo priemones. | Būtina |  |
| 15. | Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis) | Ne daugiau 120 x 70 x 90 cm |  |
| 16. | Mašina sumontuota ant ratukų | Ne mažiau du ratukai su stabdžiais |  |
| 17. | Elektros instaliacija | Viena fazė, 220V±10% |  |
| 18. | Tiekiamo vandens dezinfekcija | Ultravioletinės šviesos metodu |  |
| 19. | Suderinamumas su endoskopais | Turi būti suderinta su ligoninėje naudojamais endoskopais |  |
| 20. | Komplekte yra: plovimo – dezinfekavimo mašina vandens minkštinimo sistema vandens filtravimo sistema jungčių komplektas ligoninėje eksploatuojamiems lankstiems endoskopams | - 1 vnt. - 1 vnt. - 1 vnt. - 2 kompl.. |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |