Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija “

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„CP-408342 Ultragarso diagnostinė sistema, skirta vaikų kardiologijai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimų atlikimui“

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,±“ ar pan.) (Pildo tiekėjas) | Siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (nurodant dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir dokumente pažymint spalva bei numeracija atitikimus keliamiems reikalavimams) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Taikymo sritys | Vaikų kardiologijai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai |  |  |
|  | Sistema | 1.1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas. 1.2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 320 dB. 1.3. Kanalų skaičius ne mažiau kaip 15 mln. |  |  |
|  | Sistemos valdymas | 3.1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm. 3.2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |  |
|  | Monitorius | 4.1. Įstrižainė ne mažiau kaip 54 cm. 4.2. Monitorius tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |  |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |  |
|  | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau kaip | 6.1. Pasukimo kampo keitimas. 6.2. Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm |  |  |
|  | Darbo režimai | 7.1. Dvimatis režimas B. 7.2. Vienmatis režimas M. 7.3. Spalvinio doplerio režimas. 7.4. Spektrinio doplerio režimas. |  |  |
|  | B režimas | 8.1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm. 8.2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde. 8.3. Trapecinis vaizdavimas. 8.4. Panoraminis vaizdavimas. |  |  |
|  | M režimas | 9.1. Anatominis M režimas. 9.2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 10.1. Galios doplerio režimas. 10.2. Krypties galios doplerio režimas. 10.3. Mikrokraujagyslių vizualizacija. 10.4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 20 kHz. 10.5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 11.1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas. 11.2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau kaip 15 m/s. |  |  |
|  | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas. |  |  |
|  | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas | 13.1. Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 13.2. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas. |  |  |
|  | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau kaip nuo 1,5 iki 5 MHz. - Apžvalgos kampas ne mažiau kaip 90°. |  |  |
|  | Linijinis daviklis | 15.1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau kaip nuo 4 iki 15 MHz. 15.2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB. |  |  |
|  | Kadrų atminties talpa | 30 000 vaizdų arba 900 MB, arba 600s. |  |  |
|  | Vaizdų konvertavimas | JPEG formatu. |  |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |  |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja | Integruota aparate. |  |  |
|  | Komplektacija | 21.1. Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. 21.2. Integruotas gelio šildytuvas. |  |  |
|  | Jungtys | 22.1. LAN. 22.2. USB. 22.3. DP ir/arba HDMI. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 23.1. Elektros tinklas. 23.2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  | Įrodančių dokumentų nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

1.	Tiekėjas turi pateikti detalius siūlomų prekių techninių parametrų aprašymus (prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. Nr, esantį techninėje specifikacijoje);

2.	Prekė turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba lygiavertės nustatytus reikalavimus.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją.