Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO KOLPOSKOPAS– 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaizdo kolposkopas | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1. | Binokuliarinė-konvergentinė stebėjimo sistema | Būtina |  |
| 1.2. | 3D vaizdas | Būtina |  |
| 1.3. | Vaizdo didinimas (≥3 pakopos) | x7,5±0,5; x15±0,5; x30±0,5 |  |
| 1.4. | Apžvalgos lauko diametras, kai: |  |  |
| 1.4.1 | didinimas x 7,5±0,5 | 45±1 mm |  |
| 1.4.2 | didinimas x 15±0,5 | 22±1 mm |  |
| 1.4.3 | didinimas x 30±0,5 | 11±1 mm |  |
| 1.5. | Darbinis atstumas | 30±1 cm |  |
| 1.6. | Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: - Reguliavimas rankenomis - Fokusavimas - Kilnojimas aukštyn/žemyn Kampo keitimas | Būtinas Būtinas Būtinas Būtinas |  |
| 1.7. | LED diodų šviesos šaltinis | Būtinas |  |
| 1.8. | LED diodų gyvavimo trukmė | ≥ 20.000 valandų |  |
| 1.9. | Šviesumas esant 30±1 cm atstumui | ≥ 45.000 Lux |  |
| 1.10. | Spalvos temperatūra | 5700-6000±100K |  |
| 1.11. | Integruotas žalias filtras | Būtina |  |
| 1.12. | Ametropinis okuliarų reguliavimas abiems akims | Nuo ≥+7 iki ≤- 7 dioptrijų |  |
| 1.13. | Vaizdo kameros jungtis | Būtina |  |
| 2. | Stovo parametrai |  |  |
| 2.1. | Mobilus stovas ant 5 ratukų | Būtinas |  |
| 2.2. | Ratukai su stabdžiais | ≥ 2 |  |
| 2.3. | Kolposkopo kėlimo svorį balansuojanti stovo sistema | Būtina |  |
| 2.4. | Stovo padėtis koreguojama dviejų alkūnių pagalba | Bendras ilgis ≥ 600 mm |  |
| 2.5. | Kolposkopo aukštis reguliuojamas (nuo žemės) | Nuo ≤ 86 cm iki ≥ 120 cm |  |
| 3. | Vaizdo kameros parametrai |  |  |
| 3.1. | Montuojama prie kolposkopo vaizdo kameros jungties | Būtina |  |
| 3.2. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1920x1080 taškų |  |
| 3.3. | Kameros išvesties jungtis USB arba HDMI | Būtina |  |
| 3.4. | Vaizdo kameros pagalba galima archyvuoti vaizdus | Būtina |  |
| 4. | Monitorius |  |  |
| 4.1. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1920x1080 taškų |  |
| 4.2. | Monitoriaus įvestis HDMI arba lygiavertė | Būtina |  |
| 4.3. | Monitoriaus tvirtinimas | Būtinas |  |
| 5. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 8. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |