| BEVIELĖ VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS STOTELĖ KARDIOTOKOGRAFUI „AVALON FM“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkamas kiekis mato vnt. | Pasiūlymo vertė EUR su PVM | Pristatymo terminas |
| 1. | Bevielės vaisiaus ir motinos monitoriaus stotelė kardiotokografui „Avalon FM“ | 1 vnt. | 11 000,00 | 2 mėnesiai |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |
| Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumentas bei puslapis/ pastabos |  |  |
| 1 | Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė, 1 vnt. |  |  |  |
| 2. | Suderinama su įstaigoje turimu „Avalon FM“ kardiotokografu |  |  |  |
| 3. | Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ne mažesniu kaip 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių) |  |  |  |
| 4. | Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui |  |  |  |
| 5. | Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu |  |  |  |
| 6. | Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas |  |  |  |
| 7. | Belaidis TOCO daviklis turi integruotą motinos pulso matavimo funkciją – be papildomų daviklių ir sensorių |  |  |  |
| 8. | Motinos pulso matavimo diapazonas belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40–240 k./min. |  |  |  |
| 9. | Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus EKG naudojant tik belaidžius daviklius |  |  |  |
| 10. | Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US davikliais |  |  |  |
| 11. | CE sertifikatas |  |  |  |
| 12. | Įrangai suteikiama garantija nemažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |

| VAISIAUS KARDIOTOKOGRAFAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkamas kiekis mato vnt. | Pasiūlymo vertė EUR su PVM | Pristatymo terminas |
| 1. | Vaisiaus kardiotokografas | 1 vnt. | 12 000,00 | 2 mėnesiai |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |
| Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumentas bei puslapis/ pastabos |  |  |
| 1. | Vaisiaus monitorius |  |  |  |
| 2. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (50-210) k/min. |  |  |  |
| 3. | Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių |  |  |  |
| 4. | Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme |  |  |  |
| 5. | Garsiniai ir vizualiniai pranešimai (pageidautinas, kad būtų galimybė reguliuoti garsą) |  |  |  |
| 6. | Monitoruojami parametrai: 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; 2. Gimdos aktyvumas; 3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos); 4. Motinos AKS; 5. Motinos EKG; 6. Motinos SpO2; |  |  |  |
| 7. | Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą) |  |  |  |
| 8. | Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas |  |  |  |
| 9. | Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos |  |  |  |
| 10. | Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius |  |  |  |
| 11. | Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai) |  |  |  |
| 12. | Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius |  |  |  |
| 13. | Įranginio svoris ≤ 8 kg |  |  |  |
| 14. | Komplektuojama su: 1. UG daviklis; 2. Toco daviklis; 3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį); 4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele; 5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.); 6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.) |  |  |  |
| 15. | CE sertifikatas |  |  |  |
| 16. | Įrangai suteikiama garantija nemažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis; |  |  |  |
| 18. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |  |
| 19. | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |  |  |
| 20. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. |  |  |  |