## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1. Pirkimo dalis. Farmacinis šaldytuvas vaistinės chemoterapinių vaistų skiedimo patalpoms |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Pirkimo dalis. Farmacinis / medicininis šaldytuvas |  |  | 1 |  | 0 | 0
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas prietaiso (Farmacinis šaldytuvas vaistinės chemoterapinių vaistų skiedimo patalpoms) garantinis laikotarpis* |  |  | metai
Siūlomas prietaiso (Farmacinis / medicininis šaldytuvas) garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
4. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
5. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklą pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) arba pateikta EB atitikties deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
1. Ne mažiau 36 mėn.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE ženklo pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) arba EB atitikties deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 personalo nariams (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda).
2. Mokymai ≥ 1 MTS inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda).

## 1PD
1. Pirkimo dalis. Farmacinis šaldytuvas vaistinės chemoterapinių vaistų skiedimo patalpoms
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Įrenginys (šaldytuvas) privalo būti pritaikytas, suprojektuotas ir gamykliškai testuotas darbui švariose patalpose pagal ISO 14644-1 ar lygiavertį standartą, užtikrinant ne žemesnę kaip ISO Class 8 švarumo klasę (kuri ramybės būsenoje atitinka EU GMP 1 ar lygiaverčio priedo (Annex 1) reikalavimus ne prastesnius nei D klasės patalpoms). Kartu su įranga tiekėjas privalo pateikti šią atitiktį patvirtinantį sertifikatą.
2 | Atitikties standartai | Prietaisas turi atitikti DIN 13277 standartą arba lygiavertį. Konstrukcija ir naudotos medžiagos turi būti suderinamos su ISO 14644 ar lygiaverčio standarto reikalavimais švarioms patalpoms
3 | Išoriniai matmenys (A × P × G) | Aukštis: ne mažiau kaip 180 cm ir ne daugiau kaip 210 cm; plotis: ne daugiau kaip 80 cm; gylis (su rankena): ne daugiau kaip 80 cm.
4 | Vidinė (naudingoji) talpa | Ne mažiau kaip 270 litrų. (Pastaba: vidinė talpa nurodoma pagal naudingo vidinio tūrio (net volume) reikšmę, deklaruotą gamintojo techniniame dokumente.)
5 | Korpuso ir vidinės kameros medžiagos | Visi išoriniai ir vidiniai prietaiso paviršiai turi būti lygūs, vientisi, be sunkiai prieinamų plyšių, atsparūs mechaniniam ir cheminiam valymui bei dezinfekcijai (aktyvaus chloro junginius (≤0,5 %), izopropilo alkoholį (≤70 %), vandenilio peroksidą (≤3 %)). Tinkamos medžiagos: nerūdijantis plienas, polipropilenas (kopolimeras, atsparus UV ir cheminiam poveikiui), galvanizuotas plienas su milteliniu epoksidiniu dažymu arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos turi būti inertiškos, nedulkėti, nedilti, neišskirti dalelių eksploatavimo metu.
6 | Šiluminė izoliacija | Korpuso šiluminės izoliacijos (poliuretano putos arba lygiavertė medžiaga) storis – ne mažesnis kaip 45 mm.
7 | Durų konstrukcija | Vientisos (ne stiklinės) izoliuotos durys. Galimybė pakeisti durų atidarymo kryptį (kairė / dešinė). Keičiama elastinė (magnetinė ar lygiavertė) sandarinimo tarpinė, atspari valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Durys su rakinimo mechanizmu (raktu ar lygiaverte priemone).
8 | Anga išoriniam temperatūros jutikliui | Korpuse įrengta sandarinama anga (kabelio įvadas), pritaikyta standartiniams validavimo / nepriklausomo temperatūros stebėjimo zondams (PT100, PT1000, NTC arba lygiaverčiai) įvesti. Anga sandarinama elastine (guminis arba silikoninis) tarpine, kad būtų užkirstas kelias oro infiltracijai.
9 | Vidinė įranga – stalčiai | Komplektacijoje pateikiami pilnai ištraukiami farmaciniam / medicininiam naudojimui skirti stalčiai – ne mažiau kaip 5 vnt. Stalčiai turi: a) vientisą (skysčiams nelaidų) dugną; b) vidinio padalinimo galimybę (atskyrikliais arba lygiaverte priemone); c) atlaikyti ne mažesnę kaip 10 kg apkrovą. Stalčiai gali būti pagaminti iš polikarbonato, polipropileno, ABS plastiko arba nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų).
10 | Vidinės kameros apsaugos | Vidinė konstrukcija turi užtikrinti, kad laikomi vaistiniai preparatai negalėtų tiesiogiai liestis su šaltesniais vidiniais šaldytuvo paviršiais (galinė sienelė su apsauga / atskyrimo elementu arba lygiaverčiu sprendimu).
11 | Oro cirkuliacijos sistema | Priverstinė (cirkuliuojančio oro / forced-air) šaldymo sistema, užtikrinanti tolygų temperatūros pasiskirstymą ir atsistatymą po durelių varstymo. Cirkuliuojančio oro ventiliatorius (-iai) atjungiamas (-i) atidarius dureles.
12 | Šaltnešis | Šaltnešis su GWP ≤ 150 rodikliu, pavyzdžiui, R600a, R290 arba lygiavertis natūralus angliavandenilis.
13 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Galimybė nustatyti darbinę temperatūrą bent intervale +2 °C iki +8 °C (platesnis nustatymo diapazonas leidžiamas).
14 | Temperatūros tolygumas (gradientas) kameroje | Maksimalus temperatūros nuokrypis (gradientas) bet kuriame vidinės kameros taške – ne didesnis kaip ±3 °C nuo nustatytos temperatūros reikšmės pagal DIN 13277 arba lygiavertį standartą. Tiekėjas kartu su pasikūlymu turi pateikti gamintojo atliktų temperatūros pasiskirstymo (mapping) bandymų rezultatus arba lygiaverčius bandymų protokolus.
15 | Temperatūros išlaikymas dingus elektros maitinimui | Gamintojas turi deklaruoti temperatūros išlaikymo laiką dingus elektros maitinimui (hold over time). Tiekėjas kartu su pasikūlymu turi pateikti gamintojo deklaraciją.
16 | Temperatūros atsistatymo laikas | Po elektros tiekimo atstatymo prietaisas turi pasiekti darbinę +2 °C – +8 °C temperatūros zoną ne ilgiau kaip per 60 minučių (esant tuščiai kamerai, standartinėms darbo sąlygoms, +25 °C aplinkos temperatūroje).
17 | Apsauga nuo užšalimo | Integruotas apsauginis termostatas arba lygiavertis programinis sprendimas (antifreeze), neleidžiantis vidinei temperatūrai nukristi žemiau +2 °C.
18 | Automatinis atitirpinimas | Automatiškai valdoma atitirpinimo sistema su laiko ir temperatūros ribojimu. Atitirpinimo įvykiai registruojami valdiklio įvykių žurnale (audit trail).
19 | Temperatūros jutikliai | Šaldytuvo viduje įrengti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi temperatūros jutikliai (reguliavimo ir matavimo / atvaizdavimo). Bent vienas matavimo jutiklis turi būti įdiegtas į produkto temperatūrą simuliuojančią terpę (silikoninė alyva, glikolio tirpalas, gelis arba lygiavertė terpė). Jutiklių matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5 °C 0 °C temperatūroje. Jutikliai turi būti kalibruojami; pateikiamas gamintojo arba akredituotos laboratorijos kalibracijos sertifikatas su atsekamumu iki nacionalinio etalono (ISO/IEC 17025 akreditacija arba lygiavertis).
20 | Aliarmų sistema | Integruota garsinė ir vizualinė (optinė) įspėjimo sistema, suveikianti: a) esant temperatūros nuokrypiui nuo nustatytų aukštos / žemos temperatūros ribų; b) palikus dureles atidarytas ilgiau nei nustatytas laikas (parametras konfigūruojamas); c) dingus pagrindiniam elektros maitinimui (turi būti integruotas atsarginis maitinimo šaltinis, leidžiantis aliarmui veikti ne trumpiau kaip 24 valandas). Visi aliarmų įvykiai registruojami valdiklio įvykių žurnale (audit trail).
21 | Potencialaus laisvo kontakto išvadas | Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip vieną potencialaus laisvo kontakto išvadą (NO/NC arba universalų), per kurį aliarmo signalas gali būti perduotas į išorinę pastato stebėjimo / pranešimų sistemą.
22 | Valdymo blokas ir indikacija | Mikroprocesorinis valdymo blokas su skaitmeniniu (LCD, LED arba liečiamuoju arba lygiaverčiu) ekranu. Atvaizduojama vidinė esama temperatūra, nustatytas darbo režimas. Valdiklis turi būti apsaugotas nuo neleistinos prieigos (slaptažodis, raktas arba lygiavertis sprendimas).
23 | Duomenų kaupimas ir eksportas | Valdiklis turi integruotą skaitmeninį duomenų kaupiklį (data logger), fiksuojantį temperatūros reikšmes, minimalias / maksimalias temperatūras ir aliarmo įvykius ne mažiau kaip pastarųjų 30 dienų laikotarpiui. Duomenis galima peržiūrėti ekrane ir eksportuoti per USB jungtį, Ethernet jungtį arba lygiavertį sprendimą standartiniu formatu (CSV, XLSX, PDF arba lygiavertis).
24 | Triukšmo lygis | Darbo metu prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 55 dB(A), matuojant 1 m atstumu pagal gamintojo metodiką.
25 | Elektros maitinimas | Maitinimo įtampa: 220–240 V AC, 50/60 Hz. Maitinimo laidas su standartiniu EU (CEE 7/7 „Schuko") kištuku. Laido ilgis – ne mažesnis kaip 2 m.
26 | Aplinkos sąlygos eksploatacijai | Prietaisas turi būti pritaikytas eksploatuoti aplinkos temperatūros intervale ne siauresniame kaip +10 °C iki +32 °C (klimato klasė SN arba platesnė).
27 | Mobilumas | Šaldytuvas turi būti su ne mažiau kaip 4 švarioms patalpoms tinkamais antistatiniais (ESD) ratukais (bent 2 su stabdžiais), kurie užtikrina kontroliuojamą elektrostatinio krūvio nutekėjimą, yra pagaminti iš mažo abrazyvumo, mažai daleles generuojančių medžiagų, atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms bei turi lengvai valomą, nešvarumų nekaupiančią konstrukciją, tinkamą naudoti ne žemesnės kaip ISO 8 klasės švaros patalpose

## 2PD
2. Pirkimo dalis. Farmacinis / medicininis šaldytuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Farmacinis / medicininis šaldytuvas, skirtas vaistinių preparatų (įskaitant termolabilius) laikymui kontroliuojamoje temperatūroje.
2 | Atitikties standartai | Prietaisas turi atitikti DIN 13277 standartą arba lygiavertį.
3 | Išoriniai matmenys (A × P × G) | Aukštis: ne mažiau kaip 180 cm ir ne daugiau kaip 210 cm; plotis: ne daugiau kaip 75 cm; gylis (su rankena): ne daugiau kaip 75 cm.
4 | Vidinė (naudingoji) talpa | Ne mažiau kaip 270 litrų.
5 | Korpuso ir vidinės kameros medžiagos | Visi išoriniai ir vidiniai prietaiso paviršiai turi būti lygūs, vientisi, be sunkiai prieinamų plyšių, atsparūs mechaniniam ir cheminiam valymui bei dezinfekcijai (aktyvaus chloro junginius (≤0,5 %), izopropilo alkoholį (≤70 %), vandenilio peroksidą (≤3 %)). Tinkamos medžiagos: nerūdijantis plienas, polipropilenas (kopolimeras, atsparus UV ir cheminiam poveikiui), galvanizuotas plienas su milteliniu epoksidiniu dažymu arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos turi būti inertiškos, nedulkėti, nedilti, neišskirti dalelių eksploatavimo metu.
6 | Šiluminė izoliacija | Korpuso šiluminės izoliacijos (poliuretano putos arba lygiavertė medžiaga) storis – ne mažesnis kaip 45 mm.
7 | Durų konstrukcija | Vientisos (ne stiklinės) izoliuotos durys. Galimybė pakeisti atidarymo kryptį (kairė / dešinė). Keičiama sandarinimo tarpinė. Durys su rakinimo mechanizmu.
8 | Anga išoriniam temperatūros jutikliui | Korpuse įrengta sandarinama anga, pritaikyta validavimo zondams (PT100, PT1000, NTC ar lygiaverčiams) įvesti.
9 | Vidinė įranga – stalčiai | Komplektacijoje pateikiami pilnai ištraukiami stalčiai – ne mažiau kaip 5 vnt. Stalčiai turi: a) vientisą dugną; b) vidinio padalinimo galimybę; c) atlaikyti ne mažesnę kaip 10 kg apkrovą. Stalčiai gali būti pagaminti iš polikarbonato, polipropileno, ABS plastiko arba nerūdijančio plieno arba lygiaverčių medžiagų.
10 | Vidinės kameros apsaugos | Vidinė konstrukcija turi užtikrinti, kad laikomi vaistiniai preparatai negalėtų tiesiogiai liestis su šaltesniais vidiniais šaldytuvo paviršiais.
11 | Oro cirkuliacijos sistema | Priverstinė (cirkuliuojančio oro) šaldymo sistema. Ventiliatorius (-iai) atjungiamas (-i) atidarius dureles.
12 | Šaltnešis | GWP ≤ 150 rodiklis
13 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Galimybė nustatyti darbinę temperatūrą ne siauresniame intervale +2 °C iki +8 °C.
14 | Temperatūros tolygumas (gradientas) kameroje | Maksimalus temperatūros nuokrypis bet kuriame vidinės kameros taške – ne didesnis kaip ±3 °C nuo nustatytos reikšmės pagal DIN 13277 arba lygiavertį standartą. Pateikiama gamintojo temperatūros pasiskirstymo bandymų ataskaita.
15 | Temperatūros išlaikymas dingus elektros maitinimui | Gamintojas turi deklaruoti temperatūros išlaikymo laiką dingus elektros maitinimui (hold over time). Tiekėjas kartu su pasikūlymu turi pateikti gamintojo deklaraciją.
16 | Temperatūros atsistatymo laikas | Po elektros tiekimo atstatymo prietaisas turi pasiekti darbinę +2 °C – +8 °C temperatūros zoną ne ilgiau kaip per 60 minučių (esant tuščiai kamerai, standartinėms darbo sąlygoms, +25 °C aplinkos temperatūroje).
17 | Apsauga nuo užšalimo | Integruotas apsauginis termostatas arba lygiavertis programinis sprendimas (antifreeze), neleidžiantis vidinei temperatūrai nukristi žemiau +2 °C.
18 | Automatinis atitirpinimas | Automatiškai valdoma atitirpinimo sistema su laiko ir temperatūros ribojimu. Atitirpinimo įvykiai registruojami valdiklio įvykių žurnale (audit trail).
19 | Temperatūros jutikliai | Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi temperatūros jutikliai. Bent vienas matavimo jutiklis įdiegtas į produkto temperatūrą simuliuojančią terpę (silikoninė alyva, glikolis, gelis ar lygiavertė). Jutiklių matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5 °C. Kartu su pasiūlymu pateikiamas kalibracijos sertifikatas.
20 | Aliarmų sistema | Integruota garsinė ir vizualinė įspėjimo sistema, suveikianti esant: a) temperatūros nuokrypiui nuo aukštos / žemos ribų; b) atviroms durims (laikas konfigūruojamas); c) elektros maitinimo dingimui (atsarginis maitinimas ne trumpiau 24 val.). Aliarmai registruojami įvykių žurnale.
21 | Potencialaus laisvo kontakto išvadas | Bent vienas potencialaus laisvo kontakto išvadas aliarmų perdavimui į išorinę stebėjimo sistemą.
22 | Valdymo blokas ir indikacija | Mikroprocesorinis valdymo blokas su skaitmeniniu ekranu. Atvaizduojama vidinė temperatūra ne mažesniu kaip 0,1 °C tikslumu. Apsauga nuo neleistinos prieigos.
23 | Duomenų kaupimas ir eksportas | Integruotas duomenų kaupiklis ne mažiau kaip 30 dienų istorijai. Eksportas per USB, Ethernet arba lygiavertę jungtį.
24 | Triukšmo lygis | Darbo metu skleidžiamas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 55 dB(A) 1 m atstumu.
25 | Elektros maitinimas | 220–240 V AC, 50/60 Hz. Maitinimo laidas su EU (CEE 7/7 „Schuko") kištuku, ilgis ne mažesnis kaip 2 m.
26 | Aplinkos sąlygos eksploatacijai | Eksploatavimas aplinkos temperatūros intervale ne siauresniame kaip +10 °C iki +32 °C (klimato klasė SN arba platesnė).

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne