Pirkimo sąlygų 2 priedas

HEMODIALIZĖS PRIEMONIŲ IR HEMODIALIZEI SKIRTŲ KONCENTRATŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai (CE ženklinimas su notifikuotos įstaigos numeriu), liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

2. Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

3. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

4. Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 3 darbo dienas.

II. Specialieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis (36 mėn.) | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai, gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DALIS - HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana | vnt. | 300 | 2.2. ploto membrana, 20.5-21.5 UF koef. |  |  |
| 1.2. | Dializatorius su sintetine heliksono membrana | vnt. | 2700 | 1.8. ploto membrana, 58.5-59.5 UF koef. |  |  |
| 1.3. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei | kompl. | 2400 | 1) veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; 2) su arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; 3) variklio segmento diametras 8,0 mm; 4) arterinės su heparinizacijos atšakomis; 5) užpildymo tūris 161 ± 5 ml 6) su skysčio surinkimo maišu iki 2 litrų; 7) su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; 8) jungtis recirkuliacijai; 9) be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); 10) turi tikti dializės aparatams: Fresenius 5008S, Fresenius 4008 |  |  |
| 1.4. | Arterinės/veninės magistralės hemodiafiltracijai | kompl. | 600 | 1) veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; 2) arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; 3) variklio segmento diametras 8,0 mm; 4) arterinės su heparinizacijos atšakomis; 5) užpildymo tūris 161 ± 5 ml 6) su skysčio surinkimo maišu iki 2 litrų; 7) su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; 8) jungtis recirkuliacijai; 9) skirtos tiesioginei hemodiafiltracijai (Online); 10) turi tikti dializės aparatams: Fresenius 5008S, Fresenius 4008 |  |  |
| 1.5. | Arterinės fistulinės adatos | vnt. | 3000 | 1) adatos ilgis 25 mm, 2) lankstaus vamzdelio ilgis ne daugiau 150 mm, 3) vidinis lankstas vamzdelio diametras ne mažiau 4 mm, 4) adatos korpusas - vientisas, su vientisame korpuse suformuotais grioveliais fiksaciniams sparneliams, 5) adatos aštrios, nesukeliančios dūrio metu audinių mikrotraumatizacijos, 6) arterinė adata su šonine anga, 7) turi būti užspaudėjai, 8) poliruota, vidinis paviršius padengtas silikonu, 9) 14-17 G |  |  |
| 1.6. | Veninės fistulinės adatos | vnt. | 3000 | 1) adatos ilgis 25 mm. 2) lankstaus vamzdelio ilgis ne daugiau 150 mm, 3) vidinis lankstas vamzdelio diametras ne mažiau 4 mm, 4) adatos korpusas - vientisas, su vientisame korpuse suformuotais griovelias fiksaciniams sparneliams, 5) adatos aštrios, nesukeliančios dūrio metu audinių mikrotraumatizacijos, 6) arterinė adata su šonine anga, 7) turi būti užspaudėjai, 8) poliruota, vidinis paviršius padengtas silikonu, 9) 14-17 G |  |  |
| 1.7. | Dvikanalio kateterio rinkinys centrinei venai | vnt. | 30 | Skirtas trumpalaikei hemodializei. Rinkinį sudaro: dvikanalis kateteris, dilatatorius, J formos pravedėjas, punkcinė adata, Luer Lock tipo kamšteliai (2 vnt). Dvikanalis kateteris turi būti graduotas su šoninėmis skylutėmis, pagamintas iš poliuretano, galai tiesūs. Kateterio diametras 12F, ilgis 15 cm. |  |  |
| 1.8. | Dializato filtras | vnt. | 60 | Dializės aparatams: Fresenius 5008S, Fresenius 4008. Polisulfoninė membrana, 2.2. m2 |  |  |
| 2. DALIS - HEMODIALIZEI SKIRTI KONCENTRATAI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rūgštus koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | bakelis | 450 | Sudedamųjų dalių koncentracija: kalis 2,0 mmol/l; kalcis – 1,5-1,7 mmol/l, gliukozė – 1,0g/l. Pritaikyta AC-F programai. Ne mažiau 10 litrų plastikiniame bakelyje. |  |  |
| 2.2. | Rūgštus koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | bakelis | 450 | Sudedamųjų dalių koncentracija: kalis 3,0 mmol/l; kalcis – 1,5-1,7 mmol/l, gliukozė – 1,0g/l. Pritaikyta AC-F programai. Ne mažiau 10 litrų plastikiniame bakelyje. |  |  |
| 2.3. | Sauso bikarbonato maišeliai | vnt. | 3000 | Elastiški, svoris 650-900 gr. Hermetinė jungtis tinkama Fresenius 5008 aparatams. |  |  |
| 2.4. | Dezinfekuojamoji medžiaga hemodializės aparatų dezinfekcijai | l | 60 | Citrinos rūgšties koncentracija ne didesnė nei 20 %; 2-hidroksigintaro rūgšties koncentracija ne didesnė nei 1 %; 2-hidroksipropioninės rūgšties koncentracija ne didesnė nei 1 %. |  |  |