Pirkimo sąlygų aprašo

4 priedas

II PIRKIMO DALIS

ANESTEZIJOS APARATO IR GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS SISTEMOS SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas anestezijos aparatas ir siūlomas paciento gyvybinių funkcijų monitorius (įskaitant jų sudėtyje esančius funkcinius modulius) atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniams pirkimo objekto komponentams – anestezijos aparatui ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriui (įskaitant jų sudėtyje esančius gamyklinius funkcinius modulius ir specifinę programinę įrangą). Kartu komplektuojamiems mechaniniams priedams, tvirtinimo konstrukcijoms, žarnoms ar manžetėms taikomi bendrieji gamykliniai prekių atitikties ir saugos dokumentai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/ arba anglų kalba.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/ arba anglų kalba.

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

1.7. Visi toliau techninės specifikacijos parametrų lentelėje nurodyti reikalavimai, parametrai, funkcinės savybės bei priedų ir eksploatacinių medžiagų kiekiai yra pateikti 1 (vienam) anestezijos aparato ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektui. Kadangi perkami 2 (du) komplektai, bendras tiekiamų prekių, jų priedų ir su jomis komplektuojamų medžiagų kiekis pirkimo objektui turi būti proporcingai dvigubinamas (dauginamas iš 2).

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anestezijos aparatas (2 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį | (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Paskirtis | Aparatas pritaikytas visų amžiaus grupių pacientams (naujagimiams, vaikams, suaugusiems); | Įrašyti (atitinka/neatitinka) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Ergonomika |  |  |  |
| 1.2.1 | Mobilumas | Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.2 | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2.3 | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje arba alternatyvi galimybė stebėti ventiliacijos parametrus su aparatu komplektuojamo paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriaus ekrane, kuris turi galimybę dubliuoti ventiliatoriaus ekrano duomenis | Įrašyti Ventiliatoriaus ekrano padėtį ……………….. arba nurodyti ar (yra/nėra) galimybė stebėti ventiliacijos parametrus su aparatu komplektuojamo paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriaus ekrane, kuris turi galimybę dubliuoti ventiliatoriaus ekrano duomenis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | - Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 38 cm (arba 15 colių); - Spalvotas; - Prisilietimui jautrus (“touchscreen”); - Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas; - Integruoti mygtukai, arba lietimui jautrios piktogramos papildomų funkcijų iššaukimui; | - Įrašyti monitoriaus valdymo ekrano įstrižainės dydį ......... cm; - Įrašyti ekranas (spalvotas / nespalvotas); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (Integruoti mygtukai / lietimui jautrios piktogramos) papildomų funkcijų iššaukimui | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 4. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 5. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4. | Ventiliatoriaus ekrane, arba papildomame ventiliatoriaus ekrane atvaizduojamas dujų slėgis esantis ligoninės dujų tiekimo sistemoje | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5. | Aparato maitinimo šaltiniai: | - 220 V±10 %, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. - Ne mažiau kaip 4 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. | - Įrašyti aparato maitinimo šaltinį.............; - Įrašyti (atitinka/neatitinka); - Įrašyti papildomų rozečių su individualiais saugikliais skaičių ........ vnt. | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno arba prie aparato prijungtų balionų | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7. | Dujų maišymo sistema | Elektroniniu būdu valdoma | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.9. | Anestezijos aparato funkcionalumas | Galimybė vykdyti rankinę/spontaninę ventiliaciją visiškai nutrūkus elektros maitinimui ir išsikrovus vidiniams akumuliatoriams, užtikrinant kontroliuojamą deguonies (O2) tiekimą iš magistralinių tinklų, arba balionų, naudojant kvėpavimo maišą ir mechaninį APL vožtuvą. | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.10. | Ventiliacijos parametrų nustatymas pagal paciento amžių ir IBW ( idealus kūno svoris) | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.11. | Kilpinės kreivės | Slėgio-srauto arba slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpinės kreivės | Įrašyti kilpines kreivės tipą ................................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.12. | Skaitinės ir grafinės tendencijos | Būtinos skaitinės ir grafinės tendencijos | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.13. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | - Minutinis tūris; - Kvėpavimo tūris; - Kvėpavimo dažnis; - Maksimalus slėgis įkvėpime; - Plato slėgis; - Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; - PEEP; - Pasipriešinimas; - Tamprumas; - Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; - Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; - O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; - Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC); - CO2 ir tamprumo tendencijos. | - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.14 | Atsarginis rankinės ventiliacijos režimas | Leidžiantis ventiliuoti pacientą rankiniu būdu ir išlaikyti dujų bei ventiliacijos monitoravimą, deguonies ir anestetinio agento tiekimą ventiliatoriaus, pagrindinio ekrano ar dujų maišytuvo gedimo atveju | Įrašyti atsarginį rankinės ventiliacijos režimą ...................................................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.15. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srauto diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 – 15 l/min. | Įrašyti pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srauto diapazonas .............. l/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.16. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min. | Įrašyti greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą srauto greitis ......................... l/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.17. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.18. | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius - elektroninis tėkmės matuoklis leidžiantis įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.19. | CO2 absorberio kalkių indo talpa | ≤ 1,8 l | Įrašyti CO2 absorberio kalkių indo talpą ................ l. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.20. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime | ≤ 4,5 l | Įrašyti bendrą kvėpavimo sistemos tūrį, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime ............. l. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.21. | Plaučių ventiliavimo režimai: | - Tūriu kontroliuojama ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama ventiliacija - Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu - Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu - Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (CPAP/PSV) - Pagalbinis slėgis gali būti aktyvuojamas sinchronizuotos tūriu ir slėgiu kontroliuojamų ventiliacijų metu - Rankinė/spontaninė ventiliacija | 1. Įrašyti (yra/nėra); 2. Įrašyti (yra/nėra); 3. Įrašyti (yra/nėra); 4. Įrašyti (yra/nėra); 5. Įrašyti (yra/nėra); 6. Įrašyti (yra/nėra); 7. Įrašyti (yra/nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.22. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Slėgis reguliuojamas ne siauresnėse nei 5 - 70 cm H2O ribose | Įrašyti rankinės ventiliacijos slėgio reguliavimo ribas ......... cm H2O ribose | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.23. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus: |  |  |  |
| 1.23.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas) | Ne blogiau nei nuo 20 ml iki 1300 ml | Įrašyti vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime diapazoną nuo .......... ml iki ........... ml. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.23.2. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas) | Ne blogiau nei nuo 10 ml iki 1300 ml imtinai | Įrašyti Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režime diapazoną nuo ............ ml iki ............ ml | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.23.3. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos priverstiniuose ventiliacijos režimuose (ne siauresnės už nurodytas) | 5-80 k/min. | Įrašyti Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos priverstiniuose ventiliacijos režimuose dažnį ............ k/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.23.4. | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,3 l/ min | Įrašyti tėkmės trigerio jautrumo nustatymo srauto pokyčius ............ l/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.24. | Plaučių atstatymo protokolai (angl. Lung recruitment maneuvers) | 1. Vieno etapo manevras, vartotojo nustatyto slėgio taikymas pagal nustatytą laiko intervalą; 2. Kelių žingsnių manevras: daugiapakopis slėgio didinimas ir mažinimas pagal vartotojo parenkamus parametrus; | 1. Įrašyti (yra/nėra); 2. Įrašyti (yra/nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 1.25. | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Nuolatinis plaučių mechanikos parametrų, įskaitant plaučių elastingumą (angl. compliance), monitoravimas realiu laiku (kiekvieno kvėpavimo ciklo metu) su galimybe stebėti šių parametrų pokyčius atliekant plaučių atstatymo manevrus | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.26. | Pauzės režimas | - Ventiliacijos laikinas sustabdymas išlaikant ventiliacijos režimo parametrų nustatymus, sustabdant šviežių dujų mišinio ir anestetiko tėkmę; - Su laikmačiu; | - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.27. | Atidirbusių anestetinių dujų šalinimo tipas | Pasyvus arba suderinamas su esama ligoninės šalinimo sistema (pasyvia/aktyvia) | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Anestezijos aparato priedai: |  |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai anestetinių dujų garintuvams: |  |  |  |
| 2.1.1. | Su aparatu komplektuojamas garintuvų kiekis | 2 vnt. sevoflurano dujoms (1 vnt. - eksploatacijai, 1 vnt. – atsarginis) | Įrašyti su aparatu komplektuojamų garintuvų kiekį ...... vnt. (1 vnt. - eksploatacijai, 1 vnt. – atsarginis) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.1.2. | Maksimalus prie aparato prijungiamų garintuvų kiekis | Ne mažiau kaip 2 garintuvai; | Įrašyti maksimalų prie aparato prijungiamų garintuvų kiekį ....... vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2. | Papildomas išorinis deguonies tiekimas (Auxiliary O2) | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3. | ACGO (Auxiliary Common Gas Outlet) arba lygiavertis, naudoti su negrįžtamojo kvėpavimo (non-rebreathing) sistemomis | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4. | Sekreto siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo sistemos | Būtina. Komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais (2 vnt.) | Įrašyti (yra/nėra). Nurodyti sekreto siurbimo sistemos jungiamos prie centrinės vakuumo sistemos, komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais skaičių ........ vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5. | CO2 absorberio kalkių indo talpa | 2 vnt. ( 1 vnt. - eksploatacijai, 1 vnt. – atsarginis) | Įrašyti CO2 absorberio kalkių indo talpų skaičių ....... vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.6. | Visų aparato naudojamų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sieninėmis jungtimis (sieninių jungčių tipai patikslinami užsakant įrangą) - 1 kompl. | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.7. | Daugkartinio naudojimo žarna, skirta atidirbusių anestetinių dujų išmetimui, su greitos fiksacijos sienine jungtimi (sieninės jungties tipas – DIN 13260-2) – 1 vnt. | Būtina | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius |  |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min. | 1. Įrašyti (yra/nėra); 2. Įrašyti (yra/nėra); 3. Įrašyti monitoriaus veikimo laiką, maitinant iš šaltinio (akumuliatoriaus) ........ min. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui | - ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 38 cm (arba ne mažesnė kaip 15 colių); - Komplektuojamas su alkūnių sistema tvirtinimui prie siūlomo anestezijos aparato; - Ne mažiau 8 kreivių ekrane vienu metu; - Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10; | - Įrašyti monitoriaus įstrižainės dydį ............... cm; - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti monitoriaus ekrane vienu metu rodomų kreivių skaičių .......... vnt. - Įrašyti monitoriaus ekrane vienu metu atvaizduojamų skaitmeninių laukų skaičių ......... vnt. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.3. | Monitoriaus valdymas | - Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautriame ekrane; - Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas; | - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.4. | Monitoruojamieji parametrai | - EKG multi-derivacinis kanalas; - Širdies susitraukimų dažnis ( ŠSD); - ST segmento analizė; - Kvėpavimas; - SpO2; - Neinvazinis kraujospūdis; - Raumenų relaksacijos matavimas (NMT); - Sąmonės būklės įvertinimas; - Temperatūra; | - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.5. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | - EKG derivacijos: I, II, IIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; - ŠSD matavimo ribos 15 – 300 k/min. (ne siauresnės už nurodytas); - Matavimo paklaida ≤ ± 1 % arba 1 k/min. priklausomai, kuris daugiau | - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti ŠSD matavimo ribas ............ k/min. - Įrašyti matavimo paklaidą ............. % arba ............ k/min. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.6. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 20 – 45°C; 2. Kanalo matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C; | 1. Įrašyti temperatūros matavimo ribas ............ °C; 2. Įrašyti kanalo matavimo paklaidą .......... °C. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.7. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 20 – 260 mmHg 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 3. Automatinis slėgio manžetėje apribojimas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos. 4. Matavimo paklaida ≤ ± 5 mmHg. | 1. Įrašyti kraujospūdžio matavimo diapazoną .............. mmHg; 2. Įrašyti kraujospūdžio matuoklio darbo režimus ............................... .................................................... ; 3.Įrašyti (yra/nėra); 4. Įrašyti matavimo paklaidą ............. mmHg. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.8. | Reikalavimai SpO 2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 %; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams: ±2,0% diapazone 70-100% | 1. Įrašyti SpO2 matavimo diapazoną .............. %; 2. Įrašyti matavimo paklaidą matuojant suaugusiems ir vaikams: ...... % diapazone ...... % | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 3.9 | Raumenų relaksacijos matavimas akseleromiografiniu (AMG), arba kinetiniu/mechaniniu (KMG), arba elektromiografiniu (EMG) metodu su funkcijos indikacija | Su funkcijos indikacija - atvaizdavimu monitoriuje; Stimuliavimo režimai; TOF, DBS, ST, PTC; | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.10. | Reikalavimai sąmonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu | Įrašyti (yra/nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.11. | Matuojamų parametrų atmintis | - Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; - ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje; - Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu; | - Įrašyti atminties trukmę ............ val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; - Įrašyti ........... vnt. įvykių išsaugojimas atmintyje; - Įrašyti (yra/nėra); - Įrašyti (yra/nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
| 4. | Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos priedai: |  |  |  |
| 4.1. | EKG kabelis 3 elektrodų | ≥ 4 vnt. (daugkartinio naudojimo) | Įrašyti EKG kabelis 3 elektrodų kiekį ........ vnt. (daugkartinio naudojimo). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | SpO2 matavimo davikliai | ≥ 5 vnt. (daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, „krokodilo“ tipo skirtas suaugusiems ir įvairaus amžiaus vaikams ) | Įrašyti SpO2 matavimo daviklių kiekį ........ vnt. (daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, „krokodilo“ tipo skirtas suaugusiems ir įvairaus amžiaus vaikams ) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Prailginimo kabelis SpO2 matavimo davikliui | 2 vnt. (daugkartinio naudojimo) | Įrašyti prailginimo kabelio SpO2 matavimo davikliui kiekį ...... vnt. (daugkartinio naudojimo). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui | ≥ 10 vnt. (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių, skirtų visoms amžiaus grupėms: ne mažiau kaip 3 vnt. naujagimių/kūdikių, ne mažiau kaip 4 vnt. įvairių dydžių vaikų ir ne mažiau kaip 3 vnt. suaugusiųjų). | Įrašyti manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui kiekį .......... vnt. (daugkartinio naudojimo, skirti visų amžiaus grupių pacientams: naujagimių / kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų skirtingų dydžių). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | Žarnelė neinvazinio kraujospūdžio manžetės prijungimui prie monitoriaus | ≥ 3 vnt., (daugkartinio naudojimo) | Įrašyti žarnelės neinvazinio kraujospūdžio manžetės prijungimui prie monitoriaus kiekį ......... vnt. (daugkartinio naudojimo). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.6. | Temperatūros matavimo daviklis | 2 vnt. (daugkartinio naudojimo) | Įrašyti Temperatūros matavimo daviklių kiekį ........ vnt. (daugkartinio naudojimo) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.7. | Raumenų relaksacijos matavimo ( NMT) modulis su kabeliu | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam neuroraumeninės jungties funkcijos registravimo metodui, su suderinamais daugkartiniais kabeliais/jutikliais ir (arba) pradiniais adapteriais, užtikrinančiais raumenų relaksacijos matavimo funkciją tiek vaikų, tiek suaugusiųjų amžiaus grupių pacientams) | Įrašyti raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulių su kabeliu kiekį ............ vnt. (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam neuroraumeninės jungties funkcijos registravimo metodui, su suderinamais daugkartiniais kabeliais/jutikliais ir (arba) pradiniais adapteriais, užtikrinančiais raumenų relaksacijos matavimo funkciją tiek vaikų, tiek suaugusiųjų amžiaus grupių pacientams) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.8. | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam vienam iš galimų sąmonės būklės registravimo metodui) | Įrašyti sąmonės būklės monitoravimo modulių su kabeliu kiekį ......... vnt. (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam vienam iš galimų sąmonės būklės registravimo metodui). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.9. | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai | ≥ 20 vnt. (10 vnt. vaikams, 10 vnt. suaugusiems) | Įrašyti sąmonės būklės monitoravimo elektrodų kiekį ......... vnt. (10 vnt. vaikams, 10 vnt. suaugusiems). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Anestezijos mašinos ir paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos suderinamumas | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius turi būti suderinamas ir integruojamas su siūlomu anestezijos aparatu taip, kad monitoriuje būtų atvaizduojami ventiliacijos duomenys ir aliarmų pranešimai; | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Garantijos sąlygos | - Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. | - Įrašyti garantinio aptarnavimo laikotarpį ...... mėnesiais; - Įrašyti (yra/nėra). | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu. |

___________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”