Pirkimo sąlygų aprašo

7 priedas

V PIRKIMO DALIS

KOMPIUTERINĖS REGOS AKIPLOČIO ĮVERTINIMO SISTEMOS (PERIMETRO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniam pirkimo objektui – kompiuterinei regos akipločio įvertinimo sistemai (perimetrui) ir kartu su ja tiekiamai specifinei gamintojo programinei įrangai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytinio susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei tokia taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinė regos akipločio įvertinimo sistema (Perimetras) (1 vnt.) | Gamintojas ir modelis | Įrašyti (gamintojo ir modelio pavadinimą) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.1. | Aparato paskirtis | Skirtas paciento regos lauko (akipločio) įvertinimui bei akių ligų diagnostikai | Įrašyti (Atitinka/Neatitinka) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Ant stalo padedamas prietaisas, valdomas išorinio kompiuterio arba integruoto kompiuterio pagalba (Programinė įranga pateikiama kartu su prietaisu). | Įrašyti (Atitinka/Neatitinka) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Periferinis atstumas | Ne mažiau 30° | Įrašyti periferinio atstumo kampą ........... ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Stimulo/fono spalva | Balta | Įrašyti stimulo/fono spalvą ............................................................ | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Stimulo dydis | Ne mažiau nei III pagal Goldmann | Įrašyti stimulo dydį ............................ | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Stimulo intensyvumas | Ne mažiau kaip diapazone nuo 0.015 cd/m² iki 150 cd/m² arba lygiavertis (arba geresnis) | Įrašyti stimulo intensyvumo diapazoną nuo ......... cd/m² iki ........... cd/m², arba nurodyti lygiavertį ............................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Stimulo trukmė | Standartinė ≥ 100ms | Įrašyti stimulo trukmę ............ ms | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Tyrimo metodai | Standartinė „balta ant balto“ perimetrija arba lygiavertė | Įrašyti tyrimo metodus ....................... ............................................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas | 1. Standartinis slenksčio matavimas arba lygiavertis 2. Greitas slenkščio matavimas arba lygiavertis 3. Pažangus slenkščio matavimas arba lygiavertis 4. Glaukomos testas arba lygiavertis | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti (Yra/Nėra); 4. Įrašyti (Yra/Nėra); | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Slenksčio testai | Ne mažiau nei: „30-2“, „24-2“, “10-2”, arba lygiavertis | Įrašyti slenksčio testus ........................ ............................................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Progresijos analizė | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Laikiklis korekciniams lęšiams | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Paciento galvos pozicionavimas | Reguliuojama smakro atramos pagalba | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Žvilgsnio stabilumo stebėjimas | Mirksėjimo aptikimas, vyzdžio padėties sekimas, automatinis žvilgsnio sekimas, tinkamos veido pozicijos kontrolė | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | DICOM suderinamumas | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra); | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Matinimas | 230 V ± 10%, 50 Hz | Įrašyti maitinimo tipą ....... V, ....... Hz | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Įrašyti garantinį laikotarpį .......... mėn, | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu. |

___________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”