Pirkimo sąlygų aprašo

8 priedas

VI PIRKIMO DALIS

HOLTER SISTEMOS SU ĮRAŠYMO ĮRENGINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 38 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniams pirkimo objekto komponentams: ilgalaikės elektrokardiogramos (Holterio) įrašymo įrenginiams bei kartu tiekiamai specifinei gamyklinei EKG analizavimo programinei įrangai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

1.4.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.6. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

| ### Eil. ### Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius | ### Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilgalaikės elektrokardiogramos analizavimo programinė įranga su duomenų saugojimu kompiuteryje (2 vnt.) | (Įrašyti gamintoją ir modelį) | (Įrašyti gamintoją ir modelį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | 7 ar daugiau parų EKG analizė | Generuojama viena ataskaita visam periodui | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Analizės būdai | 1. Pilna EKG išklotinė, peržiūra puslapiais 2. Įvykių tendencijų grafinis vaizdavimas 3. Superimpozicijos (kreivių persidengimo) režimas EKG morfologijos pasikeitimo nustatymui 4. Skirtingų EKG morfologijų klasifikavimas 5. Didelės apimties EKG įvykių peržiūra vienu metu ekrane - ≥ 24 įvykiai | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti (Yra/Nėra); 4. Įrašyti (Yra/Nėra); 5. Įrašyti vienu metu galimą ekrane peržiūrėti didelės apimties EKG įvykių skaičių ...... įvykiai. | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
|  | Dviejų ekranų funkcija, leidžianti vienu metu stebėti EKG, grafikus ar lenteles skirtinguose monitoriuose | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Galimybė matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų rankiniu būdu | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška | 1. Bradikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 2. Tachikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 3. Supraventrikulinė tachikardija 4. Skilvelinė tachikardija; 5. Tripletai 6. Kupletai 7. Bigeminija; 8. Trigeminija; 9. Prieširdžių virpėjimas; 10. Pauzė (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 11. Iškritęs kompleksas 12. Paciento įvykių sąrašas, su įrašais iš išmanaus įrenginio 13. Paciento aktyvumo grafikai. | 1. Įrašyti (Yra/Nėra); 2. Įrašyti (Yra/Nėra); 3. Įrašyti (Yra/Nėra); 4. Įrašyti (Yra/Nėra); 5. Įrašyti (Yra/Nėra); 6. Įrašyti (Yra/Nėra); 7. Įrašyti (Yra/Nėra); 8. Įrašyti (Yra/Nėra); 9. Įrašyti (Yra/Nėra); 10. Įrašyti (Yra/Nėra); 11. Įrašyti (Yra/Nėra); 12. Įrašyti (Yra/Nėra); 13. Įrašyti (Yra/Nėra). | - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti); - Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). |
|  | Su vartotojo nurodytais (pažymėtais) įvykiais susijusių EKG kreivių atkarpų išsaugojimas ataskaitoje | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | QT analizė | QT analizavimo programa su QT, QTc matavimais, QT matavimo markerių nustatymu. | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Duomenų bazės programos funkcijos | Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| II. | Ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginys |  |  |  |
|  | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm) | Įrašyti vienu metu matomų EKG kreivės skaičių ......., kokybės nustatymui. Įrašyti ekrano dydį ........ x ......... mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Ekrano vaizdas ir funkcijos | Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas. | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas | Ne daugiau 5 | Įrašyti pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičių .......... vnt. registruojant tris EKG derivacijas, | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį | ≥ 7 parų nepertraukiamas EKG įrašas | Įrašyti įrašo trukmę naudojant standartinį maitinimo šaltinį ........... paros | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Prietaisas registruoja ne mažiau kaip 3 nepriklausomus EKG kanalus (derivacijas) | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas | Būtina | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | EKG įrašymas į vidinę atmintį | ≥ 16 Gb | Įrašyti EKG įrašymo į vidinę atmintį dydį ......... Gb | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Dažnio diapazonas | ≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz dvylikos elektrodų kabeliui | Įrašyti dažnio diapazoną nuo ....... iki ....... Hz trijų elektrodų kabeliui ir nuo ......... iki ........ Hz dvylikos elektrodų kabeliui | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Amplitudės skiriamoji geba | ≤ 2,5 µV | Įrašyti amplitudės skiriamąją gebą ........ µV | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Įmontuotas įvykių registracijos klavišas | Specifinių laiko momentų registracijai | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz | Įrašyti diskretizavimo dažnį ................. Hz | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Įėjimo varža | ≥ 10 M | Įrašyti įėjimo varžą ......... M | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Paciento aktyvumo detekcija | Integruotas akselerometras | Įrašyti (Yra/Nėra) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Svoris | ≤ 65g su baterija ir vidine atmintimi | Įrašyti ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginio svorį ......... g. su baterija ir vidine atmintimi | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Atsparumas | Atsparus vandeniui – ne blogiau kaip IP67 klasė. | Įrašyti ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginio atsparumą vandeniui IP......... klasė | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Komplektacija | Sistema su analizavimo programa, įrašymo įrenginiai 2 vnt., elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai po 2 vnt.- ilgi ir vidutinio ilgio, prisegamas diržo laikiklis, vienkartiniai laikikliai ant kaklo su dirželiu ≥ 10 vnt. | Įrašyti ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginio komplektaciją ........... .................................................................................................... .................................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | Įrašyti garantinį laikotarpį ................ mėn, | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu |

___________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”