Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DAUGIAFUNKCINĖ DIDELĖS SPARTOS DIC MATAVIMO SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“  projektą „Branduolinio reaktoriaus (Rx) korpuso vidinių komponentų saugos didinimas“ Nr. 10-093-K-0121, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Daugiafunkcinė didelės spartos DIC matavimo sistema KTU Mechanikos inžinerijos dizaino fakulteto Laboratorijų centrui (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38400000-9 Fizinių savybių nustatymo prietaisai.

Pirkimo objektas – Daugiafunkcinė didelės spartos DIC matavimo sistema – į dalis neskaidomas, nes yra funkciškai vientisas techninis kompleksas, kurio sudedamosios dalys turi būti tarpusavyje mechaniškai, optiškai, elektroniškai ir programiškai suderintos. Sistema turi veikti su Pirkėjo turima skaitmeninių vaizdų koreliacijos programine įranga VIC-Snap ir VIC-2D/3D arba lygiaverte jau turimos sistemos aplinkoje. Skaidant pirkimą į dalis ir įsigyjant atskirus komponentus nebūtų užtikrintas vieningas kamerų, apšvietimo, gręžimo įrenginio, IR kameros ir didelės spartos kamerų valdymas, sinchronizavimas, kalibravimas ir duomenų apdorojimas, todėl galėtų būti neįmanoma gauti metrologiškai patikimų ir tarpusavyje palyginamų matavimo rezultatų. Atsižvelgiant į VPĮ 28 str. 2 d. ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas dėl pirkimų neskaidymo į dalis pagrindimo, šis pirkimas neskaidomas siekiant užtikrinti technologinį sistemos vientisumą, vieno tiekėjo atsakomybę už galutinį rezultatą ir racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 321 800,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą pirkėjo darbuotojams.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo pirkėjo darbuotojams), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto patalpose, Studentų g. 56, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamas elektroninis darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš Tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus / brošiūras / informacinius lapelius / kitą informacinę medžiagą ir nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti Tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.4.4 punktu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika/parametrai Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su tikslia nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stereo kamerų sistema ir elektrinis gręžimo įrenginys liekamųjų deformacijų / įtempių analizei skaitmeninių vaizdų koreliacijos ir skylių gręžimo metodu | Pilna sistema, atitinkanti 1.1–1.16 punktuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus. |  |
| 1.1 | Kamerų sąsaja | Ne žemesnė kaip USB 3.1 |  |
| 1.2 | Kamerų ir programinės įrangos suderinamumas | Kameros ir stereo sistemos turi būti valdomos Pirkėjo turima DIC programine įranga VIC-Snap ir VIC-2D/3D arba lygiaverte, užtikrinant bendrą valdymą, vaizdų įrašymą, kalibravimą ir skaičiavimą. |  |
| 1.3 | Kamerų raiška | Ne mažiau kaip 2848 × 2848 pikselių (ne mažiau kaip 8 Mpix). |  |
| 1.4 | Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 80 Hz Full HD raiškoje apkirpimo (cropping) režimu; ne mažiau kaip 50 Hz esant 5 Mpix apkirpimo režimui. |  |
| 1.5 | Objektyvo jungtis | C-mount arba lygiavertė, suderinama su siūlomais objektyvais. |  |
| 1.6 | Reguliuojamas jutiklio posvyris | Kamera turi turėti integruotą jutiklio posvyrio reguliavimą pagal Scheimpflug principą. Posvyrio kampas turi būti reguliuojamas toje pačioje plokštumoje kaip stereo kampas, naudojant mechaninį tikslaus reguliavimo mechanizmą iš kameros korpuso išorės. |  |
| 1.7 | Objektyvai, poliarizacijos filtrai ir didinimas | Objektyvų pora, kurios židinio nuotolis 60 mm, vaizdo apskritimas ne mažesnis kaip 24 mm. Turi būti pateikti ilginamųjų žiedų rinkiniai darbui iki 1:1 didinimo, pilno lauko DIC matavimui, įskaitant Scheimpflug principo taikymą ir kalibravimą. Turi būti pateikti tinkami poliarizacijos filtrai. |  |
| 1.8 | Kamerų ir gręžimo įrenginio tvirtinimo rėmas | Kombinuotas standus tvirtinimo rėmas gręžimo įrenginiui ir stereo kamerų sistemai, leidžiantis stereo kampą iki 40°. Rėme turi būti ne mažiau kaip dvi aukšto tikslumo linijinės poslinkio pakopos: viena DIC sistemos darbinio atstumo ir fokusavimo reguliavimui, kita – gręžimo įrenginio ašiniam poslinkiui ir gręžimo gylio valdymui. Turi būti numatytas reguliuojamas didelės galios fokusuojamo LED šviesos šaltinio tvirtinimas. |  |
| 1.9 | Linijinė pakopa gręžimo įrenginiui | Linijinė pakopa gręžimo įrenginiui turi būti su žingsniniu varikliu, padėties valdymo bloku ir pozicionavimo programine įranga, integruota į DIC programinę įrangą nuotoliniam reguliavimui. Elektrinis grąžtas gręžimo ir matavimo metu turi būti tarp kamerų. Sistema turi turėti magnetines atramas DIC sistemai fiksuoti prie objekto; turi būti galimybė naudoti vakuuminius laikiklius tvirtinimui prie objekto paviršiaus. |  |
| 1.10 | Papildomas stereo tvirtinimas universaliam DIC darbui | Papildomas stereo tvirtinimas su viena linijine pakopa kiekvienai kamerai, pasukama kartu su stereo kampo reguliavimu. Įranga turi leisti lanksčiai atlikti stereo DIC matavimus nuo mažo matymo lauko (iki 1:1 didinimo) iki didesnio matymo lauko, kurio vaizdo įstrižainė iki 1 m. Turi būti reguliuojamas stereo kampas, optinių ašių pasukimas ir palenkimas (pan / tilt), taip pat jautrus fokusavimas keičiant darbinį atstumą. |  |
| 1.11 | Papildoma objektyvų pora didesniam matymo laukui | Dvi papildomos objektyvų poros arba objektyvų pora didesniam matymo laukui, ne mažesniam kaip iki 1 m vaizdo įstrižainės, su fokusavimo ir diafragmos fiksavimo varžtais. Orientacinis židinio nuotolis – 25 mm arba lygiavertis pagal siūlomą optinę konfigūraciją. |  |
| 1.12 | Poliarizacijos filtrai papildomiems objektyvams | Poliarizacijos filtrai, tinkami tvirtinti prie 1.11 punkte nurodytų objektyvų. |  |
| 1.13 | Kalibravimo taikiniai | Ne mažiau kaip dviejų stiklinių kalibravimo taikinių rinkinys: vienas taškinio rašto taikinys ir vienas speckle tipo rašto taikinys, skirtas speckle pagrindu atliekamam kalibravimui, projekcijos paklaidų korekcijai ir aukštesnės eilės kalibravimo korekcijos funkcijoms. |  |
| 1.14 | Gręžimo įrenginys | Grąžtas / gręžimo įrenginys, kurio sukimosi greitis būtų iki 60 000 aps./min., sukimo momentas – iki 8,5 × 10⁻² Nm, o didžiausia galia – iki 250 W. Pats gręžimo modulis turi būti integruotas į liekamųjų deformacijų matavimo sistemą ir turėti specializuotą paviršiaus apsaugos sistemą, apsaugančią nuo to, kad gręžimo metu susidarančios drožlės ar dalelės lokaliai nepažeistų ant tiriamo objekto paviršiaus, aplink gręžimo vietą, paruoštą taškinį vaizdo koreliacijos raštą. |  |
| 1.15 | Didelės galios šviesos šaltinis su poliarizacijos filtru | LED šviesos šaltinis, centro bangos ilgis < 450 nm; spektrinis plotis ties 50 % santykinio intensyvumo < 25 nm; spinduliuotės srautas nepertraukiamu režimu ne mažesnis kaip 45 000 mW; fokusuojamas į D = 10 mm arba mažesnį plotą; impulsinis režimas > 100 kHz, valdomas per VIC-Snap arba lygiavertę DIC programinę įrangą. Turi būti pateiktas vielinio tinklelio poliarizacijos filtras, kurio efektyvumas > 40 %, ir keičiamas fokusavimo modulis 7,5°–20° diapazonui; 7,5° fokusavimo variantas turi būti įtrauktas. |  |
| 1.16 | Transportavimo dėklas | Standus transportavimo dėklas (flight-case) su ratukais / trolley funkcija ir specialiai išfrezuotu putplasčio įdėklu liekamųjų deformacijų matavimo sistemai, tvirtinimo rėmui, grąžtui, valdikliams ir priedams. |  |
| 2. | Infraraudonųjų spindulių kamera (IR kamera) | Pilna IR kameros sistema, atitinkanti 2.1–2.7 punktuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus. |  |
| 2.1 | Raiška | Ne mažiau kaip 640 × 480 pikselių. |  |
| 2.2 | Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 50 Hz visa raiška. |  |
| 2.3 | Spektrinis jautrumas | 7,5–14 µm diapazonas arba platesnis, tinkamas šiluminiams matavimams. |  |
| 2.4 | Sąsaja, vaizdo įrašymas ir valdymas | GigE arba USB 3.0 sąsaja. IR kamera turi būti valdoma Pirkėjo turima VIC arba lygiaverte DIC programine įranga, užtikrinant sinchronizuotą darbą su stereo DIC sistema. |  |
| 2.5 | Tvirtinimas | Papildoma mikroposlinkio pakopa / slankusis stalas IR kamerai tvirtinti prie stereo sistemos, leidžiantis reguliuoti darbinį atstumą ir matymo lauką stereo DIC sistemos atžvilgiu. |  |
| 2.6 | Kalibravimas | Sistema turi turėti ne mažiau kaip vieną specializuotą taškinio rašto kalibravimo taikinį, skirtą IR kameros vidiniams ir išoriniams optiniams parametrams kalibruoti stereo sistemos atžvilgiu. Taškai turi būti matomi pakankamu kontrastu ir atskiriami IR kamera bei įprastomis kameromis, jautriomis regimosios šviesos diapazone (400–700 nm). |  |
| 2.7 | Kalibravimo programinė įranga | VIC arba lygiavertis programinės įrangos modulis, leidžiantis įrašyti ir apdoroti IR kameros vidinius ir išorinius optinius parametrus, kalibruojant kombinuotą sistemą iš įprastos stereo sistemos ir IR kameros. |  |
| 3. | Didelės spartos stereo kamerų sistema | Pilna sistema, sudaryta iš dviejų didelės spartos kamerų, tvirtinimo konstrukcijos, apšvietimo ir sinchronizavimo priedų, atitinkanti 3.1–3.17 punktuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus. |  |
| 3.1 | Kamerų raiška | Ne mažiau kaip 2560 × 1664 pikselių. |  |
| 3.2 | Kadrų dažnis esant nurodytai raiškai | Ne mažiau kaip 5840 kadrų/s esant 2560 × 1664 pikselių raiškai arba lygiavertei nurodytai maksimaliai raiškai. |  |
| 3.3 | Maksimalus kadrų dažnis su binned jutikliu | Ne mažiau kaip 23 250 kadrų/s esant 1280 × 832 pikselių raiškai arba lygiaverčiam apkirpimo / binning režimui. |  |
| 3.4 | Pikselio dydis | Ne mažiau kaip 9 µm. |  |
| 3.5 | Minimali ekspozicijos / užrakto trukmė | Ne ilgesnė kaip 1,1 µs. |  |
| 3.6 | Skaitmeninimo gylis ir nuskaitymo režimai | Ne mažiau kaip 12 bitų skaitmeninimo gylis; turi būti palaikomi 8–12 bitų arba platesni nuskaitymo režimai. |  |
| 3.7 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 64 GB kiekvienai kamerai arba sistemos konfigūracijai, užtikrinančiai nurodytų didelės spartos įrašų kaupimą. |  |
| 3.8 | EMVA charakteristikos ties 532 nm | Laikinoji tamsos triukšmo vertė geresnė nei 23 e⁻; laikinoji tamsos triukšmo vertė binning režimu geresnė nei 62 e⁻; SNR geresnis nei 39 dB; SNR binning režimu geresnis nei 45 dB. |  |
| 3.9 | Sąsaja | 10GigE arba lygiavertė, užtikrinanti didelės spartos duomenų perdavimą. |  |
| 3.10 | Tvirtinimas ir stovas | Sistema turi turėti didelės spartos kamerų laikiklius, tvirtinamus prie stereo sijos, leidžiančius lanksčiai reguliuoti bazinį atstumą ir tikslaus kamerų pasukimo bei palenkimo (pan / tilt) reguliavimą varžtais. Turi būti pateiktas mobilus stovas su ratukais visai didelės spartos kamerų sistemai perkelti ir stereo sijos aukščiui reguliuoti. Stereo bazinė linija turi būti įrengiama vertikaliai arba horizontaliai. |  |
| 3.11 | Apšvietimas | Ne mažiau kaip du LED apšvietimo įrenginiai, atitinkantys 3.12–3.16 punktuose nurodytus reikalavimus. |  |
| 3.12 | Sinchronizavimas ir sinchronizavimo blokas | Apšvietimo įrenginiai turi veikti stroboskopiniu režimu, sinchronizuojamu su didelės spartos kamerų sistema ir kitomis išoriniu trigeriu valdomomis pramoninėmis kameromis. Sinchronizavimo blokas turi leisti reguliuoti impulso trukmę ir fazę išorinio sinchronizavimo signalo atžvilgiu. Valdymas turi būti galimas per VIC arba lygiavertį programinės įrangos modulį. |  |
| 3.13 | Apšvietimo įrenginio charakteristikos | LED šviesos šaltinis, centro bangos ilgis < 450 nm; spektrinis plotis ties 50 % santykinio intensyvumo < 25 nm; spinduliuotės srautas nepertraukiamu režimu ne mažesnis kaip 45 000 mW; fokusuojamas į D = 10 mm arba mažesnį plotą; impulsinis režimas > 100 kHz, valdomas VIC-Snap arba lygiaverte DIC programine įranga; turi būti galimybė montuoti vielinio tinklelio poliarizacijos filtrą, kurio efektyvumas > 40 %, filtras turi būti pateiktas. |  |
| 3.14 | Apšvietimo tvirtinimas | Apšvietimo įrenginiai turi būti tvirtinami prie liekamųjų deformacijų analizės DIC sistemos ir prie didelės spartos kamerų sistemos, pvz., naudojant lanksčią rankeną / laikiklį. |  |
| 3.15 | Fokusavimo moduliai | Apšvietimo įrenginiai turi turėti keičiamus fokusavimo modulius, leidžiančius fokusuoti šviesos pluoštą 7,5°–20° arba 10°–60° diapazone. 7,5° fokusavimo variantas turi būti įtrauktas. |  |
| 3.16 | Poliarizacijos filtras | Apšvietimo įrenginiai turi leisti prisukti / pritvirtinti linijinį poliarizacijos filtrą. |  |
| 3.17 | Transportavimo dėklas | Transportavimo dėklas su ratukais / trolley funkcija ir specialiai išfrezuotu putplasčio įdėklu didelės spartos kameroms ir priedams, įskaitant objektyvus ir šviesos šaltinius. |  |
| 4. | Pristatymas, montavimas, testavimas ir supažindinimas | Būtini. Pristačius sistemą, ją būtina sumontuoti Pirkėjo patalpose – Kaune, instaliuoti, išbandyti, pademonstruoti visų sistemos dalių veikimą ir valdymo funkcijas bei supažindinti personalą su darbu sistema. Supažindinimas su sistema turi apimti 1–3 punktuose nurodytų DIC matavimo sistemų parengimą darbui, matavimo procedūrų paruošimą, vykdymą ir rezultatų apdorojimą. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.