TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 05 -

Pirkimo „Medicinos įranga slaugai“

II Pirkimo dalis

Infuzinės pompos. Techninė specifikacija

Infuzinės pompos (2 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Pompos darbo režimai: | Pompa turi turėti ne mažiau kaip šiuos darbo režimus: - Infuzijos; - Transfuzijos. |  |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei: Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. 0,01 padalomis mažuose srautuose (iki 99 ml/val.) |  |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% |  |
|  | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne mažiau kaip 3 reguliuojami okliuzijos lygiai arba lygiavertė sistema |  |
|  | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml. Infuzijos tūriams iki 99.99 mL/h nustatymas ne blogiau kaip 0,01 ml padalomis |  |
|  | Multifunkciniai pompos valdymo mygtukai | Mygtukais nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: greitis, veikliosios medžiagos mato vienetai arba lygiavertis pompos valdymo sprendimas (liečiamas ekranas) |  |
|  | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 48 val. |  |
|  | Informacija ekrane apie tarpinį/likutinį infuzijos tūrį ir laiką | Būtina |  |
|  | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | 1.Rankinis boliusas; 2.Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį; 3.Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį ir boliuso trukmę. |  |
|  | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina |  |
|  | Displėjuje rodomos reikšmės | Ne mažiau: 1.Infuzijos greitis; 2.Likęs infuzijos tūris; 3.Infuzuotas tūris; 4.Likęs infuzijos laikas; 5.Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6.Būsenos „pompa dirba“ indikacija; 7.Aliarminės situacijos; 8.Aliarmo priežastys. |  |
|  | Galimybė pasirinkti įvairios paskirties lašelines sistemas | Galimybė pasirinkti įvairios paskirties lašelines sistemas ( transfuzines, onkologiniams vaistams t.t.), skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais. |  |
|  | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Būtina. Kontroliuojami sekantys parametrai (ne mažiau): 1.per aukštas spaudimas; 2.laikas baigėsi; 3.oro burbulai sistemoje; 4.baterija tuščia; 5.priešinės srovės aliarmas; 6.tūris suleistas; 7.KVO baigėsi; 8.atviros durelės. |  |
|  | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: -normali būsena (vyksta infuzija); -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
|  | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO arba lygiavertis) | Būtina |  |
|  | Sistemos užpildymas | Būtina |  |
|  | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 h. |  |
|  | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
|  | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230 ±10% V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
|  | Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau 4 h, kai srautas 25 ml/h. |  |
|  | Galimybė naudoti kelias infuzines pompas vienu metu, montuojant jas ant vieno stovo. | Būtina |  |
|  | Prietaiso svoris | ≤ 3 kg |  |
|  | Prietaiso klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai. 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė). |  |
|  | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą adresu Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |