## technine spec.
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITIKTIS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje)
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1 | MONITORIUS PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
1.1 | Paskirtis | Kompaktiškas, nešiojamas pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, skirtas naudoti transportavimo metu, skubiai pagalbai. | (tikslus aprašymas)
1.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas, jautrus lietimui; 2. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 5 colių; 3. Raiška ne prastesnė nei 800 x 480; 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3; 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas- pageidautina. 6. Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui. 7. Turi būti galimybė nustatyti ekrano ryškumą (užtamsinti). | (tikslus aprašymas)
1.3 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Pakraunamas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius; 2. Atlaiko ne trumpiau kaip 3 valandų darbą iš akumuliatoriaus; 3. Turi būti tvirtinimo stotelės monitoriaus pakrovimui arba įkrovimo kabelis. | (tikslus aprašymas)
1.4 | Monitoriaus šviesos indikatoriai | Ne mažiau nei šie: 1. Maitinimo indikatorius; 2. Aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius. | (tikslus aprašymas)
1.5 | Monitoriaus konstrukcija | 1. Atsparumas smūgiams– turi atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne blogesnis kaip IP32; 3. Integruota rankena transportavimui monitoriaus korpuse arba transportavimo stotelėje. | (tikslus aprašymas)
1.6 | Transportinio monitoriaus registruojami ne mažiau nei šie parametrai: | 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra; 7. Šalutinio srauto CO2 matavimas; | (tikslus aprašymas)
1.7 | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  | (tikslus aprašymas)
1.7.1 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20-300 k/min | (tikslus aprašymas)
1.7.3 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | Ne mažiau kaip šios: 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas. | (tikslus aprašymas)
1.7.4 | EKG derivacijos | Vaizduojamos 12 derivacijų, būtina. | (tikslus aprašymas)
1.7.5 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-150 k/min. | (tikslus aprašymas)
1.8 | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-100%. 2. SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu, ne daugiau ±2% SpO2 (diapazone 80% - 100%). 3. Pulso matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-300 k/min. | (tikslus aprašymas)
1.9 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis. 2. Matavimo ribos- 20-250 mm Hg | (tikslus aprašymas)
1.10 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau nei 0 – 45 °C, paklaida ± 0,1 °C | (tikslus aprašymas)
1.11 | Šalutinio srauto CO2 matavimo diapazonas | Ne mažiau 0 – 150 mmHg. | (tikslus aprašymas)
1.12 | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg su baterija. | (nurodyti tikslų svorį)
1.13 | Atitinka standartus (arba lygiaverčius) | 1. EN1789; 2. IEC 60601-1; 3. MIL-STD-461- pageidautina. 4. MIL-STD-810G - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
1.14 | Komplektacija: | 1. Kabelis 3 elektrodų EKG, ne mažiau nei 1 vnt; 2. 5 arba 10 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis, ne mažiau nei 1 vnt; 3. Vienkartiniai EKG elektrodai, ne mažiau nei 1 vnt; 4. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu, ne mažiau nei 1 vnt; 5. Ne mažiau nei 2 vnt. skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžečių su jungiamąja žarnele prijungimui prie monitoriaus, skirtų suaugusiems, daugkartinio naudojimo. 6. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 7. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 8. Šalutinio srauto CO2 matavimo daviklis (jeigu nėra integruotas). Kontūras ir jungtis prie kontūro jei nėra integruotas daviklis į monitorių ne mažiau nei 1 vnt; 9. CO2 šalutinio srauto monitoravimo linija intubuotam suaugusiajam pacientui, ne mažiau 10 vnt. jei daviklis integruotas į monitorių. | (tikslus aprašymas)
1.15 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėnesiai | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
2 | ATSIURBĖJAS NEŠIOJAMAS
2.1 | Paskirtis | Nešiojamas medicininis atsiurbėjas, skirtas siurbti biologinius skysčius, sekretus ir svetimkūnius iš kvėpavimo takų bei operacinių vietų. Tinkamas naudoti suaugusiesiems ir vaikams. | (tikslus aprašymas)
2.2 | Veikimo režimai | Nuolatinis ir pertraukiamas. | (tikslus aprašymas)
2.3 | Nuolatinis režimas | Turi turėti iš anksto nustatomus vakuumo lygius skirtingoms klinikinėms situacijoms: 1. Chirurginis – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 20 iki 500 mmHg 2. Ryklės – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 60 iki 350 mmHg; 3. Trachėjos – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 60 iki 200 mmHg; | (tikslus aprašymas)
2.4 | Maksimalus oro srautas | Ne mažiau kaip 30 l/min.; | (tiksli reikšmė)
2.5 | Maitinimas | 1. Iš 230 V ±10 % elektros tinklo. 2. Iš įkraunamo vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. nepertraukiamame režime. | (tikslus aprašymas)
2.6 | Ekranas | LCD arba lygiavertis ekranas. Turi būti atvaizduojami ne mažiau nei šie parametrai: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis. 2.Nustatytas vakuumo lygis. | (tikslus aprašymas)
2.7 | Aliarmai | Turi būti vizualiniai ir (arba) garsiniai įspėjamieji signalai apie: 1. Parengtį darbui; 2. Žemą akumuliatoriaus lygį; 3. Sistemos sutrikimą arba netinkamą veikimą. | (tikslus aprašymas)
2.8 | Valdymas | Liečiamame ekrane arba jungikliais/mygtukais. | (tikslus aprašymas)
2.9 | Slėgio kompensavimas | Automatinis slėgio kompensavimas, kai aukštis virš jūros lygio ne mažesnėse ribose nei nuo - 600 metrų iki 5000 metrų. | (tikslus aprašymas)
2.10 | Funkcijos | 1. Galimybė išjungti garsinius signalus; 2. Suderinamas su naktinio matymo prietaisais-pageidautina. | (tikslus aprašymas)
2.11 | Techniniai parametrai | 1. Matmenys - ne didesni nei 35x25x15cm; 2. Svoris su akumuliatoriumi - ne daugiau nei 5 kg; 3. Darbinė temperatūra - ne siauresnė kaip -25°C iki +55°C. 4. Atsparumas smūgiams- turi atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 1 m. aukščio | (tikslus aprašymas)
2.12 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. EN60601-1 - būtina 2. RTCA- DO-160 - pageidautina 3. MIL‑STD‑461 - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
2.13 | Komplektacija | Ne mažesnė nei: 1. Skysčių surinkimo konteineris, daugkartinis, plastikinis ne mažesnės nei 0,8-1,5l talpos- 10 vnt. 2. Pagrindinės žarnelės (kontūrai), jungiančios aparatą su konteineriu- 10 vnt. 3. Siurbimo žarnelės (kontūrai), jungiančios konteinerį su siurbimo antgaliu -10 vnt. 4. Antgalis atsiurbimo lankstus 18 Fr., - 10 vnt. 5. Filtras apsauginis- 10 vnt. 6. Akumuliatoriaus įkroviklis, 230 V ±10 % - 1 vnt. 7. Automobilinis įkroviklis 12V- 1 vnt. 8. Transportavimo krepšys ar dėklas -1 vnt. | (tikslus aprašymas)
2.14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tiksli reikšmė)
3 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS, SISTEMA
3.1 | Lengva, nešiojama, kompaktiška infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistema | Būtina | (tikslus aprašymas)
3.2 | Tikslinės temperatūros palaikymas | Turi užtikrinti skysčių šildymą iki 39°C ±2 °C | (tikslus aprašymas)
3.3 | Minimali įeinančio skysčio temperatūra | Ne didesnė nei 5°C | (tikslus aprašymas)
3.4 | Srauto greitis | Ne mažesnis kaip iki 150 ml/min | (tiksli reikšmė)
3.5 | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C | Ne ilgiau kaip 30 sekundžių | (tiksli reikšmė)
3.6 | Šilumos išlaikymas | Šildytuvo konstrukcija turi užtikrinti, kad pašildytas skystis neatvėstų linijoje iki paciento. | (tikslus aprašymas)
3.7 | Vaizdinis indikatorius | Šildytuve turi būti integruotas vizualinis indikatorius, rodantis pasiruošimo būseną, veikimo būseną ir įspėjimą apie gedimą ar perkaitimą. | (tikslus aprašymas)
3.8 | Veikimas nuo pakraunamos baterijos | Būtina | (tikslus aprašymas)
3.9 | Baterijoje turi būti integruotas indikatorius, parodantis baterijos įkrovimo lygį. | Būtina | (tikslus aprašymas)
3.10 | Galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių | Būtina. | (tikslus aprašymas)
3.11 | Veikimo trukmė su baterija | Turi užtikrinti ne mažiau kaip: 1) 1,5 l pašildyto skysčio, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C, arba 2) 3 l pašildyto skysčio, kai įeinančio skysčio temperatūra ne mažesnė nei 20°C . | (tikslus aprašymas)
3.12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse kaip nuo 0 °C iki 40 °C. | (tikslus aprašymas)
3.13 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio | Ne mažesnė kaip IP44 | (tiksli reikšmė)
3.14 | Prietaiso svoris su baterija be įkroviklio | Ne daugiau 1 kg | (tiksli reikšmė)
3.15 | Prietaiso matmenys ne daugiau (PxIxA) | 7,5x12x7 cm | (tikslus aprašymas)
3.16 | Baterijos matmenys ne daugiau (PxIxA) | 10 x 20x12 cm | (tikslus aprašymas)
3.17 | Turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
3.18 | Komplektacija | Sistema turi būti komplektuojama ne mažiau kaip su: 1. 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų; 2. Pakraunama baterija/ akumuliatorius; 3. Pakrovėjas 100-240 V AC, 10-30 V DC pakrovėjas - pageidautina. 4. Transportinis krepšelis. | (tikslus aprašymas)
3.19 | Baterijos garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | (tiksli reikšmė)
4 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS
4.1 | Paskirtis | Nešiojama ultragarso sistema, skirta naudoti taktinėje, transportavimo, evakuacijos ir skubios pagalbos aplinkoje. | (tikslus aprašymas)
4.2 | Tyrimų paketai: | 1. Abdominaliniai; 2. MSK (raumenų ir skeleto); 3. Plaučių; 4. Paviršinių struktūrų; 5. Kraujagyslių; | (tikslus aprašymas)
4.3 | Veikimo principas | Sistema turi veikti naudojant programinę įrangą, įdiegtą išmaniajame įrenginyje (Android ir/ar iOS). | (tikslus aprašymas)
4.4 | Nuotolinė komunikacija | Būtina. Realiojo laiko nuotolinio konsultavimo galimybė su vaizdo perdavimu skenavimo metu. Pageidautina su Reacts programa. | (tikslus aprašymas)
4.5 | Komplektuojamas planšetės tipo išmanusis prietaisas | Būtina | (tikslus aprašymas)
4.6 | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau kaip 1,3 kg įskaitant planšetinį įrenginį ir UG daviklį/ daviklius. | (tikslus aprašymas)
4.7 | Reikalavimai išmaniajam prietaisui: |  | (tikslus aprašymas)
4.7.1 | Maitinimo šaltinis | Maitinimas nuo vidinio akumuliatoriaus, ne mažiau 6000 mAh arba ne mažiau kaip 45 Wh. (Komplekte su prietaisais turi būti pateiktas adapteris akumuliatoriaus krovimui nuo -230V ±10%, 50 Hz elektros tinklo). | (tikslus aprašymas)
4.7.2 | Vidinė atmintis | ne mažiau 64 GB | (tiksli reikšmė)
4.7.3 | Operatyvinė atmintis | ne mažiau 4 GB | (tiksli reikšmė)
4.7.4 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 9,5 colio | (tiksli reikšmė)
4.7.5 | Ekrano tipas | Lietimui jautrus | (tikslus aprašymas)
4.7.6 | Integruota priekinė ir vidinė kameros | Būtina, ne mažesnės kaip 5 MP rezoliucijos | (tikslus aprašymas)
4.7.7 | Reikalavimai USB jungtims | Būtina. USB-C tipo arba lygiavertės | (tikslus aprašymas)
4.8 | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: | Pilnai skaitmeninė architektūra | (tikslus aprašymas)
4.9 | Maksimalus dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 160 dB | (tiksli reikšmė)
4.10 | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 65 000 arba lygiavertė puslaidininkinė technologija, užtikrinanti ne mažesnį lygiagretaus signalo apdorojimo našumą. | (tikslus aprašymas)
4.11 | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 256 lygių | (tiksli reikšmė)
4.12 | Vaizdo trikdžių sumažinimo ir kontūro ryškinimo programinė įranga | Būtina | (tikslus aprašymas)
4.13 | Darbo režimai | 1. 2D; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris- pageidautina; 4. Audinių harmonikų vaizdavimas; 5. Vaizdų skirtingais kampais sumavimo režimas. | (tikslus aprašymas)
4.14 | Vaizdo optimizavimas ir pateikimas | 1. Automatinio parametrų optimizavimo funkcija; 2. Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną | (tikslus aprašymas)
4.15 | Davikliai | Ne mažiau kaip 2 davikliai, nebent naudojama technologija leidžia funkcijas atlikti vienu davikliu . Davikliai turi būti laidiniai ir prijungiami prie išmaniojo įrenginio fizine jungtimi (USB-C arba lygiavertę). Duomenų perdavimas tarp daviklio ir įrenginio turi vykti laidiniu būdu realiu laiku (belaidis ryšys nenaudojamas). | (tikslus aprašymas)
4.16 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 60°; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 24 cm. | (tikslus aprašymas)
4.17 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 9 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 30 mm; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 8 cm. | (tikslus aprašymas)
4.18 | Daviklių atitikimas standartams | Būtina. IEC 60601-1-12, IEC 6601-1, IEC 60601-2-37 arba lygiaverčius. RTCA DO-160G -pageidautina (arba lygiavertį). | (tikslus aprašymas)
4.19 | Davikliu atsparumas išoriniams veiksniams | Ne prastesnis nei IP X7 | (tiksli reikšmė)
4.20 | Dėklas komplektuojamai planšetei | Būtinas. Turi apsaugoti nuo kritimo sukeliamų pažeidimų. | (tikslus aprašymas)
4.21 | Krepšys, skirtas planšetei ir davikliams įsidėti | Būtina | (tikslus aprašymas)
4.22 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. Ultragarso davikliui 2. Ne mažiau kaip 24 mėn. Komplektuojamai planšetei | (tiksli reikšmė)
5 | SISTEMA CHIRURGINĖ VIDINIO SLĖGIO MONITORAVIMO
5.1 | Paskirtis | Vienkartinis, sterilus medicinos prietaisas, skirtas slėgio matavimui kūno ertmėse. | (tikslus aprašymas)
5.2 | Matuojamas slėgis | Matavimo diapozonas - ne siauresnis kaip 0- 400 mmHg, paklaida ne daugiau kaip ± 10 mmHg | (tikslus aprašymas)
5.3 | Kalibracija | Turi turėti nulinės reikšmės nustatymo (kalibravimo) funkciją. | (tikslus aprašymas)
5.4 | Ekranas | Būtinas, rodantis matavimo rezultatus realiu laiku. | (tikslus aprašymas)
5.5 | Temperatūra | Naudojimo temperatūros diapozonas - ne siauresnis kaip 15–40 °C Sandėliavimo- ne siauresnis kaip -25 iki +40 °C. | (tikslus aprašymas)
5.6 | Maitinimas | Vidinė baterija ar akumuliatorius užtikrinantis ne trumpesnį kaip 6 val. prietaiso veikimą | (tikslus aprašymas)
5.7 | Tinkamumo (sterilumo) naudoti laikas | Ne mažiau kaip 70 proc. nuo pristatymo į sandėlį dienos. | (tikslus aprašymas)
6 | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
6.1 | Matmenys | Ne didesni nei 170x65x40 mm. | (tikslus aprašymas)
6.2 | Svoris | Ne didesnis nei 300 g su baterijomis ar akumuliatoriumi. | (tiksli reikšmė)
6.3 | Veikimo trukmė su pilnomis baterijomis | Ne mažiau kaip 25 valandos nepertraukiamo darbo arba ne mažiau nei 70 pilnų infuzijos ciklų vidutiniu greičiu. | (tikslus aprašymas)
6.4 | Reguliuojamas infuzijos greičio intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip 0,1-25 ml/val. | (tikslus aprašymas)
6.5 | Tinkama naudoti bent su 4 skirtingų gamintojų švirkštais. | Būtina, pageidautina su švirkšto atpažinimu. | (tikslus aprašymas)
6.6 | Infuzijos paklaida | Ne didesnė kaip ± 5 %. | (tiksli reikšmė)
6.7 | Galimybė naudoti boliusavimo režimą | Būtina | (tikslus aprašymas)
6.8 | Reguliuojamas okliuzijos lygis | Būtina | (tikslus aprašymas)
6.9 | Užrakinamas greičio režimas | Būtina | (tikslus aprašymas)
6.10 | Maitinimas | Elementai ar akumuliatorius | (tikslus aprašymas)
6.11 | Atitiktis standartams | EN60601-1; EN60601-2-24 arba lygiaverčiams. | (tikslus aprašymas)
6.12 | Atsparumas išoriniams veiksniams | Ne mažiau kaip IP22 - pageidautina | (tiksli reikšmė)
6.13 | Komplektacija | 1. Krepšys prietaisui 2. Baterijos ar akumuliatorius su įkrovikliu | (tikslus aprašymas)
6.14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tiksli reikšmė)
7. | NEŠTUVAI SUDEDAMI
7.1 | Paskirtis | Skirti naudoti taktinėse, ekstremaliose ir gelbėjimo operacijose. Sukonstruoti taip, kad būtų kompaktiškai sulankstomi ir transportuojami spec. dėkle-krepšyje, kurį gali nešti ant pečių vienas asmuo. | (tikslus aprašymas)
7.2 | Konstrukcija | 1. Lengvai išskleidžiami ir sulankstomi. 2. Sukonstruoti iš metalinių rėmų ir neslystančio, atsparaus plyšimui, patvaraus intensyviam naudojimui tinklinio audinio (ripstop arba lygiavertis). 3. Neštuvų sulenkimo vietose audinys turi būti papildomai sutvirtintas. 4. Ištraukiamos rankenos. 5. Paciento tvirtinimo diržai, ne mažiau 2 vnt. 6. Tvirtinimo taškai infuzinei sistemai, ne mažiau kaip 4 vnt. | (tikslus aprašymas)
7.3 | Matmenys | 1. Išskleistų (be integruotų arba ištraukiamų rankenų) 200 (±5) cm x 55 (±5) cm x 15 (±3) cm. 2. Išskleistų su ištrauktomis rankenomis bendras ilgis ne daugiau kaip 240 cm. 3. Sulankstytų (transportinė konfigūracija) - 55 (±5) cm x 25 (±3) cm x 20 (±3) cm. | (tikslus aprašymas)
7.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 9 kg su dėklu-krepšiu. | (tiksli reikšmė)
7.5 | Atlaikoma apkrova | ne mažiau kaip 220 kg. | (tiksli reikšmė)
7.6 | Spalva | Neštuvų ir dėklo-krepšio spalva taktinė: juoda/olive green/žalia arba rusvai žalia. | (tikslus aprašymas)
7.7 | Komplektacija | 1. Sulankstomi neštuvai. 2. Transportavimo dėklas-krepšys su petnešomis. 3. NATO Stock Number (NSN) arba lygiavertis tarptautinis logistinės identifikacijos kodas-pageidautina. | (tikslus aprašymas)
7.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (tiksli reikšmė)
8 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS
8.1 | Paskirtis | Nešiojama aplikacijos principu veikianti ultragarso sistema | (tikslus aprašymas)
8.2 | Tyrimų paketai: | 1. Abdominaliniai; 2. MSK (raumenų ir skeleto); 3. Plaučių; 4. Paviršinių struktūrų; 5. Kraujagyslių. | (tikslus aprašymas)
8.3 | Veikimo principas | Sistema turi veikti naudojant programinę įrangą, įdiegtą išmaniajame įrenginyje (Android ir/ar iOS). | (tikslus aprašymas)
8.4 | Nuotolinė komunikacija | Būtina. | (tikslus aprašymas)
8.5 | Komplektuojamas planšetės tipo išmanusis prietaisas | Būtina | (tikslus aprašymas)
8.6 | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau kaip 1,3 kg įskaitant planšetinį įrenginį ir UG daviklį/ daviklius. | (tikslus aprašymas)
8.7 | Reikalavimai išmaniajam prietaisui: |  | (tikslus aprašymas)
8.8 | Maitinimo šaltinis | Maitinimas nuo vidinio akumuliatoriaus, ne mažiau 6000 mAh arba ne mažiau kaip 45 Wh. (Komplekte su prietaisais turi būti pateiktas adapteris akumuliatoriaus krovimui nuo -230V ±10%, 50 Hz elektros tinklo). | (tikslus aprašymas)
8.9 | Vidinė atmintis | ne mažiau 64 GB | (tiksli reikšmė)
8.10 | Operatyvinė atmintis | ne mažiau 4 GB | (tiksli reikšmė)
8.11 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 9,5 colio | (tiksli reikšmė)
8.12 | Ekrano tipas | Lietimui jautrus | (tikslus aprašymas)
8.13 | Integruota priekinė ir vidinė kameros | Būtina, ne mažesnės kaip 5 MP rezoliucijos | (tikslus aprašymas)
8.14 | Reikalavimai USB jungtims | Būtina. USB-C tipo arba lygiavertės | (tikslus aprašymas)
8.15 | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: | Pilnai skaitmeninė architektūra | (tikslus aprašymas)
8.16 | Maksimalus dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 160 dB | (tiksli reikšmė)
8.17 | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 65 000 arba lygiavertė puslaidininkinė technologija, užtikrinanti ne mažesnį lygiagretaus signalo apdorojimo našumą.“ | (tikslus aprašymas)
8.18 | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 256 lygių | (tiksli reikšmė)
8.19 | Vaizdo trikdžių sumažinimo ir kontūro ryškinimo programinė įranga | Būtina | (tikslus aprašymas)
8.20 | Darbo režimai | 1. 2D; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris- pageidautina; 4. Audinių harmonikų vaizdavimas; 5. Vaizdų skirtingais kampais sumavimo režimas. | (tikslus aprašymas)
8.21 | Vaizdo optimizavimas ir pateikimas: | 1. Automatinio parametrų optimizavimo funkcija; 2. Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną | (tikslus aprašymas)
8.22 | Davikliai | Ne mažiau kaip 2 davikliai, nebent naudojama technologija leidžia funkcijas atlikti vienu davikliu ar arba daviklis yra dvipusis. Pageidautina komunikuojantys bevieliu ryšiu. | (tikslus aprašymas)
8.23 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 60°; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 24 cm. | (tikslus aprašymas)
8.24 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 9 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 30 mm; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 8 cm. | (tikslus aprašymas)
8.25 | Daviklių atitikimas standartams | Būtina. IEC 60601-1-12, IEC 6601-1, IEC 60601-2-37 arba lygiaverčius. RTCA DO-160G -pageidautina (arba lygiavertį). | (tikslus aprašymas)
8.26 | Davikliu atsparumas išoriniams veiksniams | Ne prastesnis nei IP X7 | (tiksli reikšmė)
8.27 | Dėklas komplektuojamai planšetei | Būtinas. Turi apsaugoti nuo kritimo sukeliamų pažeidimų. | (tikslus aprašymas)
8.28 | Krepšys, skirtas planšetei ir davikliams įsidėti. | Būtina | (tikslus aprašymas)
8.29 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. Ultragarso davikliui 2. Ne mažiau kaip 24 mėn. Komplektuojamai planšetei | (tiksli reikšmė)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu. |  |  | Taip/Ne
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________