## 1 piedasTechnine specifikacija
Sutarties sąlygų 1 priedas
|  |  | direktorius | direktorius
MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1 | MONITORIUS PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO
1.1 | Paskirtis | Kompaktiškas, nešiojamas pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, skirtas naudoti transportavimo metu, skubiai pagalbai.
1.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas, jautrus lietimui; 2. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 5 colių; 3. Raiška ne prastesnė nei 800 x 480; 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3; 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas- pageidautina. 6. Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui. 7. Turi būti galimybė nustatyti ekrano ryškumą (užtamsinti).
1.3 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Pakraunamas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius; 2. Atlaiko ne trumpiau kaip 3 valandų darbą iš akumuliatoriaus; 3. Turi būti tvirtinimo stotelės monitoriaus pakrovimui arba įkrovimo kabelis.
1.4 | Monitoriaus šviesos indikatoriai | Ne mažiau nei šie: 1. Maitinimo indikatorius; 2. Aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius.
1.5 | Monitoriaus konstrukcija | 1. Atsparumas smūgiams– turi atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne blogesnis kaip IP32; 3. Integruota rankena transportavimui monitoriaus korpuse arba transportavimo stotelėje.
1.6 | Transportinio monitoriaus registruojami ne mažiau nei šie parametrai: | 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra; 7. Šalutinio srauto CO2 matavimas;
1.7 | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
1.7.1 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20-300 k/min
1.7.3 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | Ne mažiau kaip šios: 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas.
1.7.4 | EKG derivacijos | Vaizduojamos 12 derivacijų, būtina.
1.7.5 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-150 k/min.
1.8 | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-100%. 2. SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu, ne daugiau ±2% SpO2 (diapazone 80% - 100%). 3. Pulso matavimo ribos, ne siauresnės kaip 30-300 k/min.
1.9 | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis. 2. Matavimo ribos- 20-250 mm Hg
1.10 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau nei 0 – 45 °C, paklaida ± 0,1 °C
1.11 | Šalutinio srauto CO2 matavimo diapazonas | Ne mažiau 0 – 150 mmHg.
1.12 | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg su baterija.
1.13 | Atitinka standartus (arba lygiaverčius) | 1. EN1789; 2. IEC 60601-1; 3. MIL-STD-461- pageidautina. 4. MIL-STD-810G - pageidautina.
1.14 | Komplektacija: | 1. Kabelis 3 elektrodų EKG, ne mažiau nei 1 vnt; 2. 5 arba 10 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis, ne mažiau nei 1 vnt; 3. Vienkartiniai EKG elektrodai, ne mažiau nei 1 vnt; 4. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu, ne mažiau nei 1 vnt; 5. Ne mažiau nei 2 vnt. skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžečių su jungiamąja žarnele prijungimui prie monitoriaus, skirtų suaugusiems, daugkartinio naudojimo. 6. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 7. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui, ne mažiau nei 1 vnt; 8. Šalutinio srauto CO2 matavimo daviklis (jeigu nėra integruotas). Kontūras ir jungtis prie kontūro jei nėra integruotas daviklis į monitorių ne mažiau nei 1 vnt; 9. CO2 šalutinio srauto monitoravimo linija intubuotam suaugusiajam pacientui, ne mažiau 10 vnt. jei daviklis integruotas į monitorių.
1.15 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėnesiai
2 | ATSIURBĖJAS NEŠIOJAMAS
2.1 | Paskirtis | Nešiojamas medicininis atsiurbėjas, skirtas siurbti biologinius skysčius, sekretus ir svetimkūnius iš kvėpavimo takų bei operacinių vietų. Tinkamas naudoti suaugusiesiems ir vaikams.
2.2 | Veikimo režimai | Nuolatinis ir pertraukiamas.
2.3 | Nuolatinis režimas | Turi turėti iš anksto nustatomus vakuumo lygius skirtingoms klinikinėms situacijoms: 1. Chirurginis – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 20 iki 500 mmHg 2. Ryklės – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 60 iki 350 mmHg; 3. Trachėjos – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 60 iki 200 mmHg;
2.4 | Maksimalus oro srautas | Ne mažiau kaip 30 l/min.;
2.5 | Maitinimas | 1. Iš 230 V ±10 % elektros tinklo. 2. Iš įkraunamo vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. nepertraukiamame režime.
2.6 | Ekranas | LCD arba lygiavertis ekranas. Turi būti atvaizduojami ne mažiau nei šie parametrai: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis. 2.Nustatytas vakuumo lygis.
2.7 | Aliarmai | Turi būti vizualiniai ir (arba) garsiniai įspėjamieji signalai apie: 1. Parengtį darbui; 2. Žemą akumuliatoriaus lygį; 3. Sistemos sutrikimą arba netinkamą veikimą.
2.8 | Valdymas | Liečiamame ekrane arba jungikliais/mygtukais.
2.9 | Slėgio kompensavimas | Automatinis slėgio kompensavimas, kai aukštis virš jūros lygio ne mažesnėse ribose nei nuo - 600 metrų iki 5000 metrų.
2.10 | Funkcijos | 1. Galimybė išjungti garsinius signalus; 2. Suderinamas su naktinio matymo prietaisais-pageidautina.
2.11 | Techniniai parametrai | 1. Matmenys - ne didesni nei 35x25x15cm; 2. Svoris su akumuliatoriumi - ne daugiau nei 5 kg; 3. Darbinė temperatūra - ne siauresnė kaip -25°C iki +55°C. 4. Atsparumas smūgiams- turi atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 1 m. aukščio
2.12 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. EN60601-1 - būtina 2. RTCA- DO-160 - pageidautina 3. MIL‑STD‑461 - pageidautina.
2.13 | Komplektacija | Ne mažesnė nei: 1. Skysčių surinkimo konteineris, daugkartinis, plastikinis ne mažesnės nei 0,8-1,5l talpos- 10 vnt. 2. Pagrindinės žarnelės (kontūrai), jungiančios aparatą su konteineriu- 10 vnt. 3. Siurbimo žarnelės (kontūrai), jungiančios konteinerį su siurbimo antgaliu -10 vnt. 4. Antgalis atsiurbimo lankstus 18 Fr., - 10 vnt. 5. Filtras apsauginis- 10 vnt. 6. Akumuliatoriaus įkroviklis, 230 V ±10 % - 1 vnt. 7. Automobilinis įkroviklis 12V- 1 vnt. 8. Transportavimo krepšys ar dėklas -1 vnt.
2.14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
3 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS, SISTEMA
3.1 | Lengva, nešiojama, kompaktiška infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistema | Būtina
3.2 | Tikslinės temperatūros palaikymas | Turi užtikrinti skysčių šildymą iki 39°C ±2 °C
3.3 | Minimali įeinančio skysčio temperatūra | Ne didesnė nei 5°C
3.4 | Srauto greitis | Ne mažesnis kaip iki 150 ml/min
3.5 | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C | Ne ilgiau kaip 30 sekundžių
3.6 | Šilumos išlaikymas | Šildytuvo konstrukcija turi užtikrinti, kad pašildytas skystis neatvėstų linijoje iki paciento.
3.7 | Vaizdinis indikatorius | Šildytuve turi būti integruotas vizualinis indikatorius, rodantis pasiruošimo būseną, veikimo būseną ir įspėjimą apie gedimą ar perkaitimą.
3.8 | Veikimas nuo pakraunamos baterijos | Būtina
3.9 | Baterijoje turi būti integruotas indikatorius, parodantis baterijos įkrovimo lygį. | Būtina
3.10 | Galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių | Būtina.
3.11 | Veikimo trukmė su baterija | Turi užtikrinti ne mažiau kaip: 1) 1,5 l pašildyto skysčio, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C, arba 2) 3 l pašildyto skysčio, kai įeinančio skysčio temperatūra ne mažesnė nei 20°C .
3.12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse kaip nuo 0 °C iki 40 °C.
3.13 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio | Ne mažesnė kaip IP44
3.14 | Prietaiso svoris su baterija be įkroviklio | Ne daugiau 1 kg
3.15 | Prietaiso matmenys ne daugiau (PxIxA) | 7,5x12x7 cm
3.16 | Baterijos matmenys ne daugiau (PxIxA) | 10 x 20x12 cm
3.17 | Turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius.
3.18 | Komplektacija | Sistema turi būti komplektuojama ne mažiau kaip su: 1. 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų; 2. Pakraunama baterija/ akumuliatorius; 3. Pakrovėjas 100-240 V AC, 10-30 V DC pakrovėjas - pageidautina. 4. Transportinis krepšelis.
3.19 | Baterijos garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
4 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS
4.1 | Paskirtis | Nešiojama ultragarso sistema, skirta naudoti taktinėje, transportavimo, evakuacijos ir skubios pagalbos aplinkoje.
4.2 | Tyrimų paketai: | 1. Abdominaliniai; 2. MSK (raumenų ir skeleto); 3. Plaučių; 4. Paviršinių struktūrų; 5. Kraujagyslių;
4.3 | Veikimo principas | Sistema turi veikti naudojant programinę įrangą, įdiegtą išmaniajame įrenginyje (Android ir/ar iOS).
4.4 | Nuotolinė komunikacija | Būtina. Realiojo laiko nuotolinio konsultavimo galimybė su vaizdo perdavimu skenavimo metu. Pageidautina su Reacts programa.
4.5 | Komplektuojamas planšetės tipo išmanusis prietaisas | Būtina
4.6 | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau kaip 1,3 kg įskaitant planšetinį įrenginį ir UG daviklį/ daviklius.
4.7 | Reikalavimai išmaniajam prietaisui:
4.7.1 | Maitinimo šaltinis | Maitinimas nuo vidinio akumuliatoriaus, ne mažiau 6000 mAh arba ne mažiau kaip 45 Wh. (Komplekte su prietaisais turi būti pateiktas adapteris akumuliatoriaus krovimui nuo -230V ±10%, 50 Hz elektros tinklo).
4.7.2 | Vidinė atmintis | ne mažiau 64 GB
4.7.3 | Operatyvinė atmintis | ne mažiau 4 GB
4.7.4 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 9,5 colio
4.7.5 | Ekrano tipas | Lietimui jautrus
4.7.6 | Integruota priekinė ir vidinė kameros | Būtina, ne mažesnės kaip 5 MP rezoliucijos
4.7.7 | Reikalavimai USB jungtims | Būtina. USB-C tipo arba lygiavertės
4.8 | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: | Pilnai skaitmeninė architektūra
4.9 | Maksimalus dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 160 dB
4.10 | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 65 000 arba lygiavertė puslaidininkinė technologija, užtikrinanti ne mažesnį lygiagretaus signalo apdorojimo našumą.
4.11 | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 256 lygių
4.12 | Vaizdo trikdžių sumažinimo ir kontūro ryškinimo programinė įranga | Būtina
4.13 | Darbo režimai | 1. 2D; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris- pageidautina; 4. Audinių harmonikų vaizdavimas; 5. Vaizdų skirtingais kampais sumavimo režimas.
4.14 | Vaizdo optimizavimas ir pateikimas | 1. Automatinio parametrų optimizavimo funkcija; 2. Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną
4.15 | Davikliai | Ne mažiau kaip 2 davikliai, nebent naudojama technologija leidžia funkcijas atlikti vienu davikliu . Davikliai turi būti laidiniai ir prijungiami prie išmaniojo įrenginio fizine jungtimi (USB-C arba lygiavertę). Duomenų perdavimas tarp daviklio ir įrenginio turi vykti laidiniu būdu realiu laiku (belaidis ryšys nenaudojamas).
4.16 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 60°; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 24 cm.
4.17 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 9 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 30 mm; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 8 cm.
4.18 | Daviklių atitikimas standartams | Būtina. IEC 60601-1-12, IEC 6601-1, IEC 60601-2-37 arba lygiaverčius. RTCA DO-160G -pageidautina (arba lygiavertį).
4.19 | Davikliu atsparumas išoriniams veiksniams | Ne prastesnis nei IP X7
4.20 | Dėklas komplektuojamai planšetei | Būtinas. Turi apsaugoti nuo kritimo sukeliamų pažeidimų.
4.21 | Krepšys, skirtas planšetei ir davikliams įsidėti | Būtina
4.22 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. Ultragarso davikliui 2. Ne mažiau kaip 24 mėn. Komplektuojamai planšetei
5 | SISTEMA CHIRURGINĖ VIDINIO SLĖGIO MONITORAVIMO
5.1 | Paskirtis | Vienkartinis, sterilus medicinos prietaisas, skirtas slėgio matavimui kūno ertmėse.
5.2 | Matuojamas slėgis | Matavimo diapozonas - ne siauresnis kaip 0- 400 mmHg, paklaida ne daugiau kaip ± 10 mmHg
5.3 | Kalibracija | Turi turėti nulinės reikšmės nustatymo (kalibravimo) funkciją.
5.4 | Ekranas | Būtinas, rodantis matavimo rezultatus realiu laiku.
5.5 | Temperatūra | Naudojimo temperatūros diapozonas - ne siauresnis kaip 15–40 °C Sandėliavimo- ne siauresnis kaip -25 iki +40 °C.
5.6 | Maitinimas | Vidinė baterija ar akumuliatorius užtikrinantis ne trumpesnį kaip 6 val. prietaiso veikimą
5.7 | Tinkamumo (sterilumo) naudoti laikas | Ne mažiau kaip 70 proc. nuo pristatymo į sandėlį dienos.
6 | POMPA ŠVIRKŠTINĖ
6.1 | Matmenys | Ne didesni nei 170x65x40 mm.
6.2 | Svoris | Ne didesnis nei 300 g su baterijomis ar akumuliatoriumi.
6.3 | Veikimo trukmė su pilnomis baterijomis | Ne mažiau kaip 25 valandos nepertraukiamo darbo arba ne mažiau nei 70 pilnų infuzijos ciklų vidutiniu greičiu.
6.4 | Reguliuojamas infuzijos greičio intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip 0,1-25 ml/val.
6.5 | Tinkama naudoti bent su 4 skirtingų gamintojų švirkštais. | Būtina, pageidautina su švirkšto atpažinimu.
6.6 | Infuzijos paklaida | Ne didesnė kaip ± 5 %.
6.7 | Galimybė naudoti boliusavimo režimą | Būtina
6.8 | Reguliuojamas okliuzijos lygis | Būtina
6.9 | Užrakinamas greičio režimas | Būtina
6.10 | Maitinimas | Elementai ar akumuliatorius
6.11 | Atitiktis standartams | EN60601-1; EN60601-2-24 arba lygiaverčiams.
6.12 | Atsparumas išoriniams veiksniams | Ne mažiau kaip IP22 - pageidautina
6.13 | Komplektacija | 1. Krepšys prietaisui 2. Baterijos ar akumuliatorius su įkrovikliu
6.14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
7. | NEŠTUVAI SUDEDAMI
7.1 | Paskirtis | Skirti naudoti taktinėse, ekstremaliose ir gelbėjimo operacijose. Sukonstruoti taip, kad būtų kompaktiškai sulankstomi ir transportuojami spec. dėkle-krepšyje, kurį gali nešti ant pečių vienas asmuo.
7.2 | Konstrukcija | 1. Lengvai išskleidžiami ir sulankstomi. 2. Sukonstruoti iš metalinių rėmų ir neslystančio, atsparaus plyšimui, patvaraus intensyviam naudojimui tinklinio audinio (ripstop arba lygiavertis). 3. Neštuvų sulenkimo vietose audinys turi būti papildomai sutvirtintas. 4. Ištraukiamos rankenos. 5. Paciento tvirtinimo diržai, ne mažiau 2 vnt. 6. Tvirtinimo taškai infuzinei sistemai, ne mažiau kaip 4 vnt.
7.3 | Matmenys | 1. Išskleistų (be integruotų arba ištraukiamų rankenų) 200 (±5) cm x 55 (±5) cm x 15 (±3) cm. 2. Išskleistų su ištrauktomis rankenomis bendras ilgis ne daugiau kaip 240 cm. 3. Sulankstytų (transportinė konfigūracija) - 55 (±5) cm x 25 (±3) cm x 20 (±3) cm.
7.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 9 kg su dėklu-krepšiu.
7.5 | Atlaikoma apkrova | ne mažiau kaip 220 kg.
7.6 | Spalva | Neštuvų ir dėklo-krepšio spalva taktinė: juoda/olive green/žalia arba rusvai žalia.
7.7 | Komplektacija | 1. Sulankstomi neštuvai. 2. Transportavimo dėklas-krepšys su petnešomis. 3. NATO Stock Number (NSN) arba lygiavertis tarptautinis logistinės identifikacijos kodas-pageidautina.
7.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
8 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS
8.1 | Paskirtis | Nešiojama aplikacijos principu veikianti ultragarso sistema
8.2 | Tyrimų paketai: | 1. Abdominaliniai; 2. MSK (raumenų ir skeleto); 3. Plaučių; 4. Paviršinių struktūrų; 5. Kraujagyslių.
8.3 | Veikimo principas | Sistema turi veikti naudojant programinę įrangą, įdiegtą išmaniajame įrenginyje (Android ir/ar iOS).
8.4 | Nuotolinė komunikacija | Būtina.
8.5 | Komplektuojamas planšetės tipo išmanusis prietaisas | Būtina
8.6 | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau kaip 1,3 kg įskaitant planšetinį įrenginį ir UG daviklį/ daviklius.
8.7 | Reikalavimai išmaniajam prietaisui:
8.8 | Maitinimo šaltinis | Maitinimas nuo vidinio akumuliatoriaus, ne mažiau 6000 mAh arba ne mažiau kaip 45 Wh. (Komplekte su prietaisais turi būti pateiktas adapteris akumuliatoriaus krovimui nuo -230V ±10%, 50 Hz elektros tinklo).
8.9 | Vidinė atmintis | ne mažiau 64 GB
8.10 | Operatyvinė atmintis | ne mažiau 4 GB
8.11 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 9,5 colio
8.12 | Ekrano tipas | Lietimui jautrus
8.13 | Integruota priekinė ir vidinė kameros | Būtina, ne mažesnės kaip 5 MP rezoliucijos
8.14 | Reikalavimai USB jungtims | Būtina. USB-C tipo arba lygiavertės
8.15 | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: | Pilnai skaitmeninė architektūra
8.16 | Maksimalus dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 160 dB
8.17 | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 65 000 arba lygiavertė puslaidininkinė technologija, užtikrinanti ne mažesnį lygiagretaus signalo apdorojimo našumą.“
8.18 | Pilkumo skalės lygiai | Ne mažiau 256 lygių
8.19 | Vaizdo trikdžių sumažinimo ir kontūro ryškinimo programinė įranga | Būtina
8.20 | Darbo režimai | 1. 2D; 2. Spalvinis dopleris; 3. Pulsinės bangos dopleris- pageidautina; 4. Audinių harmonikų vaizdavimas; 5. Vaizdų skirtingais kampais sumavimo režimas.
8.21 | Vaizdo optimizavimas ir pateikimas: | 1. Automatinio parametrų optimizavimo funkcija; 2. Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną
8.22 | Davikliai | Ne mažiau kaip 2 davikliai, nebent naudojama technologija leidžia funkcijas atlikti vienu davikliu ar arba daviklis yra dvipusis. Pageidautina komunikuojantys bevieliu ryšiu.
8.23 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 60°; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 24 cm.
8.24 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 9 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 30 mm; 3. Elementų skaičius ne mažiau 128 arba lygiavertė puslaidininkinė matrica; 4. Skenavimo gylis ne mažiau 8 cm.
8.25 | Daviklių atitikimas standartams | Būtina. IEC 60601-1-12, IEC 6601-1, IEC 60601-2-37 arba lygiaverčius. RTCA DO-160G -pageidautina (arba lygiavertį).
8.26 | Davikliu atsparumas išoriniams veiksniams | Ne prastesnis nei IP X7
8.27 | Dėklas komplektuojamai planšetei | Būtinas. Turi apsaugoti nuo kritimo sukeliamų pažeidimų.
8.28 | Krepšys, skirtas planšetei ir davikliams įsidėti. | Būtina
8.29 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. Ultragarso davikliui 2. Ne mažiau kaip 24 mėn. Komplektuojamai planšetei
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 2 priedas Kiekis ir ikainiai
Sutarties sąlygų
2 priedas
PREKIŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus prekių kiekis 24 mėn. | Minimalus išperkamas prekių kiekis | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, kilmės šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio, Eur (su PVM)
1 | MONITORIUS PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO | vnt. | 21 | 16 |  |  |  | 0 | 0
2 | ATSIURBĖJAS NEŠIOJAMAS | vnt. | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 0
3 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS, SISTEMA | vnt. | 42 | 32 |  |  |  | 0 | 0
4 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS | vnt. | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 0
5 | SISTEMA CHIRURGINĖ VIDINIO SLĖGIO MONITORAVIMO | vnt. | 16 | 12 |  |  |  | 0 | 0
6 | POMPA ŠVIRKŠTINĖ | vnt. | 13 | 10 |  |  |  | 0 | 0
7 | NEŠTUVAI SUDEDAMI | vnt. | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | ULTRAGARSINIS PRIETAISAS, NEŠIOJAMAS | vnt. | 17 | 13 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso kaina |  |  | 0
Bendra kaina (nurodoma žodžiais)

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO: