## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos | [11 empty] | SPS 1 priedas
Tiekėjo pavadinimas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Sistemos gravitacinės ir sistemos skirtos darbui su volumetrinemis įvairiomis “Infusomat” pompomis ir "Amika+" pompa
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6.Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju, pristatymo metų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. nuo pradinio galiojimo laiko.Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas % | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Siūlomas įkainis EUR su PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Sistema infuzinė skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su B.Braun gamybos infuzinė pompa Infusomat "Space” ir "Space plus", 3 dalių (kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas) lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras, nulaužiamas hifrofobinis (nepraleidžiantis skysčių) filtras ir hidrofiliniu filtrais (airstop ir primestop funkcijos). Sistemų gamintojas turi būti nurodytas pompos vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 40000 | 5 |  |  | 0 |  | 0
2 | Sistema transfuzinė skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, pagaminta iš PVC be DEHP, ne trumpesnė 250cm., tinkama darbui su B.Braun gamybos infuzine pompa Infusomat "Space” ir "Space plus", 3 dalių lašų kamera (kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas), srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, vieno sluoksnio 200 µm dalelių filtras, kurio plotas ne mažesnis kaip 11cm². Sistemos turi būti aprobuotos gamintojo ir nurodytos pompo vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 11300 | 5 |  |  | 0 |  | 0
3 | I/V skysčių perpylimo sistema, nepralaidi šviesai | Vienkartinė, sterili i/v skysčių perpylimo sistema, tinkama šviesai jautriems vaistams. Be PVC, su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su B.Braun gamybos infuzinė pompa Infusomat "Space” ir "Space plus", ne trumpesnė kaip 250 cm, 3 dalių (kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas) lašų kamera, nulaužiamas hifrofobinis (nepraleidžiantis skysčių) filtras ir hidrofiliniu filtrais (airstop ir primestop funkcijos). Sistemų gamintojas turi būti nurodytas pompos vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 7200 | 5 |  |  | 0 |  | 0
4 | I/V skysčių perpylimo sistema citostatikams | Vienkartinė, sterili, skirta citotoksinių vaistų naudojimui. Be PVC, intralinijinio filtro porų dydis 0,2-0,22µm., su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su B.Braun gamybos infuzinė pompa Infusomat "Space” ir "Space plus", ne trumpesnė kaip 250 cm, 3 dalių (kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas) lašų kamera, lašų reguliatorius. Sistemų gamintojas turi būti nurodytas pompos vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 4600 | 5 |  |  | 0 |  | 0
5 | Sistema enteriniam maitinimui | Vienkartinė, sterili, be PVC, universaliu konektoriumi, skirtu prijungti prie mažiausiai 3-jų tipų enterinės mitybos talpų, su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su B.Braun gamybos infuzinė pompa Infusomat "Space” ir "Space plus", bendras sistemos ilgis ne trumpesnis nei 300 cm., lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu. Sistemų gamintojas turi būti nurodytas pompos vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 16000 | 5 |  |  | 0 |  | 0
6 | Sistema infuzinė | Vienkartinė infuzijos sistema. Neturi: latekso, DEHP ir DINCH. Pagaminta iš PVC su DEHT plastifikatoriumi. Nulaužiamas hifrofobinis (nepraleidžiantis skysčių) filtras, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro (automatiškai sistema užsipildo). Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu, kuris turi 2 šoninius klipsus, kurie patikimai fiksuoja dangtelį oro angai uždaryti, 3 mk dalelių filtras - būtinas ženklinimas ant pakuotės. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“, spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm ilgio, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Lašų kamera 3 dalių: kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Matrix kodas arba lygiavertis. Pakuotės ženklinimas turi atitikti visus MDR reikalavimus, visa informacija ant paluotės turi būti originaliai atspausdinta, o ne priklijuotas lipdukas. Vertinimui pateikti 10 vnt. | vnt. | 800000 | 5 |  |  | 0 |  | 0
7 | Sistema transfuzinė | Be latekso (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), be DEHP, (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), pagaminta iš PVC su DEHT plastifikatoriumi. Nulaužiamas hifrofobinis (nepraleidžiantis skysčių) filtras. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu, kuris turi 2 šoninius klipsus, kurie patikimai fiksuoja dangtelį oro angai uždaryti. Vieno sluoksnio 200 µm dalelių filtras, kurio plotas 11cm². Sistemos ilgis 179 – 181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm, rutulinis dozatorius su niša panaudotai adatai įkišti. Lašų kamera 3 dalių: kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė – popieriaus/plastiko. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis. Pakuotės ženklinimas turi atitikti visus MDR reikalavimus, visa informacija ant paluotės turi būti originaliai atspausdinta, o ne priklijuotas lipdukas. Vertinimui pateikti 10 vnt. | vnt. | 85000 | 5 |  |  | 0 |  | 0
8 | Sistema pompai Infusomat Compact Plus | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su BBraun gamybos infuzinė pompa Infusomat "Compact plus", 3 dalių (kieta, minkšta dalys ir centrinis žiedas) lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras, su hidrofobiniu ir hidrofiliniu filtrais (airstop ir primestop funkcijos). Sistemų gamintojas turi būti nurodytas pompos vartotojo vadove. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 3600 | 5 |  |  | 0 |  | 0
9 | Sistema enteriniam maitinimui „Amika +“ enterinio maitinimo pompoms | Vienkartinė sistema enteriniam maitinimui, tinkama prie gydymo įstaigoje naudojamos „Amika +“ enterinio maitinimo pompos. Vertinimui pateikti 2 vnt. | vnt. | 1600 | 5 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Viso: |  | Viso: | 0 |  | 0