## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. JĖGOS INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Mikrovariklis | 3 | vnt.
1.1.1. | Apsisukimų skaičius reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 200 k/min iki 75 000 k/min.
1.1.2. | Svoris ne daugiau 90 g;
1.1.3. | Ilgis 9,5 ± 0,5 cm;
1.1.4. | Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm;
1.1.5. | Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.
1.1.6. | Spalviškai koduotos jungtys;
1.1.7. | Pajungimo kabelio ilgis netrumpesnis nei 450 cm.
1.2. | Antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. | 3 | vnt.
1.2.1. | Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ;
1.2.2. | Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius.
1.3. | Antgaliai kraniotomijai | 3 | vnt.
1.3.1. | Su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo;
1.3.2. | Tiesus
1.4. | Tiesus darbinis antgalis | 3 | vnt.
1.4.1. | Ilgis 7 ± 0,2 cm;
1.5. | Tiesus darbinis antgalis | 3 | vnt.
1.5.1. | Ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.6. | Lenktas darbinis antgalis | 3 | vnt.
1.6.1. | Ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.7. | Lenktas darbinis antgalis | 3 | vnt.
1.7.1. | Ilgis 12 ± 0,5 cm;
1.8. | Instrumentų priežiūros rinkinys | 3 | vnt.
1.8.1. | Tepalas ir šepetėlis
1.9. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris | 3 | vnt.
1.9.1. | Su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui
1.9.2. | Siūloma įranga (instrumentai) turi būti suderinama ir jungiama prie perkančiosios organizacijos jau turimos ir naudojamos didelių apsukų jėgos chirurginės konsolės – didelių apsukų jėgos konsolės IPC, gamintojas „Medtronic", – arba lygiaverčio sprendimo. Reikalavimas nustatytas dėl būtinybės užtikrinti techninį siūlomų instrumentų suderinamumą su perkančiosios organizacijos jau turima įranga ir racionaliai naudoti turimus išteklius. Lygiaverčiu laikomas sprendimas, kai tiekėjas užtikrina visišką siūlomų instrumentų funkcinį suderinamumą su perkančiosios organizacijos turima konsole (prireikus pateikdamas reikalingas jungtis / adapterius), nereikalaujant iš perkančiosios organizacijos papildomos įrangos ar papildomų lėšų.
1.9.3. | Bendriniai reikalavimai:
1.9.4. | Personalo apmokymas dirbti su įranga;
1.9.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn;
1.9.6. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:
1.9.7. | Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
1.9.8. | Notifikuotosios įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas (jeigu pagal siūlomos medicinos priemonės klasę toks sertifikatas yra privalomas) ir ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity) originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
1.9.9. | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba arba tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas
1.9.10. | Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo - dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
1.9.11. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4439 2026-06-29 14:43:57