Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

I PIRKIMO DALIS

ECHOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka Echoskopą (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

3. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

5. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

5.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

5.2. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

5.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

5.4.Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

5.5.Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

5.6.Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos Prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Echoskopas ultragarsiniams tyrimams, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 2. | Paskirtis (taikymo sritys) | Echoskopas ultragarsiniams tyrimams, skirtas skydliaukės, abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams | Echoskopas ultragarsiniams tyrimams, skirtas skydliaukės, abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, MSK tyrimams: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Vaizdo monitorius | - LED, WLED, HDU (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | Vaizdo monitorius: - LED, WLED, HDU (arba lygiavertės technologijos): [nurodyti taip/ne]; - Ekrano įstrižainė: [nurodyti konkrečiai] cm; - Skiriamoji geba: [nurodyti konkrečiai] vaizdo elementų; - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė arba fizinė klaviatūra | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius: 1. [nurodyti konkrečiai] cm ekrano įstrižainės 2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas: [nurodyti konkrečiai]; 3. Klaviatūra: [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ne mažiau ±45°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis. | Sistemos valdymo pultas: - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas: [nurodyti konkrečiai] °; - Reguliuojamas valdymo pulto aukštis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis: [nurodyti konkrečiai] cm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | Maksimali kadrų juostos atmintis: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas: nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija ar lygiavertis 9. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai; 10. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais | Skenavimo režimai: - 2D, M: [nurodyti taip/ne]; - Trapecinis vaizdavimas: [nurodyti taip/ne]; - Spalvinis dopleris: [nurodyti taip/ne]; - Galios dopleris: [nurodyti taip/ne]; - Audinių dopleris: [nurodyti taip/ne]; - Pulsinės bangos dopleris: [nurodyti taip/ne]; - HPRF pulsinės bangos dopleris: [nurodyti taip/ne]; - Audinių vaizdavimas: [nurodyti konkrečiai]; - Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai: [nurodyti taip/ne]; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas [nurodyti konkrečiai]su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. . ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Neribotas skaitmeninių kanalų skaičius; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 2D režimas: 1. [nurodyti konkrečiai] pilkumo skalės lygius; 2. [nurodyti konkrečiai] dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Neribotas skaitmeninių kanalų skaičius: [nurodyti taip/ne] 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas: [nurodyti taip/ne]; 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose: 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose: [nurodyti taip/ne]; 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike: [nurodyti taip/ne]; 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime: [nurodyti taip/ne]; 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.3. | Maksimalus pulsų pasikartojimo dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | 1. Maksimalus pulsų pasikartojimo dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 19 kHz; 2. Maksimalus pulsų pasikartojimo dažnis spektrinio doplerio režime ≥ 30 kHz. | 1. Maksimalus pulsų pasikartojimo dažnis spalvinio doplerio režime: [nurodyti konkrečiai] kHz; 2. Maksimalus pulsų pasikartojimo dažnis spektrinio doplerio režime: [nurodyti konkrečiai] kHz. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | Specialūs skenavimo režimai: 1. „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities: [nurodyti taip/ne]; 2. Tripleksinis režimas: [nurodyti taip/ne]; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas: [nurodyti taip/ne]; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais: [nurodyti taip/ne]; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas: [nurodyti taip/ne]; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas: [nurodyti taip/ne]; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės: 1. [nurodyti konkrečiai] TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui: [nurodyti konkrečiai]; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage: [nurodyti taip/ne]; b. Print: [nurodyti taip/ne]; c. Storage Commitment: [nurodyti taip/ne]; d. Worklist: [nurodyti taip/ne]; e. Query/Retrieve: [nurodyti taip/ne]. 4. Duomenų perdavimas per belaidį tinklą: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |  |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. | Konveksinis daviklis: 1. [nurodyti konkrečiai] technologija; 2. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai] °; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas: nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16.2. | Linijinis daviklis | - Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; 4. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 20 MHz. | Linijinis daviklis: 1. [nurodyti konkrečiai]; 2. Akustinio lango ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm; 3. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 4. Dažnio diapazonas: nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais; 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija: 1. Sistema su ratukais [nurodyti taip/ne], stabdomais [nurodyti konkrečiai] stabdžiais; 2. [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope: Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija 24 mėn. | Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke. |

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

6.1. „4.4.4.4. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

6.2. Prekės, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos Prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

.

____________________________