                                                               Pirkimo sąlygų 4 priedas „Endoskopų plovimo mašina“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINA – 1 VNT.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją , žymėjimas "taip", "atitinka" yra netinkamas

	1. 
	Paskirtis
	Lanksčių endoskopų plovimas ir dezinfekavimas
	

	2. 
	Tipas
	Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema
	

	3. 
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	

	4. 
	Dezinfekavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu
	

	5. 
	Valdymo ekranas 
	Integruotas valdymo ekranas su galimybe valdyti įrenginį (jutiklinis arba „soft touch“ arba lygiavertis valdymas) ir atvaizduoti pagrindinius proceso parametrus.
	

	6. 
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	

	7. 
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	

	8. 
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	

	9. 
	Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 4 iš anksto suvestas

validuotas plovimo–dezinfekavimo programas, pritaikytas skirtingiems apdorojimo scenarijams, su nekintamais (validuotais) proceso parametrais, užtikrinant dezinfekcijos proceso validumą ir saugą. Ir ne mažiau kaip 6 programas su keičiamais parametrais
	

	10. 
	Plovimo mašinos uždarymas
	1. Įrenginys turi turėti uždarymo ir blokavimo sistemą, kuri užtikrina, kad plovimo–dezinfekavimo ciklo metu darbo kamera būtų saugiai uždaryta ir negalėtų būti atidaryta proceso metu. 

2. Galimybė vizualiai stebėti procesą per skaidrų stebėjimo elementą.


	

	11. 
	Automatinis cheminių medžiagų naudojimas
	Mašina turi būti pritaikyta naudoti gamintojo patvirtintus, paruoštus naudoti, dezinfekavimo ir plovimo cheminius preparatus
	

	12. 
	Dezinfekavimo ir plovimo priemonių tiekimo sistema
	Įrenginys turi turėti dezinfekavimo ir plovimo priemonių tiekimo sistemą, kurią sudaro ne mažiau 2 vidiniai po 15±2 litrų talpos rezervuarai (plovikliui ir dezifektantui), su galimybe naudoti skirtingus dezinfekcinius tirpalus
	

	13. 
	Džiovinimo sistema
	Įrenginys turi turėti džiovinimo funkciją, užtikrinančią likutinės drėgmės pašalinimą iš 

endoskopų vidinių kanalų ciklo

pabaigoje, naudojant kontroliuojamą oro srautą ir/arba alkoholį.
	

	14. 
	Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis)
	Ne daugiau 130 x 70 x 110 cm
	

	15. 
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	

	16. 
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%
	

	17. 
	Tiekiamo vandens dezinfekcija
	Ultravioletine šviesa arba lygiaverčiu metodu
	

	18. 
	Suderinamumas su endoskopais
	Turi būti suderinta su ligoninėje naudojamais endoskopais EG29-i10c ir EC38-i10cL
	

	19. 
	Komplekte yra:

· plovimo – dezinfekavimo mašina

· vandens minkštinimo sistema

· vandens filtravimo sistema

· jungčių komplektas ligoninėje

eksploatuojamiems lankstiems endoskopams
	- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 2 kompl.


	

	20. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 12 mėnesių
	

	21. 
	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas. 
	Pateikti įrodančius dokumentus (įgaliojimų suteikimo sutartis arba lygiavertis dokumentas)
	

	22. 
	Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. 
	Pateikti įrodančius dokumentus (įgaliojimų suteikimo sutartis arba lygiavertis dokumentas)
	

	23. 
	Tiekėjas turi turėti gamintojo serviso centre apmokytą inžinierių remontuoti bei atlikti įrangos techninę priežiūrą. 
	Pateikti įrodančius dokumentus (sertifikatas arba lygiavertis dokumentas)
	

	24. 
	Sertifikatas CE
	Būtinas
	

	22.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	Būtina
	


______________________________________
