## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso būdu
"DUJŲ TERAPIJOS IR KVĖPAVIMO PRIETAISŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DUJŲ TERAPIJOS IR KVĖPAVIMO PRIETAISŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - neužtenka | Prekės modelis, gamintojas | Prekės kodas | Mato vnt. | Prelimi-narus perkamas kiekis | Mat. vnt. įkainis Eur be PVM | Mat. vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | Anesteziologinė kaukė
1.1. | Anesteziologinė kaukė | Anesteziologinė kaukė vienkartinė, kliniškai švari, lengva, skaidri, gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Informacija apie PVC ir latekso nebuvimą turi būti pateikta ant kaukės įpakavimo. Kaukė turi būti anatominės formos, be pripučiamos pagalvėlės, su susiaurintu nosies išgaubimu, be Hook žiedo, jungtis 22F. Kaukės paviršius, kuris liečiasi prie paciento veido turi būti minkštas ir spalvotas. Spalvinis kodavimas pagal dydžius-nuspalvinta su paciento veidu kontaktuojanti kaukės dalis. 6 dydžiai, atitinkantys standartinius dydžius nuo 1 iki 6. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 22400
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:
2 | Deguonies dozavimo sistema su kauke
2.1. | Deguonies dozavimo sistema su kauke | Vienkartinė, be latekso ir PVC (polivinilchlorido), nedeformuota, pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - skaidrios medžiagos, su paciento veidu kontaktuojantys kraštai minkštos medžiagos ir neaštrūs. Kaukė turi sutvirtinimo juostelę (gumelę), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės dydis: L ir M viename. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis - ne mažiau 200 cm. Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% deguonis. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 18000
Bendra 2 pirkimo dalies kaina:
3 | Deguonies sistema su nosies kaniule
3.1. | Deguonies sistema su nosies kaniule | Vienkartinė, kliniškai švari, pagaminta iš polivinilchlorido (PVC), be latekso, Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi gale. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 180 cm. Įpakuotas po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 8000
Bendra 3 pirkimo dalies kaina:
4. | Intubavimo stiletas
4.1. | Intubavimo stiletas | Stiletas strerilus, vienkartinis, be latekso, lenktas. Pagamintas iš aliuminio, padengto plonu plastiko sluoksniu; ne mažesnis kaip 4,6 mm ir ne didesnis kaip 4,7 mm išorinio diametro, ilgis – ne mažiau 340 mm, skirtas suaugusiųjų trachėjos intubacijos procedūrai. Turi CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 40
Bendra 4 pirkimo dalies kaina:
5 | Intubavimo stiletas-bužas
5.1. | Intubavimo stiletas - bužas | Stiletas - bužas strerilus, vienkartinis, be latekso, be metalo, pagamintas iš plastiko su fiksuotai lenktu atraumatiniu distaliniu galiuku, skirtas suaugusiųjų sudėtingai trachėjos intubacijai atlikti. Dydis - 15FR, ne mažesnio kaip 4,9 mm ir ne didesnio kaip 5,0 mm išorinio diametro skersmens, ilgis ne trumpesnis kaip - 700 mm, turi tikti standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams. Supakuota po 1 vnt. Turi CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 200
Bendra 5 pirkimo dalies kaina:
6 | Pravedėjas (intubacinio vamzdelio)
6.1. | Pravedėjas (intubacinio vamzdelio) | Vienkartinis, be latekso, lanksčiu atraumatiniu galiuku, kurio lenkimas valdomas specialiomis auselėmis integruotomis pravedėjo sienelėje. Graduotas ne rečiau kaip kas 1 cm, skaitmeninis gradavimas ne rečiau kaip kas 5 cm. Pravedėjo ilgis 65 cm±2 cm. Distalinė pravedėjo dalis dengta fosforu. Supakuotas steriliai po 1 vnt. Skirtas apsunkintai suaugusiųjų trachėjos intubacijai. Turi CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 100
Bendra 6 pirkimo dalies kaina:
7 | Jungiamasis vamzdelis 22F-22M/15F prie kvėpavimo sistemos
7.1. | Jungiamasis vamzdelis 22F-22M/15F prie kvėpavimo sistemos | Vienkartinis, gofruotas, kliniškai švarus, be latekso, lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) turi suktis. Ilgis reguliuojamas, 70 mm ± 5 mm (sutraukus) iki 150 mm ±10 mm (ištempus). Turi turėti dvi angas-9,5 mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar 7,6 mm anga su gumele skirta bronchoskopijų atlikimui. Abu dangteliai turi būti sandarūs, užtikrinantys hermetiškumą. Jungtys sandarios ir kūginės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 2100
Bendra 7 pirkimo dalies kaina:
8 | Kvėpavimo filtras
8.1. | Kvėpavimo filtras | Elektrostatinis kvėpavimo filtras vienkartinis, kliniškai švarus, su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui, palaikantis šilumą ir drėgmę. Drėgmės grąžinimas turi būti ne mažiau kaip 30 mg H2O 20/L. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso. Jungtys 22F/15M-22M/15F. Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas ne mažiau 24 val. ir turėti antibakterinių savybių - sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kitas bakterijas. Filtro efektyvumas >99,99%, tūris 60 ml (±5 ml), pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,9 cm H2O, esant 30l/min srautui ir nedaugiau kaip 2,1 cm H2O esant 60 l/min srautui, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris - ne mažiau 150 ml. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 29000
Bendra 8 pirkimo dalies kaina:
9 | Kvėpavimo sistema (anestezijai)
9.1. | Kvėpavimo sistema (anestezijai) | Sandari kvėpavimo sistema (anestezijai) su ne mažesniu kaip 2 l rezerviniu maišu (be latekso) ir ne mažiau kaip 150 cm. reguliuojamo ilgio atšaka ir monitoringo linija. Vienkartinė, kliniškai švari. Turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis kintamas: ištempus ne trumpiau kaip 200 cm, sutraukus ne daugiau 55 cm (±3cm). Diametras: ne mažiau kaip 22 mm. Sistema turi būti sudaryta iš: ne mažiau kaip 2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi (jungtys aparato pusėje-įkvėpimas 22F, iškvėpimas-22F), alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, ne mažesniu kaip 2 l rezervinio maišo (be latekso, standžia plastikine jungtimi 22F), 1 vnt. papildomos jungties 22M/22M ir 1 vnt. ne trumpesnės kaip 150 cm. ilgio (ištemptos) papildomos atšakos (sutraukus ne daugiau 45 cm (± 3 cm), ir monitoringo linijos CO2 matavimui. Monitoringo linija turi būti vienkartinė, kliniškai švari, abiem užsukamomis luer jungtimis. Ilgis – ne mažiau nei 245 cm. Luer lock anga turi būti su fiksuotu, saugiu, uždengiamu dangteliu, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie alkūnės korpuso. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Rezervinio maišo jungtis 22F, papildomos atšakos jungtys 22F/22F. Turi turėti CE ženklinimą Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | rink. | 8000
Bendra 9 pirkimo dalies kaina:
10 | Kvėpavimo sistemos reguliuojamo ilgio atšaka
10.1. | Kvėpavimo sistemos reguliuojamo ilgio atšaka | Vienkartinė, kliniškai švari reguliuojamo ilgio atšaka kvėpavimo sistemai, be latekso (informacija apie latekso nebuvimą turi būti pateikta ant pakuotės). Turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis kintamas: ištempus ne trumpiau kaip 200 cm, sutraukus ne daugiau 55 cm (±3 cm). Diametras: ne mažiau kaip 22 mm, atšakos jungtys 22F/22F. Rezervinio maišo pajungimui turi būti papildoma jungtis 22M-22M. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 400
Bendra 10 pirkimo dalies kaina:
11 | Laringinė kaukė
11.1. | Laringinė kaukė | Laringinė kaukė vienkartinė, sterili, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero, permatoma, skaidri. Turi turėti ne mažesnę kaip 15 mm jungtį, skrandžio kanalo proksimalinį ir distalinį galus, sukandimo blokatorių, antgerklio blokatorių, minkštą neišpučiamą manžetę, burnos ertmės stabilizatorių, be latekso. Supakuota po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 7600
Bendra 11 pirkimo dalies kaina:
12 | Medicininės nitroninės kalkės
12.1. | Medicininės nitroninės kalkės | Tinkamos naudoti medicinoje. Medicininis anglies dioksido absorbentas sudarytas iš kalcio ir ne daugiau kaip 1,5% natrio hidroksido mišinio su kietinamaisiais priedais. Pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių (sumažina dulkėtumą). Neturi būti kvarco (pavojinga kvėpavimui) ir kalcio hidroksido. Supakuota ne daugiau kaip po 5 kg plastikiniuose kanistruose. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | kg | 4020
Bendra 12 pirkimo dalies kaina:
13 | Oro faringiniai vamzdeliai
13.1. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 2 (8), ilgis ne trumpesnis 80 mm. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 720
13.2. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 3 (9), ilgis ne trumpesnis 90 mm. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 720
13.3. | Oro faringinis vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso, skaidrus, vientisas, su praplatinta anga (atsiurbimams), elastinėmis detalėmis dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Angoje neturi būti jokių papildomų detalių. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Dydis 4 (10), ilgis ne trumpesnis 100 mm. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalavus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 720
Bendra 13 pirkimo dalies kaina:
14 | Deguonies drėkintuvas
14.1. | Deguonies drėkintuvas | Vienkartinis, kliniškai švarus, suaugusiems. Deguonies drėkintuvo rinkinį sudaro: vaisto purkštuvas, ne didesnis kaip 210 cm deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė be PVC. Kaukė turi būti pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - korpusas kieto plastiko, su paciento veidu kontaktuojanti dalis iš minkštos medžagos. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo - 22F. Maksimalus leistinas vaistų purkštuvo tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant ne mažesniam nei 8 l/min oro/deguonies srautui, veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Našumas - ne mažiau kaip 0,25 mg vaistų (per 1 minutę kai oro/deguonies srautas - 8 l/min.). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml (±0,2 ml). Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 1060
Bendra 14 pirkimo dalies kaina:
15 | Kompaktinė kvėpavimo sistema
15.1. | Kompaktinė kvėpavimo sistema | Vienkartinė, kliniškai švari, turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje: ilgis ištempus iki 150 cm, suspaudus - ne daugiau kaip 35 cm (±3). Sistemą sudaro: ne mažiau kaip 2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi. Alkūninė jungtis (paciento pusėje) turi turėti Luer Lock angą skirtą CO2 matavimo linijos pajungimui. Luer Lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistema turi būti sandari. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Turi būti supakuotas į maišelius ne daugiau kaip po 1 vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 3000
Bendra 15 pirkimo dalies kaina:
16 | Šilumos drėgmės reguliatorius
16.1. | Šilumos drėgmės reguliatorius | Šilumos drėgmės reguliatorius, skirtas sumažinti šilumos ir dregmės kiekio netekimą pacientui kvėpuojant per tracheostominį vamzdelį, turi turėti antiokliuzinį mechanizmą apsaugantį pacientą nuo uždusimo esant stopriam kosuliui ar okliuzijai, papildomas angas deguonies tiekimui ir atsiurbimui. Tūris ne mažiau 17 ml (±2 ml), pasipriešinimas ne daugiau 0,3 cm/H2O esant 30l/min srautui. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 600
Bendra 16 pirkimo dalies kaina:
17 | Jungtis torakaliniam kateteriui
17.1. | Jungtis torakaliniam kateteriui | Trišakė Y tipo jungtis. Pagaminta iš pusiau skaidraus ar permatomo plastiko, tvirta, nelanksti, su laiptuotomis jungtimis abiejuose galuose skirtingo diametro kateterių prijungimui. Išorinis diametras 1 /4‘', Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 20
Bendra 17 pirkimo dalies kaina:
18 | Kvėpavimo sistema didelės tėkmės deguonies terapijai suaugusiems
18.1. | Kvėpavimo sistema didelės tėkmės deguonies terapijai suaugusiems | Kvėpavimo vamzdis vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu, bei integruotu temperatūros jutikliu. Kvėpavimo sistemoje turi būti du spiraliniai kaitinimo laidai, ilgis ne mažiau 180 cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikančiu nuolatinę drėgmę ir automatiškai užsidarančiu vožtuvu. Sudėtyje neturi būti latekso, ftalatų. Techniškai suderintas su NVC naudojamiems aparatais Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 20
Bendra 18 pirkimo dalies kaina:
19 | Kvėpavimo sistema didelės tėkmės deguonies terapijai suaugusiems prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato
19.1. | Kvėpavimo sistema didelės tekmės deguonies terapijai suaugusiems prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato | Kvėpavimo vamzdis vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu, bei integruotu temperatūros jutikliu. Kvėpavimo sistemoje turi būti du spiraliniai besikryžiuojantys kaitinimo laidai, ilgis ne mažiau 150 cm. Drėkinimo jungties ilgis 50 cm. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikančiu nuolatinę drėgmę ir automatiškai užsidarančiu vožtuvu, su atžyma įpilamo vandens kiekiui. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata, žarnelės ilgis ne mažiau 50 cm. Su dviem atvadaisa 22 mm diametro kontūro prijungimui. Sudėtyje neturi būti latekso, ftalatų. Supakuota po 1vnt. Turi turėti CE ženklinimą. Pareikalvus perkančiajai organizacijai pateikti pavyzdį. |  |  |  | vnt | 40
Bendra 19 pirkimo dalies kaina:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
4. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________