
[bookmark: _Hlk173919358]Pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„MEDICINOS PRIETAISAI ILGALAIKĖS PALIATYVIOSIOS SLAUGOS PACIENTAMS“

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ tiekėjai privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Bendri reikalavimai kiekvienai pirkimo daliai.
Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:
Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);
3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir / ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, kurios turi būti išverstos į lietuvių kalbą, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir/ar lietuvių kalba.





1 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai defibriliatoriui, 1 vnt.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Defibriliatorius (nurodyti gamintoją, modelį) (įrašo tiekėjas)
	
	
	

	1
	Matuojami parametrai 

	1.EKG;
2. SPO2;
3. CO2;
4. temperatūra;
5. neinvazinis kraujospūdis; 6. invazinis kraujospūdis.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	2
	Defibriliatoriaus darbo režimai:

	1.Rankinė defibriliacija;
2. neinvazinis širdies stimuliavimas;
3.automatinis AED, 4.gyvybinių funkcijų monitoravimas.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	3
	Neinvazinio širdies stimuliavimo
srovė reguliuojama ne daugiau nei 1 mA žingniais
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	4
	Defibriliavimo energija 
	nuo ≤2 iki ≥270 J
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	5
	Defibriliatoriaus įsikrovimas 
	iki 200 J ne daugiau nei 5 s
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	6
	Defibriliatoriaus būsenos indikatorius, nusakantis personalui  apie defibriliatoriaus techninį  stovį, kai jis yra išjungtas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	7
	Integruotas vidinis ataskaitų spausdintuvas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	8
	Spalvotas ekranas 
	ne mažesnis nei  8 colių
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	9
	Maitinimas iš elektros  tinklo ir baterijos
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	10
	Ataskaitos duomenų perdavimas į įstaigos personalinį kompiuterį. Pirkėjas suteikia prieigą.
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	11
	Atitinka vibracijos ir atsparumo vieną iš kategorijų:
1) MIL-STD-810F 514.5; Truck Restrained Cargo)
2)  MIL-STD-810F 514.5 Category: 9 (Helicopter)
	Būtina dėl prietaiso ilgaamžiškumo 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	12
	Garantija 
	ne mažiau 2 metai
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	13
	Svoris 
	ne daugiau 8 kg pilnai sukomplektuoto
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	14
	Tiekėjas pristato visas reikiamas priemones (ne mažiau kaip po vieną komplektą), kad pademonstruoti matuojamus parametrus ir defibriliavimo režimus:
1) neinvazinio kraujospūdžio manžetės didelio, vidutinio dydžio, vaikiška;
2) SPO2 daviklis suaugusiam ir vaikui;
3) elektrodai suaugusiam pacientui ir vaikui.
	Būtina, pateikti deklaraciją dėl priedų pristatymo
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]





2 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai elektrokardiografui, 2 vnt.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Elektrokardiografo techninės charakteristikos (nurodyti gamintoją, modelį) (įrašo tiekėjas)
	
	
	

	1.
	Taikymo sritis 
	Ramybės EKG užrašymas

	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	2.
	Kanalų skaičius 
	Ne mažiau 12
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	3.
	Automatinė 12 derivacijų EKG registracija 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	4.
	Integruotas, keičiamo stebėjimo kampo, ne mažesnis kaip 17 cm įstrižainės  monitorius su galimybe stebėti:
1. EKG derivacijas 
2. Pagrindinių EKG parametrų indikacija
3. Ligonio duomenis
	


Būtina. 12 derivacijų

Būtina
Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	5.
	Klaviatūra 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	6.
	EKG užrašymas realiame laike 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	7.
	Popieriaus formatas
	Ne siauresnis nei 210 mm, Z folder
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	8.
	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimas ir interpretacija su preliminaria diagnoze
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	9.
	Vidinė registruojamų EKG atmintis
	Ne mažiau kaip 40 EKG
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	10.
	Išorinė registruojamų EKG atmintis
	Ne mažiau kaip 2000 EKG
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	11.
	Miograminiai – raumenų tremoro filtrai
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	12
	Keičiamas popieriaus traukimo greitis
	5-10-12,5-25-50 mm/s
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	13.
	Aparato maitinimas
	220 V/50Hz ir vidinis akumuliatorius
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	14.
	Vidinio akumuliatoriaus talpa
	Ne mažiau 30 min
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	15.
	Barkodų ir magnetinių kortelių skaitytuvų prijungimo galimybė
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	16.
	USB, Wi-fi adapteris ir LAN jungtis
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	
	Popieriaus taupymo režimas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	17.
	Aparato svoris
	Ne daugiau 5 kg
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	18.
	Garantija
	≥ 2 metai
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	19.
	Galimybė duomenis perduoti į ligoninėje turimą serverį. 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	II
	Komplektacija
	
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1.
	Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu
	1 komplektas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	2.
	Vežimėlis transportavimui Vežimėlis turi būti gamintojo pritaikytas parduodamam elektrokardiografo modeliui. Vežimėlis komplektuojamas su stalčiuku priedams ir EKG elektrodų ir kabelio laikikliu. 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]






3 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai  dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) prietaisui su vežimėliu, 1 vnt.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	[bookmark: _Hlk196843966]Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) prietaisas su vežimėliu (nurodyti gamintoją, modelį) (įrašo tiekėjas)
	1 vnt. 
	
	

	[bookmark: _Hlk196820940]2.
	Paduodamos dujos 
	1. O₂
2. Oras 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	3.
	Monitorius 
	1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 
2. Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 taškų  
3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	4.
	Ventiliacijos režimai: 
	[bookmark: _Hlk196821017]1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 
2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 
3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 
4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 
5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 
6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 
7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV)  
8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV 
9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 
10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	[bookmark: _Hlk196821644]5.
	Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas 
	≥ 80 l/min. 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	6.
	Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: 
1. Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos
2. Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos
3. PEEP keitimo ribos
4. Įkvėpimo laiko keitimo ribos
5. Iškvėpimo sulaikymo ribos %
6. Įkvėpimo slėgio keitimo ribos
7. Srauto trigerio jautrumo ribos
8. Slėgio trigerio jautrumo ribos
	
1. ≤ 20 – ≥ 4000 ml
2. ≤ 1 – ≥ 100 k/min 
3. ≤ 1 – ≥ 50 cmH₂O
4. ≤ 0,1 – ≥ 5 s 
5. ≤ 5 – ≥ 60 % 
6. ≤ 1 – ≥ 60 cmH₂O
7. ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min.
8. ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	7.
	Aliarmų sistema 
	Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	[bookmark: _Hlk196821795]8.
	Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga 
	1. P0.1 Okliuzijos slėgis 
2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure) 
3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 
4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 
5. Kvėpavimo užlaikymas (SI) 
6. Cdyn arba Cstat 
	
	

	9.
	Vaizduojama informacija ekrane: 
	 
	
	

	9.1
	Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis 
	≥ 5 kreivės 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	9.2
	Parametrų kilpinės kreivės ekrane 
	Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	10.
	Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) 
	≥ 72 val. 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	11.
	Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) 
	Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	12.
	Dinaminė plaučių vizualizacija 
	1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance)
2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance)
3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	13.
	Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą 
	[bookmark: _Hlk196844800]Būtina 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	14.
	Paramagnetinis O₂ sensorius 
	Būtina 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	15.
	Vidinis akumuliatorius (-iai) 
	Užtikrina ≥ 90 min. ventiliaciją 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	16.
	Aparatas jungiasi į ligoninėje esančią Mindray Benevision CMS stotį
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	17.
	DPV aparato komplektacija 
	1. DPV aparatas - 1 vnt. 
2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. 
3. Vežimėlis, pritaikytas DPV – 1 vnt.

	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	19.
	Galimybė valdyti iš centrinės monitoravimo sistemos 
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	20.
	Garantijos terminas
	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]




4 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai švirkštinei pompai, 4 vnt.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Naudojamų švirkštų dydžiai
	2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	2.
	Korektiškai atpažįstami kelių gamintojų švirkštai
	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	3.
	Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus 
	0,01 – 999,9 ml/val.


	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	4.
	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	5.
	Galimybė keisti infuzijos greitį, nestabdant infuzijos
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	6.
	Multifunkciniai pompos valdymo mygtukai
	„aukštyn”, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“ mygtukais nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: greitis vienetais, dešimtimis, šimtais, vaisto veikliosios medžiagos mato vienetas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	7.
	Automatinė boliuso tūrio sumažinimo funkcija, esant spaudimo aliarmui
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	8.
	Infuzijos tūrio pasirinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0,1 – 9999 ml 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	9.
	Infuzijos laiko pasirinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 min – 99 val. 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	10.
	Informacija ekrane apie infuzijos laiką, suleistą infuzijos tūrį ir likutinį infuzijos tūrį
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	11.
	Spalvotas ekranas
	1. Duomenys gerai matomi, stebint ≥ 80º kampu;
2. Skirtinga vaizdinė ekrano indikacija informuoja apie pre-aliarmą ir aliarmą.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	12.
	Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane
	1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė;
2. Okliuzijos lygio greita detekcija.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	13.
	Pusiau automatinis švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu, leidžiantis išvengti nepageidaujamo boliuso
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	14.
	Infuzijos greičio paklaida
	Ne daugiau  2 %
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	15.
	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg,  mmol, mEq), laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.), paciento kūno svorį (pvz., mg/kg/min), taip pat naudojant paciento kūno paviršiaus plotą
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	16.
	Pauzės režimas
	Duomenys nekinta pasirinktu laiko tarpu iki  ≥ 24 val.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	17.
	Klaviatūros užblokavimas
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	18.
	Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	19.
	Vaistų sąrašas


	1. Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų;
1. 2. Ne mažiau kaip 30 skirtingų vaistų kategorijų;
2. 3. Ne mažiau kaip 10 vaisto koncentracijų;
4. Vaistų saugumo protokolai.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	20.
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:

	1. Boliusas su tūrio (ml) ir/arba dozės nustatymu; 
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas;
3. Boliuso greičio  reguliavimo ribos naudojant 50 ml švirkštą ne siauresnės kaip 1-1800 ml/val.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	21.
	Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) nenutraukia infuzijos, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, nurodoma priežastis:
	1. Švirkštas beveik tuščias; 
2. Tūris beveik suleistas; 
3. Infuzijos laikas beveik pasibaigė; 
4. Baterija beveik tuščia;
1. 5. Pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu;
6. Baigėsi pauzės (parengties režimo) laikas. 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	22.
	Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) sustabdo infuziją, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, suaktyvinama personalo iškvietimo funkcija, ekrane nurodoma priežastis:
	1. Švirkštas tuščias; 
2. Tūris suleistas;
3. Baigėsi laikas; 
4. Baterija tuščia; 
5. Baigėsi KVO;
6. Spaudimas per aukštas;
7. Neteisingai įstatytas švirkštas;
1. 8. Atviras švirkšto laikiklis (švirkšto apkaba buvo atidaryta atliekant infuziją);
9. Reikalingas pompos kalibravimas.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	23.
	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos
	1. Ne siauresnės kaip 0,1 - 1,2 bar; 
2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	24.
	Pompos maitinimo galimybės:
	1. Iš 240 V, 50 Hz  ± 10% el.tinklo;
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	25.
	Reikalavimai akumuliatoriui
	1. Ličio jonų baterija (arba lygiavertis);
2. Darbo iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui 5 ml/val.;
3. Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ≤ 3val.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	26.
	Pompos tvirtinimosi laikiklis prie infuzijos stovo
	Būtinas
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	27.
	Prietaiso klasifikacija
	1. 1. Atsparus defibriliacijai, CF ar lygiaverčio tipo; 
2. 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės (arba lygiavertė).
	3. [pildo Tiekėjas]
	4. [pildo Tiekėjas]

	28.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	
	




5 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai enterinio maitinimo pompai, 4 vnt.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	                3
	4
	5

	1. 
	Pompos darbo režimai:
	1. Enterinės mitybos
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo ne mažiau 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. Ne didesniu kaip 1 ml/val. žingsniu
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Infuzijos greičio paklaida 
	Ne daugiau ± 5% 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Informacija ekrane apie tarpinį/likutinį infuzijos tūrį ir laiką
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:
	1. Rankinis boliusas
1. Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Ekrane rodomos ne mažiau kaip 5 reikšmės:
	1. Infuzijos greitis;
1. Infuzijos tūris;
1. Infuzijos trukmė; 
1. Aliarminės situacijos, 
1. Aliarmo priežastys. 
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija
	Būtina. 

	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)
	Būtina, ne mažiau 3 lygių:
-normali būsena (vyksta infuzija);
-perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
-aliarmas, esant kritinei situacijai.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Sistemos užpildymas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Pompos maitinimo galimybės:
	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
1. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus
	Apie 6 h, kai srautas 25 ml/h
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Spalvotas ekranas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Aksesuarų jungtis
	Būtina, skirta: 
1. Personalo iškvietimui.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Infraraudonųjų spindulių sąsaja
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Galimybė pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Prietaiso svoris
	Ne daugiau 1,9 kg.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]





6 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai paciento transportavimo kėdei – vežimėliui, 2 vnt.
	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) 
[pildo Tiekėjas]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Taikymo sritis 
	Saugiam pacientų transportavimui gydymo įstaigoje
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	2.
	Konstrukcija
	Judančios dalys pritvirtintos taip, kad nebūtų galima nuimti
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	3.
	Inovatyvūs ir ergonomiški sprendimai  
	1.Kėdės valdymo dalių pažymėjimas personalo patogumui;
2. Stūmimo rankenos laikyti alkūnes ergonomišku ne mažiau nei 75 – 90 laipsnių kampu;
3. Stūmimo rankenos reguliuojamos.
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	4.
	Manevringi ratai
	Galinių ratų skersmuo ne mažiau 18 cm
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	5.
	Nuolatinės kojų palaikymo atramos
	1.Fiksuotoje vertikalioje padėtyje pritvirtintos,. 2.Nenaudojamos lengvai sulankstomos ir paslepiamos
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	6.
	Deguonies balionas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	7.
	Infuzijų stovas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	8.
	Galimybė pakabinti kateterių maišelius
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	9.
	Saugos diržas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	10.
	Dokumentų dėklas
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	11.
	Valdymas kojomis
	Įrengta stabdžių sistema
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	12
	Apsauga nuo apvirtimo
	Būtina
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	13.
	Maksimali apkrova 
	Ne mažiau 200 kg
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	14.
	Sėdynės plotis
	Ne siauresnė kaip 50 cm
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	15.
	Sėdynės aukštis nuo grindų
	50-55 cm
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]

	16.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	[pildo Tiekėjas]
	[pildo Tiekėjas]





