Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

KLIMATINĖ AUGINIMO KAMERA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas apima kultūrų auginimo klimatinės kameros su kontroliuojamais temperatūros ir apšvietimo režimais įsigijimą. Įranga bus naudojama dumblių auginimui, dauginimui sporomis bei kontroliuojamiems eksperimentiniams tyrimams laboratorijoje vykdyti. Įrenginys turi būti pristatytas pilnos komplektacijos, su visais priedais, reikalingais momentiniam jo eksploatavimui pilna apimtimi.

Pirkimo paskirtis: Specializuota klimatinė kamera, skirta kontroliuojamam daugialąsčių dumblių, augalų ar kitų kultūrų auginimui, dauginimui sporomis bei eksperimentiniams tyrimams laboratorijoje vykdyti.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Atitinka (Taip/Ne) | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLIMATINĖ AUGINIMO KAMERA |  |  |  |  |
| 1 | Kameros tūris | Bendras vidinis kameros tūris turi būti ne mažesnis kaip 1000 litrų. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmę |
| 2 | Darbinis plotas (lentynos) | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. lengvai išimamų ir reguliuojamo aukščio lentynų. Bendras horizontalus auginimo plotas – ne mažesnis kaip 2,5 m2 | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmę |
| 3 | Temperatūros diapazonas | Nuo +7°C iki +44°C (esant įjungtam apšvietimui). Nuo +4°C iki +44°C (esant išjungtam apšvietimui). | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmę |
| 4 | Temperatūros kontrolė ir stabilumas | Mikroprocesorinis temperatūros valdymas, užtikrinantis vidinį stabilumą kameroje ne blogesnį kaip ±0.5°C. | (Taip/Ne) |
| 5 | Apšvietimo sistema | Integruotas daugiafunkcis LED apšvietimas, pritaikytas dumblių ar augalų fotosintezės procesams skatinti. Apšvietimas turi būti išdėstytas virš visų auginimo lygių (lentynų), užtikrinant tolygų šviesos pasiskirstymą. | (Taip/Ne) |
| 6 | Šviesos intensyvumo valdymas | Galimybė programiškai reguliuoti šviesos intensyvumą (pavyzdžiui, pakopomis arba procentais nuo maksimalaus galingumo) 10 iki 100 % vieno procento žingsniais. Maksimalus šviesos intensyvumas – ne mažesnis kaip 400 µmol/m2 (matuojant nustatytu atstumu nuo šviesos šaltinio). | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmę |
| 7 | Oro cirkuliacija | Turi funkcionuoti oro cirkuliacija kameros viduje | (Taip/Ne) |
| 8 | Programavimas ir valdymas | Integruotas programuojamas valdiklis su ekranu parametrų stebėjimui. Galimybė programuoti realaus laiko paros ciklus (pavyzdžiui, dienos/nakties imitavimą, keičiant temperatūros ir apšvietimo nustatymus laike). | (Taip/Ne) |
| 9 | Saugos sistemos | Integruota nepriklausoma apsauga nuo temperatūros viršijimo arba nukritimo žemiau ribinės vertės (su garsiniu ir/arba vaizdiniu aliarmu) kultūrų apsaugojimui nuo žūties. | (Taip/Ne) |
| 10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos visam įrenginiui. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmę |
| 11 | Priedai | Adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant normalų klimatinės kameros darbą | (Taip/Ne) |
| 12 | Sertifikatai, kokybės reikalavimai: | Vartotojams pritaikyta klimatinės kameros naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). | (Taip/Ne) |
|  |  | CE ženklinimas | (Taip/Ne) |