## Sheet1
SPS
1 priedas
__________________________ (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL CHEMINIŲ REAGENTŲ STERILIZACINEI PIRKIMO ____________
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Preliminarus 24 mėn. kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos
Atitinkantys LST EN ISO 868 (5 dalis), LST EN ISO 11607 reikalavimus (su pasiūlymu pateikti atitikties sertifikatą-deklaraciją). Pagamintos iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į garus ir EO. Indikatoriai turi būti patalpinti vidiniame popierinės dalies sluoksnyje (po siūle), Ant išorinės popierinės dalies neturi būti jokių spausdintų ženklų elementų ant vidinės popierinės dalies nurodyta atidarymo kryptis (simbolis), prekės kodas, išmatavimai, ISO11607 ir EN868-5 standartai. Privalomas kokybiškas atplėšimas (nesuplyšta, neišsiskiria celiuliozės atplaišos, dulkės). Trigyslė tvirta užlydimo siūlė, kurios plotis 13 mm ± 3 mm. Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 850 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. Visos prekės turi būti vieno gamintojo. Kartu su prekėmis pateikti naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją lietuvių kalba, galiojančią ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR), patvirtinančią CE ženklinimą. Perkančiosios organizacijos prašymu pasiūlymo vertinimui pateikti prekių pavyzdžius (iš kievieno skirtingų išmatavimų rulono po 2 m.).
| 1.1. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 50 mm±5mm x 200 m ±1m |  | Rul. | 4
| 1.2. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 75 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 4
| 1.3. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 100 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 20
| 1.4. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 150 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 30
| 1.5. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 200 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 90
| 1.6. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 250 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 50
| 1.7. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 300 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 30
| 1.8. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 300 mm±5mm x 100 m ±1 m su kloste (klostės aukštis 80mm ±2mm) |  | Rul. | 30
| 1.9. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 400 mm ± 5 mm x 100 m ±1 m su kloste (klostės aukštis 80mm ±2mm) |  | Rul. | 2
| 1.10. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 350 mm±5mm x 200 m ±1 m be klosties |  | Rul. | 3
| 1.11. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 150mm±5mm x 100 m ±1m su kloste |  | Rul. | 20
| 1.12. | Cheminiai reagentai - pakavimo juostos |  | Matmenys: 125 mm±5mm x 200 m ±1 m |  | Rul. | 40
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
2 |  | Cheminiai reagentai - indikatorius krovinių kontrolei |  | Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių (įkrovos) kontrolei garų frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose (atitinkančiuose EN 285); Indikatorius turi būti tinkamas visoms įstaigoje naudojamoms sterilizacijos programoms (121° - 15 min., 134° -4 min.) tas pats indikatorius abiems programoms; Pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti; Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipo) ir LST EN ISO 11140-6 reikalavimus; Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą, informacija pateikiama ant indikatorinės juostelės– gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris; ant pakuotės turi būti galiojimo data; Įtaisas pateikiamas kartu su indikatoriais, keičiamas pagal gamintojo rekomendacijas nustatytu dažnumu. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis; Indikatoriaus pavidalas: lipni ne mažiau 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus. Kartu su prekėmis pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 8000
3 |  | Cheminiai reagentai - siūlėjimo kokybės testas |  | Pagal LST EN ISO 11607-2 (kartu su prekėmis pateikti atitikties sertifikatą, deklaraciją arba lygiavertį dokumentą, pavyzdžiui, gamintojo patvirtinimą), skirta užtikrinti siūlei ne mažiau 1 cm pločio užlydimo kokybę. Testo tikrinimo parametrai ne mažiau 6: siūlėtuvo AK (atpažinimo kodas), įstaigos pavadinimas, data, kas atliko, parašas, įvertinimas. Testas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo pardavimo datos. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 200
4 |  | Cheminiai reagentai - indikatorius 1 klasės |  | 1 klasės proceso poveikio cheminis indikatorius. Lipni indikatorinė juostelė, skirta sterilizuojamų paketų užklijavimui, leidžianti atskirti sterilizuotus paketus nuo nesterilizuotų. Rulonų išmatavimai ne mažiau 1,9 cm pločio ir ≥50 m ilgio. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 2000
5 |  | Cheminiai reagentai - testas plovimo |  | Testai, skirti kasdienei medicininių instrumentų plovimo ir dezinfekcijos procesų kokybės kontrolei ir vertinimui automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose. Indikatoriai turi būti pagaminti iš plastikinio,sintetinio arba nerūdijančio plieno pagrindo, padengti testiniu teršalu (substratu), kuris imituoja pridžiūvusį žmogaus kraują ir kitus organinius likučius. Indikatoriai turi atitikti standarto LST EN ISO 15883-5 (arba lygiaverčio) reikalavimus, taikomus testiniams teršalams ir metodams plovimo-dezinfekavimo mašinų efektyvumo tikrinimui pateikti tai įrodančius dokumentus. Indikatoriaus juostelės turi būti fiziškai ir konstrukciškai suderinamos su įstaigoje naudojamais daugkartinio naudojimo perforuoto nerūdijančio plieno AISI304 testo laikikliais. Indikatorius turi stabiliai užsifiksuoti laikiklyje ir neiškristi / nepasikeisti jo padėtis viso plovimo ir dezinfekcijos ciklo (iki 90°C temperatūros, mechaninio ir cheminio poveikio) metu. Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. |  | vnt. | 150
6 |  | Cheminiai reagentai - testai vamzdeliniams instrumentams |  | Testas vamzdelinių instrumentų plovimo kokybės patikrinimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu. Atitinkantis LST EN ISO 15883-5 reikalavimus pateikti tai įrodančius dokumentus, imituoti vamzdelinius instrumentus M I I (minimalios invazijos instrumentai), sukurti sunkiausias sąlygas, tinkantis įstaigoje turimam išbandymo įtaisui, kitu atveju pateikti reikiamą kiekį įtaisų panaudai. Testas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo pardavimo datos. Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) arba lygiavertį teisės aktą. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais atitiktį patvirtinančiais dokumentais. Panaudai suteikiamas reikiamas kiekis įtaisų, imituojančių tuščiavidurį instrumentą. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 150
7 |  | Cheminiai reagentai - žymeklis |  | Specialūs žymekliai (markeriai) sterilizacijos pakuotėms yra skirti informacijos užrašymui ant sterilizuojamų paketų (popierinių, plastiko ar maišelių), užtikrinant, kad užrašas išliks įskaitomas po sterilizacijos proceso. Tušas atsparus aukštai temperatūrai, garams, greitai išdžiūsta. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 250
8 |  | Cheminiai reagentai - testas oro pašalinimo |  | Indikatorius, skirtas naudoti su prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Indikatorius skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei, atitinkantis LST EN ISO 11140-1 ir 4 dalių (2 klasė) reikalavimus, padengtas polimeriniu sluoksniu, (neišplaunama dažų spalva, po sterilizacijos neblanksta 3 metus). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą (testuoti tarpusavyje - kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinantį protokolą arba gamintojo garantinį raštą), turi tikti didiesiems sterilizatoriams. Indikatorius turi būti sudarytas iš popierinio pagrindo ir indikatorinio agento. Informacija pateikiama ant indikatorinės juostelės - gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris; Ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data; Pakuotė 100-400 vnt., ant jos turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartui. Turi būti pateikta informacija apie spalvos pasikeitimą. Kartu su indikatoriais komplekte yra ir proceso išbandymo įtaisas. Testas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo pardavimo datos. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 2000
9 |  | Cheminiai reagentai - lipnios etiketės |  | Lipnios etiketės. Suklijuotos ant standartinės nešančios juostos, tinkančios visiems garų sterilizacijos procesams. Etiketės turi būti dvigubo lipnumo, be latekso. Etiketės turi turėti 3 eilutes reikiamai informacijai įvesti (ne mažiau 26 simbolių) bei 1 klasės proceso cheminį indikatorių, atitinkantį standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos turi būti aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas. Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodyta informacija: garų sterilizacijos būdas (STEAM), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, atitiktis standartui ISO 11140-1, klasė, gamintojo pavadinimas. Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Rulonai turi būti supakuoti į originalią gamintojo ženklintą pakuotę, apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio. Rankinio išorinio indikatoriaus lipduko spausdinimui turi būti panaudos pagrindais pateikti 2 vnt. rankinių spausdintuvų tinkančių siūlomų etikėčių datų ant indikatoriaus-lipduko spausdinimui, naudojami kartu su bešvinio rašalo kasetėmis. Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti pavyzdį. |  | vnt. | 410000
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________