## Lapas1
Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
VMKL- 89413 CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrasis reikalavimas prekėms:
Prekės turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba lygiavertį.
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM* tarifas % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius
1 | Polifilamentinė sintetinė, besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1.1 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 5994 |  |  |  |  | 1. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis su danga; 2. Procentinis stiprumo išlaikymas: po 5-7 parų stiprumas - 45-65 %, po 14 parų - 0 %. Visiška rezorbcija per 40 - 50 parų; 3. Šie reikalavimai taikomi 1.1.1. - 1.1.7. pozicijoms. | 0 | 1/2 | 40 - 43 | apvali | 90 |  |  |  | 147000
1.1.2 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1386 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
1.1.3 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2160 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 21 ±1 | apvali | 75
1.1.4 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1944 | [5 empty] | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 75
1.1.5 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2160 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 34 ±2 | apvali | 75
1.1.6 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2160 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
1.1.7 | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 720 | [5 empty] | 4/0 | 1/2 | 17±1 | apvali | 75
1.2. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.2.1 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 3564 |  |  |  |  | 1. Pinta; 2. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas; 3. Su antibakterine danga; 4. Šie reikalavimai taikomi 1.2.1. - 1.2.14. pozicijoms. | 0 | 1/2 | 30 ±2 | apvali | 75
1.2.2 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 4428 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
1.2.3 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1512 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 75
1.2.4 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1152 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 18 ±1 | apvali | 75
1.2.5 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 5832 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
1.2.6 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 540 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 60 ±2 | apvali | 75
1.2.7 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1026 | [5 empty] | 4/0 | 1/2 | 18 ±1 | apvali | 75
1.2.8 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 432 | [5 empty] | 4/0 | 3/8 | 17 ±1 | pjaunanti | 75
1.2.9 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 720 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 70
1.2.10 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 540 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 70
1.2.11 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 1980 | [5 empty] | 2/0 |  |  |  | 70
1.2.12 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 3600 | [5 empty] | 3/0 |  |  |  | 70
1.2.13 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 432 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 2 vnt po 70 arba 1 vnt po 150
1.2.14 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 1260 | [5 empty] | 1 | 1/2 | 35 ±2 | apvali | 75
1.3 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.3.1 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 180 |  |  |  |  | 1. Pinta; 2. Bespalvė; 3. Vidutinės rezorbcijos; 4. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas. | 6/0 | 3/8 | 13 ±1 | apvali | 45
1.3.2 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 432 | [5 empty] | 4/0 | 3/8 | 17 ±1 | pjaunanti | 45
1 pirkimo dalis iš viso:
2 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 720 |  |  |  |  | 1. Pinta; 2. Vidutinės rezorbcijos; 3. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis. | 1 | 1/2 | 76 ±2 | apvali, sustiprinta | 75 |  |  |  | 1950
3 | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas: | [15 empty] | 42000
3.1 | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Besirezorbuojantis; 2. Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas; 3. Siūlas, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetil karbonato,arba polidioksanono; 4. Siūlas viename gale turi adatą, kitame – kilpą. | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 30
3.2 | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 900 | [5 empty] | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 15-20
3.3 | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 90 | [5 empty] | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 45
3.4 | Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas | vnt. | 18 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 45
3 pirkimo dalis iš viso:
4 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai: | [15 empty] | 12750
4.1 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 486 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 0 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 150
4.2 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 486 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 65 ±2 | apvali | 150
4.3 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 630 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 150
4.4 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 1134 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
4.5 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 270 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
4.6 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 162 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 1/2 | 20 ±1 | apvali | 75
4.7 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 189 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 0 | 1/2 | 30 ±2 | apvali | 75
4.8 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 108 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90
4.9 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 108 |  |  |  |  | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90
4 pirkimo dalis iš viso:
5 | Endoskopinės siuvimo priemonės: | [15 empty] | 17250
5.1 | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 1500 |  |  |  |  | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%. | 0 |  |  |  | Ne trumpesnis 50 cm
5.2 | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 36 | [5 empty] | 2/0 |  |  |  | Ne trumpesnis 50 cm
5 pirkimo dalis iš viso:
6 | Kilpos endosk.operacijoms | vnt | 54 |  |  |  |  | 1. Sterili; 2. nesirezorbuojama; 3. Kilpa; 4. Iš poliamido. | 0 |  |  |  | Ne trumpesnis 50 cm |  |  |  | 450
NESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
7 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga: | [15 empty] | 9300
7.1 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 5250 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis poliamido pluoštas. | 2/0 | 3/8 | 39 ±2 | pjaunama | 75
7.2 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 9000 | [5 empty] | 2/0 | 3/8 | 30 ±2 | pjaunama | 75
7.3 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 9000 | [5 empty] | 3/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75
7.4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 3000 | [5 empty] | 4/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75
7.5 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1296 | [5 empty] | 5/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75
7 pirkimo dalis iš viso:
8 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga: | [15 empty] | 17550
8.1 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 1. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. | 1 | 1/2 | 37 ±1 | apvali | 75
8.2 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 288 | [5 empty] | 2 | 1/2 | 30-40 | apvali | 75
8.3 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1242 | [5 empty] | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
8.4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 900 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
8.5 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 900 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 75
8.6 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 972 | [5 empty] | 2/0 |  |  |  | 75
8.7 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 1188 | [5 empty] | 3/0 |  |  |  | 75
8.8 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 108 | [5 empty] | 4/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75
8.9 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 108 | [5 empty] | 3/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75
8.10 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 324 | [5 empty] | 5/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75
8.11 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 72 | [5 empty] | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 75
8.12 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 324 | [5 empty] | 2 | 1/2 | 48 ±2 | pjaunama | 75
8 pirkimo dalis iš viso:
9 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga: | [15 empty] | 58500
9.1 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1080 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
9.2 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1080 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 75
9.3 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 2x1/2 | 37 ±2 | apvali | 90
9.4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 900 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90
9.5 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 4158 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
9.6 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2700 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | pjaunama | 75
9.7 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 432 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 1 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 75
9.8 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 630 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 3/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90
9.9 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1530 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75
9.10 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 324 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 7/0 | 2x1/2 | 10 ±1 | apvali | 60
9.11 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2100 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 4/0 | 2x1/2 | 22 ±1 | apvali | 90
9.12 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 216 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 4/0 | 2x1/2 | 17 ±1 | apvali | 90
9.13 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 378 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x3/8 | 17 ±1 | apvali | 75
9.14 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 270 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x1/2 | 17 ±1 | apvali, pjaunamu galu | 75
9.15 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1350 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 5/0 | 2x3/8 | 13 ±1 | apvali | 75
9.16 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 270 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x1/2 | 13 ±1 | apvali | 75
9.17 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 720 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x3/8 | 13 ±1 | apvali | 75
9.18 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 630 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis polipropilenas; 2. Adata iš 300 plieno klasės; 3. Minimali pakuotės atmintis. | 6/0 | 2x1/2 | 10 ±1 | apvali | 60
9 pirkimo dalis iš viso:
10 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 216 |  |  |  |  | Šilkas | 2 |  |  |  | 45 |  |  |  | 300
11 | Labai ilgos rezorbcijos chirurginiai siūlai | vnt | 144 |  |  |  |  | 1. Monofilamentinis,sintetinis; 2. Kilpa; 3. Pilna absorbcija po 13 - 36 mėn. | 1 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 150 |  |  |  | 1500
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Dydis cm | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
12 | Polipropileno tinkleliai: | [15 empty] | 21000
12.1 | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 1050 |  |  |  |  | 1. Sterilus implantas; 2. Tinklelio svoris nuo 35-53 g/m2. 3. Tinklelio porų dydis: nuo 0,8 mm x 0,8 mm iki 1,8 mm x 1,8 mm. 4. Galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje. |  | 11 x 6
12.2 | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 600 | [6 empty] | 15 x 10
12.3 | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 150 | [6 empty] | 30 x 30
12.4 | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 450 | [6 empty] | 30 x 15
12 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Dydis cm | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
13 | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos arba PVDF | [15 empty] | 35250
13.1. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
13.1.1. | Vientisas tinklelis | vnt. | 450 |  |  |  |  | Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF. |  | 1,1 (± 0,1) x 45 (± 5)
13.1.2. | Daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai | komplektas | 7 |  |  |  |  | 2 vnt. komplekte.
13.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
13.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 7 |  |  |  |  | Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF. |  | 1,1(± 0,1) x 45(± 5)
13.2.2 | Daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai | komplektas | 1 |  |  |  |  | 2 vnt. komplekte.
13 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Ilgis cm | Storis mm | Plotis mm | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
14 | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms: | [15 empty] | 240
14.1. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 36 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: silikonas-kaučiukas; 2. Forma: pilnaviduris, plokščias. | 75 - 80 | 1.5 (± 0,1)
14.2. | Retrakcinės juostelės kraujagyslėms | vnt. | 36 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias. | 45 - 75 | 2.5 (± 0,1)
14 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas)
15 | Endoskopinės siuvimo priemonės: | [15 empty] | 4950
15.1 | Hemostatinės kabutės | vnt. | 12000 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: titaninės; 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; 3. Dydis: medium / large.
15.2 | Hemostatinės kabutės | vnt. | 180 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: titaninės; 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; 3. Dydis: large.
15 pirkimo dalis iš viso:
16 | Endoskopinės siuvimo priemonės:
16.1 | Laparoskopinis klipatorius | vnt | 7 |  |  |  |  | Daugkartinio naudojimo autoklavuojamas; Darbinis koto ilgis 32- 34 cm; Skersmuo 10 ±1 mm; Tiesaus uždėjimo; Abi žiaunos judančios; Tinkamas klipuoti titanines kabutes; Kabučių dydis ML; Rankena pistoleto tipo spyruokliuojanti; Sukasi apie savo ašį be apribojimų; Turi plovimo angą su kamšteliu; CE ženklas. | [8 empty] | 8750
16.2 | Hemostatinės kabutės | vnt. | 15000 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: titaninės; 2. Tinka klipatoriui 16.1 poz; 3. Dydis: medium / large.
16 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas)
17 | Endoskopinės siuvimo priemonės: | [15 empty] | 19002
17.1 | Laparoskopinis klipatorius L dydžio polimerinėms kabutėms | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1.Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinės dalies diametras 10 mm; 3. Darbinės dalies ilgis 33 ± 2 cm; 4. Suderinamas su 17.4 pozicija;
17.2 | Laparoskopinis klipatorius XL dydžio polimerinėms kabutėms | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1.Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinės dalies diametras 10 mm; 3. Darbinės dalies ilgis 33 ± 2 cm; 4. Suderinamas su 17.3 pozicija;
17.3 | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: extra large; 3. Tinkantys 17.2 klipatoriams arba analogiškiems.
17.4 | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 4500 |  |  |  |  | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large; 3. Tinkantys 17.1 klipatoriams arba analogiškiems.
17 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
18 | Endoskopinės siuvimo priemonės - vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas su sraigtukais | vnt. | 120 |  |  |  |  | 1. Instrumentas su ne mažiau 15 vnt. titaninių sraigtukų; 2. Instrumento diametras: 5 mm; 3. Kabučių medžiaga: titanas; 4. Kabučių forma: sraigto forma; 5. Sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm. | [8 empty] | 19500
19 | Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas:
19.1 | Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas | vnt. | 45 |  |  |  |  | Instrumento kaniulė- 36 cm ilgio, diametras- 5 mm. Pilnai per 12- 18 mėn. absorbuojami atraumatiniai sraigteliai su 4,2 mm diametro galvute, pagaminti iš PDLLA (polilaktinės rūgšties) su tuščiavidure šerdimi geresnei audinių integracijai. Įsiskverbia į audinius ne mažiau nei 5 mm. Turi sraigtelių likutį rodantį indikatorių. Instrumente 15 sraigtelių; Vienkartinis, sterilus. | [8 empty] | 19500
19.2 | Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas | vnt. | 22 |  |  |  |  | Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas. Vienkartinis, sterilus. Instrumento kaniulė- 36 cm ilgio, diametras- 5 mm. Pilnai per 12- 18 mėn. absorbuojami atraumatiniai sraigteliai su 4,2 mm diametro galvute, pagaminti iš PDLLA (polilaktinės rūgšties) su tuščiavidure šerdimi geresnei audinių integracijai. Įsiskverbia į audiniusne ne mažiau nei 5 mm. Turi sraigtelių likutį rodantį indikatorių. Instrumente 30 sraigtelių.
19 pirkimo dalis iš viso:
20 | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetės | vnt. | 240 |  |  |  |  | 1. Siuvimo kasetė: sterili; 2. Siuvimo kasetė turi tikti daugkartinio naudojimo “F60“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams; 3. Kasetės ilgis: 60 mm; 4. Kabutės: titaninės; 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt. | [8 empty] | 13500
Reikalavimai dėl 1-20 pirkimo objekto dalių:
1. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
2. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
2.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
2.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
21 | Injekcinės adatos: | [15 empty] | 1650
21.1 | Injekcinės adatos 0,4 x 20 ± 1 mm | vnt. | 1350 |  |  |  |  | 1. Sterili; 2. Gerai permatomas antgalis, spalvinis dydžio kodavimas; 3. Paženklinta CE ženklu.
21.2 | Injekcinės adatos 0,6 x 40 ± 10 mm | vnt. | 1500
21.3 | Injekcinės adatos 0,7 x 40 ± 10 mm | vnt. | 1500
21.4 | Injekcinės adatos 0,8 x 40 mm ± 5 mm | vnt. | 27000
21.5 | Injekcinės adatos 1,1 x 40 mm ± 5 mm | vnt. | 39000
21.6 | Injekcinės adatos 1,2 x 40 mm ± 5 mm | vnt. | 180000
21 pirkimo dalis iš viso:
22 | Adata insulininė | vnt. | 7500 |  |  |  |  | 1. Dydis: 0,25 x 8 mm ± 1 mm; 2. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 450
23 | Spinalinės adatos:
23.1 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 22G/80-90 mm | vnt. | 225 |  |  |  |  | 1.Sterilios, vienkartinės; 2.Skaidria elipsės formos jungtimi,prizmės formos likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose keturiose plokštumose; 3.Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 25600
23.2 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 20G/80-90 mm | vnt. | 300
23.3 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 18G/80-90 mm | vnt. | 150
23.4 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 25G/80-90 mm | vnt. | 450
23.5 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/80-90 mm | vnt. | 6000
23.6 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 26G/120 mm | vnt. | 150
23.7 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 27G/80-90 mm | vnt. | 5250
23.8 | Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) 29G/80-90 mm | vnt. | 75
23.9 | Pieštuko tipo smaigaliu, 27 G/80-90 mm | vnt. | 2700
23 pirkimo dalis iš viso:
24 | 1/3 pjaunančiu ir 2/3 skleidžiančiu smaigaliu 26 G/80-90 mm | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1.Sterilios, vienkartinės; 2.Skaidria elipsės formos jungtimi,prizmės formos likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose keturiose plokštumose; 3.Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 650
25 | Spinalinės adatos vaikams 22G | vnt. | 75 |  |  |  |  | 1. Dydis: 0,7 x 40 ± 2 mm; 2.Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavmams. 3. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 52.5
26 | Adatos nervų rezginių anestezijai:
26.1 | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 37 |  |  |  |  | 1. Dydis: G22 (0,7 mm) x 50 ± 2 mm; 2. Sterilios; 3. Suderintos ir tinkamos naudoti stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių. | [8 empty] | 900
26.2 | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 37 |  |  |  |  | 1. Dydis: G21 (0,8 mm) x 100 ± 2 mm; 2. Sterilios; 3.Suderintos ir tinkamos naudoti stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių.
26.3 | Adatos nervų rezginių anestezijai | vnt. | 37 |  |  |  |  | 1. Dydis: G20 (0,9 mm) x 150 ± 2 mm; 2. Sterilios; 3. Suderintos ir tinkamos naudoti stimuliatoriui „Stimuplex“; 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių.
26 pirkimo dalis iš viso:
27 | Skalpelio rankenėlės ir ašmenys: | [15 empty] | 8700
27.1 | Skalpelio ašmenys Nr. 23 | vnt. | 6000 |  |  |  |  | 1. Sterilūs; 2. Ypatingai aštrūs,aukštos kokybės; 3. Nerūdijančio arba anglinio plieno; 4. Ašmenys nugaląsti iš abiejų pusių dviejų pakopų galandimo metodu,kampas 38±1º; 5. Aliuminio folijos įpakavime; 6. Paženklinta CE ženklu.
27.2 | Skalpelio ašmenys Nr. 22 | vnt. | 6000
27.3 | Skalpelio ašmenys Nr. 21 | vnt. | 6000
27.4 | Skalpelio ašmenys Nr. 15 | vnt. | 4500
27.5 | Skalpelio ašmenys Nr. 11 | vnt. | 33000
27.6 | Skalpelio ašmenys Nr. 10 | vnt. | 1800
27.7 | Rankenėlės Nr. 3 | vnt. | 45 |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno; lengva uždėti ir nuimti ašmenis.
27.8 | Rankenėlės Nr. 4 | vnt. | 45
27 pirkimo dalis iš viso:
28 | Vienkartiniai EKG elektrodai suaugusiems | vnt. | 195000 |  |  |  |  | 1. Ag/AgCl daviklis; 2. Nelaidus skysčiams; 3. PE putos pagrindas, diametras 50 mm (± 5 mm); 4. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 11700
29 | Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Ag/AgCl daviklis; 2. Nelaidus skysčiams; 3. PE putos pagrindas, skersmuo 30 ± 3 mm; 4. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 180
30 | Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai | vnt. | 45 |  |  |  |  | Rinkinį sudaro: 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5; 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35 cm 18 G; 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu; 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu; 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml; 6. Dilatatorius; 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio; 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti; 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui; Rinkinys turi: 1. Atitikti sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus; 2. Būti paženklintas CE ženklu. | [8 empty] | 6000
31 | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: ne mažiau 20 cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; 6. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 2700
32 | Daugkartinė biopsinė šaudyklė su vienkartinėmis biopsinėmis adatomis: | [15 empty] | 5110
32.1 | Daugkartinė biopsinė šaudyklė | vnt. | 1 |  |  |  |  | Daugkartinio naudojimo šaudyklė, du gyliai 15 arba 22mm
32.2 | Biopsinės vienkartinės adatos 16 G | vnt. | 75 |  |  |  |  | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Ilgis: 15 - 20 cm; 4. Tinkančios 32.1 punkte nurodytai šaudyklei; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; 6. Paženklintos CE ženklu.
32.3 | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 135
32.4 | Biopsinės vienkartinės adatos 20 G | vnt. | 15
32 pirkimo dalis iš viso:
33 | Priemonės el. dermatomui ZIMMER: | [15 empty] | 3000
33.1 | Dermatomo peilis | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Tinka el. dermatomui ZIMMER; 2. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 3. Paženklinta CE ženklu.
33.2 | Plokštelė odos perforavimui: plokštelė (odos transplantanto pernešėjas) 40,6 cm. | vnt. | 30
33 pirkimo dalis iš viso:
34 | Kaulų vaškas 2,5 g | vnt. | 54 |  |  |  |  | 1.Sterilus; 2.Medicininis; 3.Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 75
35 | Marlė ruloninė | m | 52500 |  |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); 4. Paženklinta CE. 5. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - 1000 m ± 10). | [8 empty] | 12750
36 | Marlė fasuota | m | 10500 |  |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta; 2. Plotis 90 ± 5 cm; 3. Siūlo storis 32 S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); 4. Paženklinta CE; 5. Fasuotėje 10 m. | [8 empty] | 2400
37 | Vata chirurginė, nesterili | kg | 345 |  |  |  |  | 100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0,1 arba 0,25 kg. | [8 empty] | 1800
38 | Bintai: | [15 empty] | 22200
38.1 | Bintai 7 m x 14 ± 1 cm | vnt. | 60000 |  |  |  |  | 1. Nesterilūs; 2. 100 proc. medvilnė, siūlo storis 32S, audimo tankumas S24 x 20 arba S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); 3. Lengvai išvyniojami, sudėti į pakuotę po 50 - 100 vnt.
38.2 | Bintai 5 m x 10 ± 1 cm | vnt. | 22500
38 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
39 | Bintai elastiniai: | [15 empty] | 2250
39.1 | Bintai elastiniai 8 cm x 3,5 m | vnt. | 300 |  |  |  |  | Dvigubo audimo 96 ±1% medvilnės, 4% ±1% elastano.
39.2 | Bintai elastiniai 8 cm x 5 m | vnt. | 150
39 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas, modelis, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos (užpildo tiekėjas) |  |  | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius gamintojo dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
40 | Pleistras (pagrindas plastikinis) | vnt. | 10200 |  |  |  |  | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; 3. Rulonėliuose; 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; 5. Leidžia odai kvėpuoti; 6. Hipoalergiškas; 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; 8. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 4095
41 | Pleistrai (pagrindas popierinis) | vnt. | 12000 |  |  |  |  | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; 3. Rulonėliuose; 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; 5. Leidžia odai kvėpuoti; 6. Hipoalergiškas; 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; 8. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 3120
42 | Lipnus tvarstis (pleistras) | vnt. | 225000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 1,5 - 2,0 cm x 3,8 - 4,0 cm; 2. Injekcijos vietai užklijuoti; 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; 4. Pralaidus orui ir vandens garams; 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; 8. Sterilus; 9. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 2400
43 | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui | vnt. | 750 |  |  |  |  | 1. Dydis: 5 cm x 10 m; 2. Poliesteriniu pagrindu; 3. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 600
44 | Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti | vnt. | 270000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 6 cm x 8 cm (± 1 cm); 2. Sterilus; 3. Iš vieno krašto turintis iki 4 cm įpjovą; 4. Geros lipnumo savybės; 5. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams; 6. Paženklintas CE ženklu. | [8 empty] | 14400
45 | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti: | [15 empty] | 975
45.1 | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 10 cm) | vnt. | 750 |  |  |  |  | 1. Tinklelis iš 100 % medivilnės; 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą; 3. Impregnuotas vazelinu arba lygiaverte medžiaga; 4. Sterilus; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Tvarsčių dydžiai gali būti didesni.
45.2 | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 20 cm) | vnt. | 1200
45.3 | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 30 cm) | vnt. | 300
45 pirkimo dalis iš viso:
46 | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui: | [15 empty] | 9300
46.1 | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 600 |  |  |  |  | 1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; 2. Kvadratiniai; 3. Standartiniai; 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 5. Paženklinta CE ženklu.
46.2 | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 2250 |  |  |  |  | 1. Dydis: 80 ± 2 x 30 ± 2 mm; 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 3. Analiniai; 4. Paženklinta CE ženklu.
46 pirkimo dalis iš viso:
47 | Operacinio pjūvio plėvelė: | [15 empty] | 1860
47.1 | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 525 |  |  |  |  | 1. Išoriniai matmenys ne mažiau 38 x 40 cm; 2. Limpantis paviršius ne mažiau 28 x 40 cm; 3. Sterili; 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė; 5. Paženklinta CE ženklu.
47.2 | Operacinio pjūvio plėvelė | vnt. | 300 |  |  |  |  | 1. Išoriniai matmenys ne mažiau 38 x 25 cm; 2. Limpantis paviršius ne mažiau 28 x 24 cm; 3. Sterili; 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė; 5. Paženklinta CE ženklu.
47 pirkimo dalis iš viso:
48 | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti: | [15 empty] | 2175
48.1 | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (10 ± 2 cm x 10 ± 2 cm) | vnt. | 750 |  |  |  |  | 1. Sterilus; 2. Pusiau pralaidi poliuretano plėvelė; 3. Hidrokoloido sluoksnis; 4. Paženklinta CE ženklu.
48.2 | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (15 ± 2 cm x 15 ± 2 cm) | vnt. | 450
48 pirkimo dalis iš viso:
49 | Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Dydis: 20 ± 2 cm x 30 ± 2 cm; 2. Sterilus; 3. Sudarytas iš hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos) sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, padengtas atsparia vandeniui poliuretano plėvele. 4. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 3000
50 | Antimikrobinis hidrokoloido pluošto tvarstis su sidabro jonais gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti | vnt. | 300 |  |  |  |  | 1. Dydis: 20 ± 2 cm x 30 ± 2 cm; 2. Sterilus; 3. Hydrofiber neaustinio pluošto, kurio sudėtyje yra natrio karboksimetilceliuliozės, dinatrio etilendiamintetraacto rūgšties druska, benzetonio chloridas ir 1,2 % sidabro jonai; 4. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 6300
51 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui: | [15 empty] | 12450
51.1 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 32 cm ± 2 cm apimties | vnt. | 375 |  |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai ne mažiau kaip po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu.
51.2 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 46 cm ± 2 cm apimties | vnt. | 2250
51.3 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 70 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 135
51.4 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 90 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 45
51.5 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 130 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 15
51 pirkimo dalis iš viso:
52 | Pirštinės polietileninės: | [15 empty] | 390
52.1 | Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio (M) | vnt. | 52500 |  |  |  |  | 1.Nesterilios; 2.Paženklinta CE ženklu.
52.1 | Pirštinės polietileninės, didelės (L) | vmt. | 22500
52 pirkimo dalis iš viso:
53 | Penroze: | [15 empty] | 1380
53.1 | Penroze | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Sterili; 2. Diametras 1,0 – 1,3 cm; 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
53.2 | Penroze | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Sterili; 2. Diametras 1,2 – 2,0 cm; 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; 5. Paženklinta CE ženklu.
53 pirkimo dalis iš viso:
54 | Klijuotė medicininė | m | 300 |  |  |  |  | 1. Guminė; 2. Rulonuose; 3. Plotis 80 ±5 cm. | [8 empty] | 780
55 | Kompresinė plėvelė | m | 300 |  |  |  |  | 1. Rulonuose; 2. Plotis 95 ± 5cm. | [8 empty] | 600
56 | Pipetės stiklinės, be futliaro | vnt. | 2100 | [13 empty] | 600
57 | Adatos spinalinės naujagimiams: | [15 empty] | 105
57.1 | Adatos spinalinės naujagimiams G 25 | vnt. | 15 |  |  |  |  | 1. Ilgis: 30 mm; 2. ID 0,6 mm; 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. 4. Paženklinta CE ženklu.
57.2 | Adatos spinalinės naujagimiams G 22 | vnt. | 15 |  |  |  |  | 1. Ilgis: 50 mm; 2. ID 0,7 mm; 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. 4. Paženklinta CE ženklu.
57 pirkimo dalis iš viso:
58 | Tvarsčiai gipsiniai | vnt. | 30 |  |  |  |  | 10 cm pločio. | [8 empty] | 15
59 | Termometrai į šaldytuvą (ne mažesnėse ribose nei nuo 0° iki 70°) su patikra. | vnt. | 120 | [13 empty] | 3300
60 | Servetėlės dezinfekuojančios | vnt. | 1500000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 5,5 cm ± 2 cm x 5,5 cm ± 2 cm; 2. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; 3. Be aldehidų; 4. Veikia bakterijas, grybelius, virusus; 5. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai; 6. Pakuotė turi būti atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos; 7. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 36750
61 | Džigli pjūklai | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Iš nerūdijančio plieno; 2. Ne trumpesni nei 50 cm ilgio; 3. Nesterilūs. | [8 empty] | 690
62 | Pirštinės sterilios, apsaugančios nuo rentgeno spindulių | pora | 75 |  |  |  |  | 1. 8.5 dydžio; 2. Sterilios; 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius; 4. PPE III kategorijos apsauga; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Atitinka EN 61331-1:2016. | [8 empty] | 2700
63 | Sterilios pirštinės be latekso: | [15 empty] | 2250
63.1 | Nr. 6,5 | pora | 1200 |  |  |  |  | 1. Sterilios; 2. Be lakekso; 3. AQL ne daugiau 0,65; 4. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; 5. Paženklinta CE ženklu.
63.2 | Nr. 7 | pora | 75
63.3 | Nr. 7,5 | pora | 75
63.4 | Nr. 8 | pora | 75
63 pirkimo dalis iš viso:
64 | Sterilios servetėlės | vnt. | 2400000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 5 x 5 cm; 2. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm²; 3. 8 sluoksnių; 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 22800
65 | Servetėlės | vnt. | 900000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 7,5 cm ± 0,5 cm x 7,5 cm ± 0,5 cm; 2. Nesterilios; 3. 8 sluoksnių; 4. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); 5. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 24000
66 | Servetėlės | vnt. | 30000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 30 cm ± 2 cm x 45 cm ± 2 cm; 2. Nesterilios; 3. 8 sluoksnių; 4. Pagamintos iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); 5. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 15000
67 | Servetėlės | vnt. | 90000 |  |  |  |  | 1. Dydis: 15 cm ± 2 cm x 45 cm ± 2 cm; 2. Nesterilios; 3. 4 sluoksnių, tarpusavyje nesusiūtų; 4. 100% medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); 5. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 22500
68 | Marliniai setonai: | [15 empty] | 1950
68.1 | Marliniai setonai | vnt. | 2250 |  |  |  |  | 1. Plotis: 1 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu.
68.2 | Marliniai setonai | vnt. | 2700 |  |  |  |  | 1. Plotis: 2 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5 cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu.
68 pirkimo dalis iš viso:
69 | Sterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) | vnt. | 21000 |  |  |  |  | 1. Ilgis: ne trumpesnis nei 15 cm; 2. Supakuoti po 1 - 2; 3. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 10 mm, galvutės ilgis ne mažiau 25 mm. 4. Paženklinta CE ženklu. | [8 empty] | 1230
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas:________________________________________________________________________