Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Šviesinis mikroskopas su kamera |  |
| 2 | Vamzdžio (tubuso) tipas | Binokuliarinis arba trinokuliarinis, su galimybe vienu metu stebėti vaizdą per okuliarus ir perduoti jį į skaitmeninę kamerą |  |
| 3 | Tubuso pasvirimo kampas | Fiksuotas, posvyrio kampas 30° (±5°). |  |
| 4 | Matymo lauko skaičius (FN) | Ne mažesnis kaip 20 |  |
| 5 | Tubuso vaizdo paskirstymas | Ne mažiau kaip 50 % kamerai ir ne mažiau kaip 50% okuliarams. |  |
| 6 | Kameros integravimas | - Skaitmeninė kamera integruota į mikroskopo korpusą (tubusą) arba montuojama per vaizdo kameros adapterį ( C-mount jungtis); - Vaizdo kameros adapteris suderintas su mikroskopo tubusu ir vaizdo kamera; - Bet kuriuo atveju sistema turi užtikrinti pilną suderinamumą su siūloma optine sistema ir programine įranga. |  |
| 7 | Okuliarai | Ne mažiau kaip 2 vnt., didinimas ne mažiau kaip 10 kartų su dioptrijų korekcija. |  |
| 8 | Objektyvų revolveris | Talpina ne mažiau kaip 5 objektyvus. |  |
| 9 | Objektyvai | Ne žemesnės nei Plan achromat klasės, fazių kontrastiniai objektyvai: - 10 x didinimo, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,25, darbinis atstumas ne mažesnis 6,5 mm. - 20 x didinimo, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,40, darbinis atstumas ne mažiau kaip 0,65 mm; - 40 x didinimo, skaitinė apertūra (N.A) ne mažiau kaip 0,65, darbinis atstumas ne mažiau kaip 0,36 mm. Ne žemesnės nei pusiau Apo chromat klasės, skirtas fazių kontrastinis objektyvas: - 100 x didinimo, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 1,30, darbinis atstumas ne mažiau 0,1 mm. Visi objektyvai suderinami su siūlomu mikroskopo revolveriu ir kamera pilnai atvaizduoja gaunamą vaizdą iš objektyvų. |  |
| 10 | Kondensorius | Turi būti: - Abbe kondensorius, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 1.0. - Integruoti komponentai šviesaus, tamsaus lauko ir fazinio kontrasto mikroskopijai. |  |
| 11 | Apšvietimas | - LED arba lygiaverti; - Apšvietimo tipas Kioler arba lygiavertis |  |
| 12 | Rankena | Turi būti su rankena saugiam ir patogiam pernešimui. |  |
| 13 | Skaitmeninė kamera | - Spalvota skaitmeninė kamera skirta mikroskopijos preparatų spalvinių vaizdų registravimui. - Kamera privalo turėti integruotą programinę įrangą vaizdų išsaugojimui ir apdorojimui be būtinybės naudotis kompiuteriu. |  |
| 14 | Kameros jutiklis | Spalvotas CMOS arba lygiavertis |  |
| 15 | Kameros raiška | Nuotraukų raiška ne mažiau 12 MP (megapikselių), tiesioginio vaizdo (Live) raiška ne mažiau 4K (Ultra HD). |  |
| 16 | Kameros elemento (pikselio) dydis | Ne didesnis kaip 2,6 µm |  |
| 17 | Vaizdo atnaujinimo greitis | Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę esant 4K raiškai. |  |
| 18 | Programinė įranga | Suderinama su siūloma vaizdo kamera. Programinės įrangos licencija turi būti neterminuota (be galiojimo termino ir be periodinio prenumeratos mokesčio). |  |
| 19 | Darbas be kompiuterio | Kamera privalo turėti integruotą programinę įrangą, leidžiančią monitoriuje (per HDMI sąsają) keisti nustatymus, fiksuoti vaizdus ir atlikti matavimus. |  |
| 20 | Kameros sąsajos | - Tiesioginis vaizdo perdavimas: Kamera privalo turėti skaitmeninę vaizdo sąsają, užtikrinančią tiesioginį vaizdo perdavimą į išorinį monitorių ar ekraną be tarpinio kompiuterio. - Periferinių įrenginių palaikymas: Sistemoje turi būti numatyta galimybė tiesiogiai prijungti manipuliatorių (pelę) ir išorinę duomenų laikmeną (USB atmintinę) kameros valdymui ir vaizdų saugojimui. - Ryšys su išoriniais įrenginiais: Kamera turi turėti sąsajas, užtikrinančias duomenų perdavimą į asmeninį kompiuterį bei galimybę integruoti mikroskopą į vietinį kompiuterių tinklą (laidinį arba belaidį) vaizdų dalinimuisi ar nuotoliniam stebėjimui. - Kameros integracija su sistema: Kamera turi būti suderinama su siūlomu mikroskopu ir veikti kaip vientisos sistemos dalis. Kameros maitinimas, valdymas ir duomenų perdavimas turi būti užtikrinami gamintojo numatytu techniniu sprendimu. |  |
| 21 | Komplektuojami priedai | - Komplekte turi būti visi jungiamieji laidai. - Reikalingi adapteriai. - Apsauginis gaubtas nuo dulkių. - Imersinė alyva. |  |
| 22 | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 23 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (dvi) val. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |