## Techninė_specifikacija
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai
1 | 0 | 0 | ANG ligų gydytojo diagnostikos darbo vieta
1 | 1 | 0 | ANG ligų gydytojo diagnostikos darbo vieta | Kompl. | 2
1 | 1 | 1 | Bendrieji reikalavimai: 1. Siūloma įranga turi sudaryti funkciškai vientisą ANG gydytojo diagnostikos darbo vietos sistemą, užtikrinančią siūlomų modulių suderinamumą, ergonomišką naudojimą ir saugų darbą medicininėje aplinkoje; 2. Darbo vieta gali būti mobili su medicininei aplinkai pritaikytais ratukais ir stabdymo funkcija arba stacionari, saugiai pastatoma medicininėje aplinkoje, su reguliuojamomis kojelėmis / kitu gamintojo numatytu stabiliu pastatymo sprendimu; 3. Spalva pasirenkama iš gamintojo siūlomos spalvų paletės, ne mažiau kaip 4 spalvų, jeigu tokia galimybė taikoma siūlomam modeliui; 4. Pagrindinį modulį turi sudaryti arba su juo turi būti komplektuojamos šios funkcijos / moduliai: vakuumo siurbimo sistema, sekretų talpa, žarnos praplovimo higienos modulis, suspausto oro sistema, ausų praplovimo sistema, plovimo skysčio surinkimo indas, veidrodėlių / instrumentų pašildymo funkcija, šviesos šaltinių modulis bei endoskopų ir galvinio šviestuvo laikikliai.
1 | 1 | 2 | Vakuumo siurbimo sistema: 1. Vakuuminė arba lygiavertė siurbimo sistema; siurblys nenaudoja alyvos ar tepalo; 2. Oro srauto pratekėjimas (našumas) ne mažiau kaip 55 l/min; 3. Vakuumas ne mažiau kaip - 85 kPa; 4. Vakuumo reguliatorius ir slėgio rodmuo manometre / ekrane arba lygiavertis slėgio kontrolės sprendimas; 5. Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną arba lygiavertis bekontaktis / ergonomiškas aktyvavimo sprendimas; 6. Siurblys integruotas į darbo vietą arba įrengtas gamintojo numatytu būdu, užtikrinant saugų naudojimą ir vibracijų neperdavimą darbo vietai bei jos moduliams; 7. Apsauga nuo skysčio išbėgimo / perpildymo; 8. Bakterinis filtras arba alternatyvus higieninis sprendimas, nemažinantis siurbimo funkcijos; 9. Atsiurbimo žarnos dezinfekavimo, praplovimo arba lygiavertė higienos palaikymo funkcija; 10. Atsiurbimo žarna su greita jungtimi; vienkartinis sterilus arba daugkartinis dezinfekuojamas / sterilizuojamas antgalių adapteris.
1 | 1 | 3 | Sekretų / išskyrų talpa: 1. Talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; 2. Antibakterinis filtras arba lygiavertis higieninis filtravimo / apsaugos sprendimas; 3. Apsauga nuo perpildymo; 4. Talpos ištuštinimas į kanalizacijos sistemą automatiškai arba kitu gamintojo numatytu higienišku būdu, užtikrinančiu saugų talpos tvarkymą medicininėje aplinkoje.
1 | 1 | 4 | Žarnos praplovimo (higienos) modulis: 1. Atsiurbimo žarnos praplovimo sistema arba lygiavertis higienos palaikymo sprendimas; 2. Sistema turi būti pritaikyta prijungimui prie vandentiekio ir / arba gamintojo numatytam vandens tiekimo sprendimui, užtikrinančiam saugų ir higienišką naudojimą; 3. Turi būti numatytas panaudoto skysčio pašalinimas į kanalizacijos sistemą arba kitu gamintojo numatytu higienišku būdu.
1 | 1 | 5 | Suspausto oro sistema: 1. Oro kompresorius; reguliuojamas slėgis ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 2,0 bar arba siūlomos sistemos diapazonas turi apimti šį klinikiniam naudojimui reikalingą intervalą; 2. Oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 20 l/min; 3. Nosies prapūtimo (Politzer) funkcija; laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzerio antgaliais; 4. Ne mažiau kaip 2 Politzerio antgaliai (1 vnt. vaikiško ir 1 vnt. suaugusiųjų dydžio) arba lygiaverčiai antgaliai; 5. Rankena atspari korozijai, valymui ir dezinfekcijai.
1 | 1 | 6 | Medikamentų buteliukai: 1. Buteliukai medikamentams purkšti arba lygiavertė medikamentų aplikavimo sistema, jeigu taikoma siūlomam modeliui.
1 | 1 | 7 | Ausų praplovimo sistema: 1. Vanduo šildomas momentiniu būdu arba palaikoma temperatūra talpoje; jeigu vanduo laikomas talpoje, turi būti numatytas sprendimas, apsaugantis nuo bakterinės taršos patekimo pacientui; 2. Palaikoma vandens temperatūra 37 ºC ± 1 ºC arba gamintojo dokumentais pagrįstas saugus diagnostiniam / terapiniam ausų praplovimui skirtas temperatūros intervalas, apimantis 36–38 ºC; 3. Vandens pratekėjimas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 450 ml/min; 4. Sistema prijungiama prie vandentiekio sistemos; 5. Plovimo rankena atspari korozijai, valymui ir dezinfekcijai; keičiamas daugkartinis nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos antgalis; 6. Apsauga nuo apsitaškymo; 7. Guminiai vienkartiniai antgaliukai ne mažiau kaip 30 vnt. arba daugkartiniai antgaliai ne mažiau kaip 3 vnt.
1 | 1 | 8 | Plovimo skysčio surinkimo indas: 1. Specialus dubenėlis / indas vandeniui iš ausies surinkti su atskiru siurbimo kanalu arba lygiaverčiu skysčio surinkimo sprendimu; 2. Siurbimas aktyvuojamas pakėlus indą nuo darbo vietos, paspaudus aktyvavimo mygtuką arba kitu gamintojo numatytu ergonomišku būdu; indas pajungiamas prie siurbimo sistemos arba lygiaverčio skysčio pašalinimo sprendimo.
1 | 1 | 9 | Veidrodėlių / instrumentų pašildymo sistema: 1. Veidrodėlių ir / arba instrumentų pašildymo sistema, integruota į korpusą arba komplektuojama kaip gamintojo numatytas lygiavertis funkcionalumas.
1 | 1 | 10 | Šviesos šaltinių modulis (apšvietimas): 1. Ne mažiau kaip 2 atskiri LED arba lygiaverčiai šalto apšvietimo šviesos šaltiniai / kanalai; 2. Reguliuojamas šviesos ryškumas; šviesos charakteristikos turi būti tinkamos ANG diagnostikai ir pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais; 3. Jei gamintojas nurodo spalvinę temperatūrą – ji turi būti ne mažesnė kaip 5500 K arba tiekėjas turi pagrįsti siūlomo šviesos šaltinio lygiavertiškumą diagnostiniam naudojimui; 4. Šviesos rankena, skirta prijungti prie endoskopų ir / arba laringoskopų; 5. LED šviesos veikimo trukmė ne mažiau kaip 50 000 val., jeigu siūloma LED technologija; 6. Šviesolaidžio / kabelio ilgis ne mažiau kaip 1,7 m arba tiekėjas turi pagrįsti, kad siūlomas ilgis užtikrina ergonomišką darbą gydytojo darbo vietoje.
1 | 1 | 11 | Endoskopų ir galvinio šviestuvo laikikliai: 1. Ne mažiau kaip 1 kieto endoskopo ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai arba lygiavertis endoskopų laikymo sprendimas; 2. Ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai arba lygiaverčiai dezinfekavimo / saugaus laikymo laikikliai; 3. Galvinio šviestuvo laikiklis, reguliuojamo aukščio arba kitas gamintojo numatytas ergonomiškas laikymo sprendimas.
1 | 1 | 12 | Instrumentų modulis: 1. Stalčius panaudotiems instrumentams ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Instrumentų stalčiai ne mažiau kaip 2 vnt. su dangčiu arba lygiaverčiu instrumentų apsaugos sprendimu; 3. Padėkliukai instrumentams ne mažiau kaip 3 vnt. (atskiri arba sumontuoti prie darbo vietos); 4. Integruotas ištraukiamas arba stacionarus rašymo / pasiruošimo stalviršis arba lygiavertė pasiruošimo zona; 5. Integruotas atliekų konteineris, atidaromas ištraukiant, koja, paspaudimu arba kitu higienišku gamintojo numatytu būdu; 6. Lentyna arba zona įrangai / priedams pasidėti.
1 | 1 | 13 | Paciento kėdė (1 vnt.): 1. Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; 2. Aukščio reguliavimas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 150 mm diapazone arba gamintojo dokumentais pagrįstas lygiavertis paciento pozicionavimo sprendimas; 3. Nugaros atlošas atlenkiamas ne mažiau kaip 65º arba lygiavertis paciento pozicionavimas ANG apžiūroms; 4. Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį ne mažiau kaip 300º arba kartu su darbo vietos išdėstymu užtikrina ergonomišką gydytojo priėjimą prie paciento; 5. Reguliuojamos padėties galvos atrama; pėdų atrama; atlenkiamos arba nuimamos rankų atramos; 6. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 450 mm be porankių arba ne mažiau kaip 650 mm su porankiais, arba tiekėjas pagrindžia ergonomiškai lygiavertį sprendimą; 7. Sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti; 8. Spalva pasirenkama iš gamintojo siūlomos spalvų paletės, ne mažiau kaip 4 spalvų, jeigu taikoma siūlomam modeliui; 9. Didžiausia leistina apkrova ne mažiau kaip 160 kg.
1 | 1 | 14 | Gydytojo kėdė (1 vnt.): 1. Mobili, su ratukais; 2. Su atlošu; 3. Aukštis reguliuojamas; 4. Sėdimosios dalies skersmuo ne mažiau kaip 34 cm arba ergonomiškai lygiavertė sėdimoji dalis; 5. Be porankių arba su nuimamais porankiais; 6. Spalva pasirenkama iš gamintojo siūlomos spalvų paletės, ne mažiau kaip 4 spalvų, jeigu taikoma siūlomam modeliui; 7. Didžiausia leistina apkrova ne mažiau kaip 120 kg.
1 | 1 | 15 | Laringoskopas (1 vnt.): 1. Laringoskopas gali būti darbo vietos gamintojo arba trečiosios šalies gamintojo, jeigu užtikrinamas suderinamumas su darbo vietos šviesos šaltiniu / jungtimis; 2. Aukštos raiškos (HD) arba lygiavertis optinis vaizdas; 3. Darbinis ilgis 200 mm ± 20 mm arba tiekėjas pagrindžia lygiavertį ilgį ANG diagnostiniam naudojimui; 4. Matymo kampas 70° ± 10° arba lygiavertis matymo kampas, tinkamas ANG diagnostikai; 5. Storis 9 mm ± 1 mm arba lygiavertis diametras, tinkamas numatytai klinikinei paskirčiai; 6. Autoklavuojamas arba gamintojo nurodytu būdu daugkartiniam naudojimui dezinfekuojamas / sterilizuojamas.

## Bendrieji_reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto asmens atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
4. Garantinis laikotarpis: 1. Ne mažiau nei 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). 2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). 3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. 4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. 5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). 6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. 7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 15 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.
6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
6.1. Prekių perdavimo - priėmimo aktas.
6.2. Notifikuotosios įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas (jeigu pagal siūlomos medicinos priemonės klasę toks sertifikatas yra privalomas) ir ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity) originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
6.3. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba arba tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas.
6.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
6.5. Techninės priežiūros (TP) reglamentas: Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
6.6. Gamintojo valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo - dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.