LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONAS

kvietimas dalyvauti kainų apklausoje

Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas kviečia įmones dalyvauti kainų apklausoje, kurios sąlygos pateikiamos žemiau:

APKLAUSOS SĄLYGOS 

DĖL SKYSČIŲ, KRAUJO ŠALDYTUVO DIDELIO PIRKIMO
1. Bendroji dalis:

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Vaidoto g. 209, Kaunas -2, LT-45393, telefonas (8~37) 30-77-82, el. p. SOP.VDJB@mil.lt. Kontaktinis asmuo – Darius, tel. (8~37) 30-77-82, el. p. Darius.228@mil.lt.

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010-08-31 įsakymu Nr. V-905 patvirtintu Krašto apsaugos sistemos pirkimus atliekančių asmenų etikos kodeksu http://kamas.is.lt/download/16246/etikos%20kodeksas%202010-08-20.pdf
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Pirkimo objektas – numatoma įsigyti viena vnt. skysčių, kraujo šaldytuvą didelį, (toliau – Prekės). BVPŽ kodas 39710000-2.
2.2. Maksimali sutarties suma yra – 45000,00 Eur su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančių Eur., 00 cnt.). Viršijus maksimalią kainą (įskaitant visus mokesčius) pasiūlymai bus atmesti.
2.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti prekių už visą sutarties sumą.
2.4. Numatomos įsigyti Prekės ir reikalavimai (techninė specifikacija) pateikiami priede Nr. 1. ir 1 priedelyje.
3. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, prekių tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai:
3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų

3.3. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2026 m. liepos 8 d. 09.00 val. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tiekėjas savo pasiūlymo atsiimti negali. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.
3.4. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Teikėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, Teikėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konfidencialius dokumentus Teikėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 1 priedą.
3.5. Kainos turi būti pateiktos Eurais be ir su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos (tame tarpe ir išlaidos dėl E. sąskaitos pateikimo), tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant pirkimo-pardavimo sutartį. 
3.6. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal priedo Nr.1. formą (nuskenuotą nuo originalo).

3.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų.
3.8. Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad Tiekėjas turi prekes pristatyti ne piko metu ir vienu vežimu taip pat Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.
4. Pasiūlymų vertinimas:

4.1. Pirkėjas neatmestus pasiūlymus vertins pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir taikys vienintelį kriterijų - kainą. 

4.2. Pasiūlymai bus vertinami eurais.

4.3. Perkančioji organizacija pasiūlymų nevertina pateikus pasiūlymą ir praleidus 3.3. punkte nurodytą terminą.
4.4. Pasiūlymai atmetami:

4.4.1. jei tiekėjo pateikto pasiūlymo pirkimo objekto dalys neatitinka pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų;

4.4.2. jei tiekėjas nepateikia 3.6.ir 3.8. punkte reikalaujamo dokumento;

4.4.3. jei tiekėjo pateiktos kainos pirkėjui yra nepriimtinos;

4.4.4. jei tiekėjas tinkamai nepagrindžia neįprastai mažos kainos ar sąnaudų.
4.5. Pasiūlymus galima teikti tik bendram pirkimo objektui.

4.6. Nagrinėjant ir vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei priimant sprendimą dėl geriausio pasiūlymo, tiekėjai nedalyvauja.

5. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas:

5.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, bei šios apklausos sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

5.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

5.3. Laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

5.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

6. Svarbiausi sutarties duomenys:

Visi sutarties duomenys pateikiami pridedamame sutarties projekte. Tiekėjo iniciatyva pirkimo sutartis negali būti keičiama.

7. Informacijos teikimas: 

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

8. Kita informacija:
Prekių pristatymo vieta – Kaunas, Vaidoto g. 209.
_____________________________________
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS 

DĖL PREKIŲ PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina Eur (su PVM)
	Viso kaina Eur (su PVM) 3x4
	Gamintojas, Modelis

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tipas 
	Aprašymas
	
	
	
	

	1.
	Skysčių, kraujo šaldytuvas didelis
	Techninės specifikacijos pridedama: 1 priedelis
	1
	
	
	

	Viso suma be PVM
	

	21%PVM
	

	Viso suma su PVM
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
1 priedelis
SKYSČIŲ, KRAUJO ŠALDYTUVO, DIDELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	1.
	Pirkimo objekto paskirtis
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės

(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	1.1
	Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą. 
	

	2.
	Bendrieji reikalavimai
	

	2.1
	Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 „Dėl medicinos priemonių“ reikalavimus. 
	

	2.2
	Prekės privalo atitikti 3 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. 
	

	2.3
	Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Naudojant šaldytuvą vartotojo vadovas nebus imamas kartu su įranga, o paliekamas centralizuotoje saugojimo vietoje, todėl turi būti galimybė sprendžiant iškilusias problemas naudotis gamintojo interneto svetaine. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
	

	2.4
	Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. 
	

	3.
	Nešiojamojo aktyvaus šaldymo kraujo ir vakcinų šaldytuvo (48 vienetų talpos) techninė specifikacija
	

	3.1
	Pavadinimas
	Specifikacija
	

	3.2
	
	Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą
	

	3.3
	Svoris
	Su baterija ne daugiau kaip 45±1 kg, be sudėtų kraujo produktų
	

	3.4
	Matmenys, ne didesni nei
	Plotis 550±10 mm × aukštis 600±10 mm × gylis 620±10 mm
	

	3.5
	Kraujo vienetų talpa
	Ne mažiau kaip 48×450 ml maišelių
	

	3.6
	Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke, sraigtasparnyje ir GMP automobilyje
	1. Turi atitikti IEC 61010-1 standartą „Temperatūra ir drėgmė“.

2. Turi atitikti IP66 standartą „Apsauga nuo patekimo“ ir NEMA 4X „Atsparus vandeniui“. 

3. Turi atitikti EMC EN 55011 CISPR 11 A klasė. 

4. Turi atitikti UL/IEC 61010-2-11 „Šaldymo sauga“.

5. Turi atitikti UL/ IEC 61010-2-10 „Šildytuvo sauga“.

6. Turi atitikti AABB kraujo bankų ir perpylimo paslaugų standartus.

7. Turi atitikti „Helicopter Air Ambulance“ (HAA) įrangos reikalavimus dėl smūgio / vibracijos ir radijo trukdžių.

8. Temperatūra palaikoma bet kurioje įrenginio padėtyje, automatiškai valdomas aktyvus aušinimas (apvertus, pasukus ant šono ir t. t.).

9. Skyriaus šildymas ir vėsinimas užtikrina stabilią temperatūrą bet kokiomis sąlygomis. 
	

	3.7
	Temperatūros diapazonai
	1. Darbo aplinkos temperatūra ne siauresnių ribų kaip nuo      –32±1 ℃ iki +50±1 ℃.

2. Minimalus akumuliatoriaus įkrovimo diapazonas ne siauresnių ribų, kaip nuo –10±1 ℃ iki +40±1 ℃. 

3. Sandėliavimas nuo –32±1 ℃ iki +60±1 ℃. 

4. Kraujo vienetų talpos temperatūra +4,5±0,8 ℃, turi išlaikyti ne mažiau kaip 240±1 val. kai aplinkos temperatūra +24 ℃.

5. Turi turėti šaldymo funkciją, gebėtų pasiekti ne aukštesnę nei –23±1 ºC. 
	

	3.8
	Korpusas ir konstrukcija
	Įrenginio korpusas ir konstrukcija turi atitikti ne žemesnius kaip IP66 ir MIL-STD-810H (arba lygiaverčius) atsparumo smūgiams, vibracijai ir korozijai standartus. Fizinė įrenginio anatomija (užlenkiamos rankenos nešimui, integruoti ratai bei ištraukiama rankena traukimui), užtikrinanti mobilumą ekstremaliomis sąlygomis.
	

	3.9
	Maitinimo šaltinis
	1. Išimamoji, standartinė karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U baterija.

2. Pilnai pakrautos baterijos naudojimo laikas ne trumpesnis nei 10 dienų. 

3. Vidinis kroviklis įkrauna akumuliatorių ir taip pat išlaiko vidinės talpos temperatūrą. 

4. Išmanioji baterija įkraunama per 4±1 val. 

5. Darbinės įtampos – nuo 100 iki 240 VAC (50/60 Hz) arba 20,0–31,0 VDC.
	

	3.10
	Duomenų saugojimas ir sąsaja
	1. Temperatūros užrašymo dažnis – ne rečiau kaip kas          15 min. su ±0,5 ℃ paklaida. 

2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 72 dienos. 

3. Turi turėti NIST kalibracijos standartą arba lygiavertį. 

4. Turi „Bluetooth“ sąsają mobiliajam telefonui arba planšetei prijungti, siekiant efektyviau analizuoti sukauptus duomenis.

5. Privalo turėti parinktį, leidžiančią, pageidaujant pirkėjui, „Bluetooth“ sąsają pašalinti. 
	

	3.11
	Veikimo režimai
	Tylus ir tamsus režimas (angl. Black out) apsaugo nuo infraraudonųjų spindulių naktinio matymo įrangos trikdžių ir išsaugo maskavimą. 
	

	3.12
	Ekranas
	1. LCD ar lygiavertis ekranas. 

2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo ir įkrovimo lygis.

3. Turi būti atvaizduojamas temperatūros diapazonas. 

4. Turi būti atvaizduojamas temperatūros užrašymo žurnalas. 

5. Turi būti atvaizduojami gedimai (aliarmu skydelyje).

6. Turi būti atvaizduojamas numatomas likęs saugojimo laikas.
	

	3.13
	Komplektacija
	1. Šaldytuvas (privaloma). 

2. Karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija arba lygiavertė. 

3. Kroviklis 220–230 V ir 12 V (privalomas). 

4. Šeši specialūs krepšeliai kraujo maišeliams sandėliuoti vidiniame skyriuje (privaloma). 
	

	3.14
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	4. 
	Garantija
	

	4.1
	Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. 
	

	4.2
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. 
	

	4.3
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
	

	4.4
	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. 
	

	4.5
	Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 
	

	5
	Ženklinimas, pakavimas, priėmimas
	

	5.1
	Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
	

	5.2
	Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. 
	


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
