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Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: LIOFILIZATORIUS Nr.1
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1.1.
	Prietaisas ir jo paskirtis
	Liofilizatorius laboratoriniams tyrimams, įskaitant darbą su biologinėmis ir (ar) cheminėmis medžiagomis, bei liofilizacijos metodų kūrimui ir optimizavimui
	

	1.2.
	Vakuuminio siurblio greitis
	Vakuuminio siurblio nominalus našumas ne mažesnis kaip 5 m³/val., užtikrinantis reikalaujamo darbinio vakuumo palaikymą viso proceso metu. 
	

	1.3.
	Pasiekiamas vakuumas
	Stabiliai palaikomas darbinis vakuumas džiovinimo proceso metu ne didesnis kaip 1,0 Pa, su visa sukomplektuota sistema. 
	

	1.4.
	Komplektuojama kamera ir lentynos
	Kamera pritaikyta darbui su kolbomis ir (ar) biriomis medžiagomis. Ne mažiau kaip 3 lentynos, šildomos arba leidžiančios pasiekti proceso pabaigos temperatūras pagal liofilizacijos metodiką. 
	

	1.5.
	Mėginių atšaldymo galimybė
	Turi būti galimybė atšaldyti mėginius prietaiso kondensoriuje
	

	1.6.
	Lentynų temperatūros profilio programavimas
	Turi būti
	

	1.7.
	Kondensoriaus talpa
	Kondensatoriaus ledo (ar sublimavusių tirpiklių) kaupimo talpa ne mažesnė kaip 5 kg, užtikrinanti stabilų vakuumą viso proceso metu. 
	

	1.8.
	Kondensoriaus temperatūra
	Bazinė darbinė temperatūra su apkrova ne mažesnė nei -50ºC. 
	

	1.9.
	Šaldymo galia
	Šaldymo sistema turi būti pakankamos galios, užtikrinančios kondensatoriaus darbinę temperatūrą –50 °C esant realiai mėginių apkrovai viso liofilizavimo ciklo metu
	

	1.10.
	Automatinis kondensoriaus atitirpinimas
	Turi būti
	

	1.11.
	Programavimo galimybės
	Galimybė programuoti kondensatoriaus, lentynų ir produkto temperatūrą, vakuumo parametrus, proceso trukmę, aliarmus; galimybė kurti ir saugoti ne mažiau kaip 10 procesinių receptų. 
	

	1.12.
	Valdymas
	Valdymas per PLC, mikroprocesorinę arba lygiavertę valdymo sistemą. Galimybė kurti ir saugoti ne mažiau kaip 10 žingsnių procesų receptus. Automatinių ir rankinių režimų palaikymas.
	

	1.13.
	Duomenų registravimas
	Registruojami pagrindiniai proceso parametrai (temperatūra, vakuumas, laikas). Duomenų eksportas elektroniniu formatu arba galimybė juos nuskaityti iš valdymo sistemos. 
	

	1.14.
	Valdymo ekranas
	Turi būti ne prasčiau kaip lietimui jautrus ekranas su visų darbo parametrų atvaizdavimu
	

	1.15.
	Medžiagos
	Kondensatorius iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės, laboratorinei paskirčiai tinkamos medžiagos.
	

	1.16.
	Papildomos galimybės
	Turi būti galimybė sumontuoti liofilizavimo kamerą su naudingu paviršiaus plotu ne mažesniu kaip 0,15 m².
	

	1.17.
	Maitinimas
	230 V; 50Hz
	

	1.18.
	Garantinis laikotarpis 
	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.
	


Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.
	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)



	2.
	4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (vieną) val.
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: LIOFILIZATORIUS Nr.2
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	2.1.
	Prietaisas ir jo paskirtis
	Liofilizatorius laboratoriniams ir pilotiniams maisto bei mikrobiologiniams tyrimams, įskaitant darbą su lakiais organiniais tirpikliais ir jautriomis probiotinėmis padermėmis
	

	2.2.
	Vakuuminio siurblio greitis
	Vakuuminio siurblio nominalus našumas ne mažesnis kaip 8 m³/val., užtikrinantis reikalaujamo darbinio vakuumo palaikymą viso proceso metu.
	

	2.3.
	Pasiekiamas vakuumas
	Stabiliai palaikomas darbinis vakuumas ne didesnis kaip  0,7 Pa viso liofilizavimo proceso metu, įskaitant darbą su lakiais tirpikliais. 
	

	2.4.
	Komplektuojama kamera
	Kamera skirta darbui su biriomis medžiagomis, kolbomis ir (ar) buteliais, su ne mažiau kaip trimis šildomomis lentynomis (iki ne mažiau kaip 70 °C), turinčiomis mechaninę arba programiškai valdomą judėjimo ir (ar) suspaudimo funkciją, leidžiančią fiksuoti lentynų padėtį proceso metu ir, prireikus, užspausti mėginius liofilizavimo pabaigoje. 
	

	2.5.
	Mėginių atšaldymo galimybė
	Turi būti galimybė atšaldyti mėginius prietaiso kondensoriuje
	

	2.6.
	Lentynų temperatūros profilio programavimas
	Turi būti
	

	2.7.
	Kondensoriaus talpa
	Kondensatoriaus ledo (ar sublimavusių tirpiklių) kaupimo talpa ne mažesnė kaip 5 kg, užtikrinanti stabilų vakuumą viso proceso metu. 
	

	2.8.
	Kondensoriaus temperatūra
	Kondensatoriaus darbinė temperatūra ne aukštesnė kaip –85 °C, palaikoma esant realiai mėginių ir lakių organinių tirpiklių apkrovai.
	

	2.9.
	Šaldymo galia
	Šaldymo sistema turi būti pakankamos galios, užtikrinančios kondensatoriaus darbinę temperatūrą –85 °C esant realiai mėginių apkrovai viso liofilizavimo ciklo metu
	

	2.10.
	Automatinis kondensoriaus atitirpinimas
	Turi būti
	

	2.11.
	Programavimo galimybės
	Prietaisas turi leisti nustatyti ir valdyti pagrindinius proceso parametrus (kondensatoriaus ir lentynų temperatūrą, produkto temperatūrą, vakuumo parametrus, proceso trukmę ir aliarmus), sudarant galimybę kurti, saugoti ir vykdyti ne mažiau kaip 10 žingsnių procesų receptus; procesas turi būti valdomas automatiniu, pusiau automatiniu ir rankiniu režimu, užtikrinant parametrų stabilumą ir atsekamumą.
	

	2.12.
	Valdymas
	Prietaisas turi suteikti galimybę nuskaityti, eksportuoti ir (ar) archyvuoti proceso duomenis per prijungiamą kompiuterį arba per lygiavertę integruotą sistemą, leidžiančią duomenis pateikti elektroniniu formatu.
	

	2.13.
	Valdymo ekranas
	Turi būti lietimui jautrus ekranas arba lygiavertė naudotojo sąsaja, kurioje realiuoju laiku pateikiami visi pagrindiniai darbo parametrai.
	

	2.14.
	Duomenų registravimas
	Prietaisas turi būti valdomas industrinio lygio sistema (PLC arba lygiaverte), užtikrinančia nuolatinį proceso parametrų stebėjimą, aliarmų ir įvykių registravimą bei pilnos proceso istorijos kaupimą ir eksportą; duomenys gali būti saugomi vidinėje atmintyje ir (ar) eksportuojami elektroniniu formatu.
	

	2.15.
	Papildomi priedai
	Turi būti įrengta kondensato apsaugos priemonė (pvz., padėklas arba lygiavertis sprendimas), užtikrinanti saugų darbą su lakiais tirpikliais
	

	2.16.
	Papildomos galimybės
	Turi būti galimybė sumontuoti liofilizavimo kamerą su naudingu paviršiaus plotu ne mažesniu kaip 0,15 m²
	

	2.17.
	Maitinimas
	230 V; 50Hz
	

	2.18.
	Garantinis laikotarpis 
	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.
	


Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.
	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.
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	2.
	4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (vieną) val.
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.
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