MEDICININĖ ĮRANGA V PRIĖMIMO SK.

(rinkos konsultacijai)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių pristatymo terminas | Kiekis mato vnt. | Vertė, Eur be PVM | Vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskopas | 3 mėn. | 1 vnt. | 11570,25 | 14000 |
| 2 | Ginekologinė kėdė | 3 mėn. | 1 vnt. | 2975,21 | 3600 |
| 3 | Intrakardinio stimuliatoriaus rinkinys | 3 mėn. | 1 vnt. | 3305,79 | 4000 |
| 4 | Nešiojamasis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | 3 mėn. | 2 vnt. | 33057,85 | 40000 |
| 5 | Plyšinė lempa | 3 mėn. | 1 vnt. | 3719,01 | 4500 |
| 6 | Ultragarso aparatas (su kraujagysliniu davikliu) | 3 mėn. | 1 vnt. | 37190,08 | 45000 |
| 7 | Vaisiaus būklės stebėjimo ir gimdymo veiklos monitoravimo įranga | 3 mėn. | 1 vnt. | 8264,46 | 10000 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BRONCHOSKOPAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video monitorius | - Ekrano skersmuo ne mažesnis kaip 8“ - Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų; - Nemažiau kaip 1 jungtys instrumentams; - Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais; - Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas (pvz., SD kortelę, USB ar lygiavertes), užtikrinant duomenų perkėlimą per standartines jungtis.; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus: vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture). - Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas |  |
| 2. | Lankstus video endoskopas intubacijai | - Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi; - Su siurbimo vožtuvu; - CMOS arba lygiavertė vaizdo jutiklio technologija; - Tiesioginio (priekinio) matymo optika (0° arba lygiavertė) - Darbinis ilgis nemažiau kaip 60 cm - Išorinis skersmuo nedaugiau kaip 7 mm ; - Lenkimo kampai aukštyn/žemyn: (180°/140°) ±10° |  |
| 3. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | Nemažiau kaip 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 5. | CE Ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija arba CE sertifikatas. |  |

- GINEKOLOGINĖ KĖDĖ

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skirta ginekologinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms atlikti |  |
| 2. | Ginekologinė kėdė sudaryta iš trijų dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis ir kojų dalis) |  |
| 3. | Ginekologinė kėdė mobili, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema |  |
| 4. | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas epoksidiniais milteliais ar lygiaverte medžiaga |  |
| 5. | Gulimos dalies apmušalas pagamintas iš odos arba dirbtinės odos |  |
| 6. | Gulimos dalies apmušalas besiūlis |  |
| 7. | Gulimos dalies apmušalas lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms |  |
| 8. | Gulimos dalies apmušalas neįgeriantis skysčių, antibakterinis, atsparus plyšimui |  |
| 9. | Turi būti galimybė užsakymo metu pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 5 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 10. | Gulimos dalies paminkštinimo storis ≥ 5 cm |  |
| 11. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektriniu būdu |  |
| 12. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 60 – 85 cm |  |
| 13. | Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 55 cm |  |
| 14. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu būdu |  |
| 15. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +40° |  |
| 16. | Kojų dalis reguliuojama hidrauline pavara arba dujinės spyruoklės pagalba |  |
| 17. | Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0° |  |
| 18. | Trendelenburgo pozicija ne mažiau kaip -10º |  |
| 19. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu |  |
| 20. | Gulimojo paviršiaus (ištiestos kėdės) ilgis ≥ 165 cm |  |
| 21. | Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 180 kg |  |
| 22. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Kojų laikikliai/pakojai (kiekis 1 komplektas) - „Goepel“ tipo arba lygiaverčiai; - Lengvai be įrankių uždedami ir nuimami; - Reguliuojamo aukščio; - Reguliuojamo posvyrio kampo; - Paminkštinti. |  |
| 23. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Dubuo (kiekis 1 vnt.) - - Skirtas skysčiams surinkti; - Integruotas po kėde; - Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąja dalimi; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 24. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: - Integruotas popieriaus laikiklis |  |
| 25. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Pagalvėlė galvai (kiekis 1 vnt.) - - Išformuota pagal žmogaus anatomiją; - Paminkštinta; - Galimybė reguliuoti pagalvėlės aukštį. |  |
| 26. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Šoniniai ranktūriai (kiekis 1 komplektas) - - Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių; - Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami; - Paminkštinti. |  |
| 27. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
| 28. | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba; ir serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba |  |
| 29. | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn. |  |

- INTRAKARDINIO STIMULIATORIAUS RINKINYS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius |  |  |
| 1.1. | Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO | Būtina |  |
| 1.2. | Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip: | 30-180 ppm |  |
| 1.3. | Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip: | 0,1- 25mA |  |
| 1.4. | Impulso trukmė | 1,4 - 1,5ms |  |
| 1.5. | Nereagavimas po stimuliavimo | Būtina |  |
| 1.6. | Nereagavimas po registravimo | Būtina |  |
| 1.7. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos | Būtina |  |
| 1.8. | Veikimas be baterijų | Būtina |  |
| 1.9. | Svoris, ne daugiau kaip | 550 g |  |
| 2. | Intrakardinis elektrodas su introdiuseriu | Būtina |  |
| 3. | Turi būti paženklintas CE ženklu | Būtina (kartu su prekių pristatymu pateikti tai patvirtinantį dokumentą) |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |

- NEŠIOJAMASIS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nešiojamasis (transportinis) dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | Būtina |  |
| 2 | Pagrindiniai techniniai parametrai: | 1. Skirtas suaugusiųjų ir vaikų ventiliacijai. 2. Išoriniai prietaiso matmenys be deguonies baliono tvirtinimo sistemos: ≤ 350 x 350 x 300 mm; 3. Aparato svoris be baterijos: ≤ 6,5 kg; 4. Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas: 2.7 iki 6.0 kPa (ne siauresnis už nurodytą); 5. Maitinimo šaltiniai: a) 230 V±10 %, 50/60 Hz elektros tinklas; b) Įkraunama, darbo laikas iš jos ≥ 4 val. 6. Aparato korpuse integruotas spalvotas, lietimui jautrus (touch screen), ≥ 7 colių įstrižainės ekranas; 7. Integruota vidinė turbina; 8. Nebulaizerio funkcija. |  |
| 3 | Ventiliacijos režimai: | 1. Slėgiu valdoma ventiliacija; 2. Slėgiu valdoma sinchronizuota, pertraukiama privaloma ventiliacija; 3. Slėgiu palaikoma apnėjos ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio spontaninė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija su parėmimo slėgiu; 6. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 7. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 4 | Pasirenkami darbo parametrų nustatymai: | 1. Kvėpavimo dažnis: 2 -80 k/min. (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 2. Vienkartinis įkvėpimo tūris: 50 iki 2 000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 3. Įkvėpimo laikas: 0,1 iki 12 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose); 4. PEEP: 0 iki 25 cmH2O (ne siauresnėse už nurodytas ribas); 5. I:E santykis: ne mažesnis nei 1:4 iki 4:1; 6. Maksimalaus slėgio nustatymo diapazonas: 4 – 60 cmH2O (ne siauresnis už nurodytą ribą); 7. Srauto trigerio jautrumo ribos: 1 iki 15 l/min (ne siauresnės už nurodytas ribas). |  |
| 5 | Monitoriaus ekrane pateikiamos išmatuotos parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe); 2. Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe); 3. Kvėpavimo dažnis (RR); 4. Slėgis kvėpavimo takuose. |  |
| 6 | Ventiliacijos kreivės (ne mažiau kaip) | 1. Slėgis-laikas; 2. Srautas-laikas; 3. etCO2. |  |
| 7 | Garsinė apsauga (aliarmas, ne mažiau kaip) | 1. Minutinis tūris per aukštas/žemas; 2. Įkvėpimo tūris per aukštas/žemas; 3. Kvėpavimo takų slėgis per aukštas/žemas; 4. Per dažnas kvėpavimas; 5. Apnėja; 6. Dujų tiekimo sutrikimas. |  |
| 8 | Komplektacija: | 1. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt.; 2. Deguonies baliono (iki 2 l) laikiklis, turintis tvirtinimą prie paciento pervežimo vežimėlio ar lovos – 1 vnt.; 3. Maitinimo laidas – 1 vnt.; 4. Deguonies padavimo žarnelė tarp slėgio reduktoriaus ir DPV aparato – 1 vnt.; 5. Pernešimo krepšys – 1 vnt.; 6. Paciento kontūro laikiklis – 1 vnt. |  |
| 9 | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

- PLYŠINĖ LEMPA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas | Stacionari, Zeiss ar lygiaverčio tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |  |
|  | Mikroskopas | Galileo ar lygiaverčio tipo, konvergencinis ar lygiavertis |  |
|  | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x. |  |
|  | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm. |  |
|  | Okuliarai | ≥12x |  |
|  | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D |  |
|  | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |
|  | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |
|  | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |
|  | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 su indikacine skale |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED ar lygiavertis |  |
|  | Filtrai (ar lygiaverčiai) | Būtini: mėlynas ir beraudis |  |
|  | Garantija | ≥24 mėn. |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |

- ULTRAGARSO APARATAS (SU KRAUJAGYSLINIU DAVIKLIU)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai; - Smulkių dalių; - Kraujagyslių tyrimai; - Kardiologiniai tyrimai; |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU arba lygiavertė technologija - Ekrano įstrižainė ≥ 54.5 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |  |
| 3. | Sistemos valdymo pultas su jutikliniu ekranu | - > 30 cm ekrano įstrižainės; |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 9. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas; |  |
| 10. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; |  |
| 13. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. |  |
| 15. | Jungtys | DisplayPort arba HDMI; |  |
| 16. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai |  |  |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 7 MHz; |  |
| 16.2. | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 16 MHz |  |
| 16.3. | Sektorinis daviklis | Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 11 MHz; |  |
| 16.4. | Ertminis daviklis | Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz; |  |
| 17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | - Sistema su ratukais, su stabdžiais - Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

- VAISIAUS BŪKLĖS STEBĖJIMO IR GIMDYMO VEIKLOS MONITORAVIMO ĮRANGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būtini monitoruojami parametrai: | - Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; - Gimdos aktyvumas; - Vaisiaus judesio profilis (turi būti automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir atžymimi ant kardiotokogramos); - Motinos AKS stebėjimas; - Motinos EKG stebėjimas; - Motinos SpO2 stebėjimas. |  |
| 2. | Būtini reikalavimai vaisiaus parametrų stebėjimui: | - Skaitinis vaisiaus širdies susitraukimų dažnio displėjus su signalo kokybės indikatoriumi; - Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimų dažnius. |  |
| 3. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (UG) | Ne blogiau 50 – 240 k/min. |  |
| 4. | Gimdos aktyvumo matavimo ribos (TOKO) | Ne mažiau kaip iki 100 |  |
| 5. | Garsiniai ir vizualiniai aliarmai | Būtina |  |
| 6. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
| 7. | Popieriaus slinkimo greitis | Pasirenkamas |  |
| 8. | Dvynukų širdies dažnių atskyrimo galimybė | Būtina |  |
| 9. | Galimybė vienu metu stebėti dviejų vaisių širdies susitraukimų dažnius, naudojant atskirus ultragarso kanalus, su kryžminio kanalų patikrinimo funkcija arba lygiaverčiu sprendimu. | Būtina |  |
| 10. | Monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau kaip 16 cm (6.3") |  |
| 11. | Vidinė atmintis KTG kreivėms | Būtina |  |
| 12. | Komplektacija: | - Bevielis ultragarso daviklis atsparus vandeniui - 2 vnt.; - Bevielis TOKO daviklis atsparus vandeniui - 1 vnt.; - Bevieliu (arba laidiniu) būdu veikiantis SpO2 daviklis - 1 vnt.; - Manžetės (2 dydžių) – po 1 kompl.; - Elastiniai diržai davikliams - 3 vnt.; - EKG registravimo kabelis – 1 vnt.; - Terminis popierius – 1 vnt. - Įvykių žymeklis – 1 vnt.; |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. įrangai ir visoms komplektuojamoms detalėms |  |