Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

I lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją bei kitus prekės klasei taikomus atitiktį pagrindžiančius dokumentus (kai taikoma – notifikuotosios įstaigos sertifikatus)“.

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.*

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.4. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.5. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

6.2.6. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

7.2. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

7.3.  Užpildytas prietaiso techninis pasas.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

1 pirkimo dalis

Skaitmeninis panoraminis rentgenas  (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Vienos fazės 240 V ±10%, 50 Hz |  |  |
| 1.2 | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS |  |  |
| 1.3 | Jutiklio vaizdo dydis | Ne mažiau 6x150 mm |  |  |
| 1.4 | Jutiklio taškų kiekis | Ne mažiau 60x1512 taškų |  |  |
| 1.5 | Panoraminio skaitmeninio jutiklio pilkumo spalvų skalė | Ne mažiau 14 bitų. |  |  |
| 1.6 | Atskaitos apkrovos sąlygos, susijusios su maksimalia energijos tiekimu į anodą | Turi būti užtikrinta galimybė atlikti ne mažiau kaip 15 panoraminių tyrimų per valandą be privalomų rentgeno vamzdžio aušinimo pauzių, laikantis gamintojo nustatytų eksploatavimo sąlygų |  |  |
| 1.7 | Aušinimas | Rentgeno vamzdžio aušinimo sistemos tipas neribojamas. Siūlomas techninis sprendimas turi užtikrinti saugų ir nepertraukiamą įrangos veikimą pagal gamintojo nustatytas eksploatavimo sąlygas |  |  |
| 1.8 | Maksimali vamzdžio įtampa | Turi būti reguliuojama ir siekti ne mažiau kaip 70 kV maksimalią reikšmę |  |  |
| 1.9 | Maksimali anodinė srovė | Turi būti reguliuojama ne mažesniame kaip 4–16 mA diapazone arba lygiaverčiame diapazone, užtikrinančiame galimybę optimizuoti ekspozicijos parametrus skirtingų pacientų grupėms ir gauti diagnostinės kokybės vaizdus |  |  |
| 1.10 | Vamzdžio galvutės maksimali šiluminė talpa | Turi užtikrinti galimybę atlikti ne mažiau kaip 15 panoraminių tyrimų per valandą pagal gamintojo nustatytas eksploatavimo sąlygas, be privalomų technologinių pertraukų dėl rentgeno vamzdžio perkaitimo |  |  |
| 1.11 | Rentgeno spindulių židinio taškas | Ne daugiau 0,5mm |  |  |
| 1.12 | Paciento pozicionavimo lazeriai | Lazeriai turi atitikti IEC 60825-1 Class 1 saugos klasės reikalavimus arba lygiaverčius tarptautinius saugos standartus |  |  |
| 1.13 | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė | Ne ilgiau 15 sek. |  |  |
| 1.14 | Rentgeno 2D programos | Ne mažiau 24 programų |  |  |
| 1.15 | Panoraminis rentgeno aparatas tvirtinamas prie sienos | Būtina |  |  |
| 1.16 | Jungimas į kompiuterį tiesiogiai LAN jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | Būtina |  |  |
| 1.17 | Programinė įranga | Programinė įranga turi užtikrinti galimybę integruotis su Perkančiosios organizacijos naudojamomis PACS/RIS ar kitomis medicinos informacinėmis sistemomis, naudojant DICOM standartą arba lygiaverčius sprendimus |  |  |
| 1.18 | Stacionarus kompiuteris | Atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai |  |  |
| 1.18.1 | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba lygiavertė |  |  |
| 1.18.2 | Procesorius | Intel i3 arba geriau |  |  |
| 1.18.3 | Duomenų talpa | ≥ 500 GB |  |  |
| 1.18.4 | Atmintis RAM | ≥ 16 GB |  |  |
| 1.18.5 | CD/DVD įrenginys | Su įrašymo funkcija |  |  |
| 1.18.6 | Monitorius LED | Ekrano įstrižainė ≥ 24” |  |  |
| 1.18.7 | Raiška | Ne mažiau nei 1920x1080 |  |  |
| 1.18.8 | Klaviatūra, pelė | Būtina |  |  |
| 1.19 | Siūlomo rentgeno aparato montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |  |
| 1.20 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |  |

2 pirkimo dalis

Ginekologinė kėdė (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
|  | Mobili elektrinė dviejų segmentų kėdė skirta ginekologinėms apžiūroms bei procedūroms |  |  |  |
|  | Konstrukcija | - Kėdė dviejų dalių – nugaros ir sėdimosios, - Kėdės mobilumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 3 pakeliamais ratukais (integruotais arba išoriniais) arba lygiaverte ratukų sistema, užtikrinančia saugų kėdės perstūmimą ir patikimą fiksaciją procedūros metu, - Pagrindas padengtas ABS plastiku (arba lygiaverčiu), - Su reguliuojamo aukščio rankų atramomis abiejose kėdės pusėse. Atramos metalinės, su apmušalu įsikibimo zonose (tuo pačiu kaip ir visa kėdė), - Su Goepel tipo kojų atramomis arba lygiavertėmis (pvz. atraminėmis platformomis ar poliuretano laikikliais), skirtomis pozicionuoti paciento kojas apžiūros metu. Atramos su apmušalu (tuo pačiu kaip ir visa kėdė), reguliuojamo aukščio, pasukimo ir pavertimo kampo, - Su standartiniais bėgeliais priedų tvirtinimui prie sėdimosios dalies abiejose kėdės pusėse, - Po sėdimąją dalimi integruotas indo skysčiams ir atliekoms laikiklis. |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Maksimali leistina apkrova ≥ 180 kg, - Bendras plotis ≤ 820 mm, - Sėdimosios dalies ir nugaros segmento plotis ≥ 520 mm, - Ištiestos kėdės gulimosios dalies ilgis ≥ 1250 mm, - Maitinimas 230V, 50/60 Hz, - Atsarginis energijos šaltinis - integruotas akumuliatorius arba kitas lygiavertis sprendimas, užtikrinantį saugų kėdės padėties pakeitimą elektros tiekimo sutrikimo atveju, - Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |  |
| 4. | Valdymas | - Valdoma rankiniu pulteliu ir/ arba kojiniu pedalu, - Elektriniu būdu valdoma ne mažiau kaip aukštis, nugaros dalies padėtis, - Trendelenburgo padėtis gali būti valdoma elektriniu arba mechaniniu būdu, - Kojiniu pedalu arba rankiniu pulteliu valdoma ne mažiau kaip aukštis, nugaros dalies padėtis. |  |  |
| 5. | Reguliavimo diapazonai ir kampai | - Aukštis: Žemiausioje padėtyje ne žemiau 540 mm, aukščiausioje padėtyje ne aukščiau 970 mm, - Nugaros atlošo pakėlimas ≥ 78°, - Trendelenburgo reguliavimo ribos ne mažiau kaip 0°-12° |  |  |
| 6. | Apmušalai | - Atsparūs ugniai, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms, - Spalvą galima pasirinkti užsakymo metu iš ≥ 10 skirtingų variantų. |  |  |
| 7. | Komplektuojami priedai | - Nerūdijančio plieno indas skysčiams ir atliekoms – 1vnt., - Popieriaus rulono laikiklis – 1vnt., - Reguliuojamo aukščio pagalvėlė galvai – 1 vnt., - Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas su kabliukais – 1 vnt, - Rankinis pultelis 1 vnt. ir/arba kojinis pedalas – 1 vnt. |  |  |