Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Daugiakomponentės baltymų analizės sistema – 1 komplektas.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Sistema skirta daugybinei kiekybinei baltymų, nukleorūgščių analizei paremtai antikūnų ir magnetinių dalelių analize. |  |
| 2. | Komplektacija | Analizės prietaisas, dedikuota analizės programinė įranga, integruotas procesorius su Windows 10 operacine sistema arba lygiaverte, integruotas barkodų skaitytuvas, kaitinimo blokai ne mažiau kaip 96 ir ne mažiau kaip 384 šulinėlių plokštelėms, kalibravimo ir veikimo patikrinimui skirtos priemonės pilnam prietaiso paleidimui, tirpalai ir pagalbinės priemonės reikalingi pradiniam darbui su prietaisu ir pradinis reagentų komplektas mokymams, skirtas ne mažiau kaip 30 skirtingų baltymų analizei, turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 500 skirtingų analičių ir analizuoti ne mažiau kaip 96 šulinėlių plokštelėje. |  |
| 3. | Analizės pajėgumai | Turi būti galima vienu metu išanalizuoti ne mažiau kaip 500 skirtingų analičių viename mėginyje. Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 140 000 testų per valandą |  |
| 4. | Analizės laikas | Ne ilgiau kaip 20 min analizuojant 96 mėginių plokštelę ir ne ilgiau kaip 80 minučių analizuojant 384 mėginių plokštelę |  |
| 5. | Valdymas | Valdomas liečiamu ekranu |  |
| 6. | Lazeriai | 530 +/-5 nm lazeris |  |
| 7. | Automatinės funkcijos | Turi būti automatinis prietaiso paleidimas, automatinis išsijungimas ir automatinės priežiūros rutinos |  |
| 8. | Prietaiso paleidimo laikas | Prietaiso sušilimo prieš darbą laikas ne ilgesnis kaip 30 min, inicializavimas ir sistemos automatinis patikrinimas ne ilgiau kaip 60 min. |  |
| 9. | Dinaminis intervalas | Ne mažesnis kaip 5.5 log |  |
| 10. | Duomenų analizė | Turi būti galima duomenis analizuoti ne tik prietaise, bet ir debesų kompiuterijos platformoje |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi būti galima vienu metu išanalizuoti ne mažiau kaip 500 skirtingų analičių viename mėginyje t. y. techninės specifikacijos lentelės 3 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes norima įsigyti daugiakomponentė baltymų analizės sistema vienu metu įgalina atlikti ne mažiau kaip 500 skirtingų analičių ištyrimą viename mėginyje, toks reikalaujamas metodas užtikrina energijos išteklių, laboratorinių resursų taupymą kai vieno eksperimento metu gaunamas didelis duomenų kiekis. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose 3 punkte. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | Turi būti kaitinimo blokai ne mažiau kaip 96 ir ne mažiau kaip 384 šulinėlių plokštelėms t. y. techninės specifikacijos lentelės 2 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes norima įsigyti daugiakomponentė baltymų analizės sistema įgalina naudoti blokus skirtus ne mažiau kaip 96 ir ne mažiau kaip 384 šulinėlių plokštelėms, o tai užtikrina energijos išteklių, laboratorinių resursų taupymą kai vieno eksperimento metu galima atlikti nemažiau kaip 96 ir ne mažiau kaip 384 reakcijas. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose 2 punkte. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |