Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„VAISIAUS KARDIOTOKOGRAFAS BEI VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS STOTELĖ  KARDIOTOKOGRAFUI „AVALON FM““ BENDROSIOS SĄLYGOS
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8599296)
TED NUORODA: OL S NUMERIS 124/2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 450331-2026 (2026-07-01)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	[bookmark: _GoBack]1 pirkimo dalis „VAISIAUS KARDIOTOKOGRAFAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
skaičiais
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
žodžiais
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Vaisiaus kardiotokografas
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 10 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 10 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Vaisiaus monitorius
	

	2.
	Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (50-210) k./min.
	

	3.
	Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių
	

	4.
	Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme
	

	5.
	Garsiniai ir vizualiniai pranešimai (pageidautinas, kad būtų galimybė reguliuoti garsą)
	

	6.
	Monitoruojami parametrai:
1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis;
2. Gimdos aktyvumas;
3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos);
4. Motinos AKS; 
5. Motinos EKG;
6. Motinos SpO2;
	

	7.
	Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą)
	

	8.
	Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas
	

	9.
	Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos
	

	10.
	Sspausdintuvas su šiluminiu ar lygiaverčiu popieriumi, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius
	

	11.
	Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai)
	

	12.
	Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius
	

	13.
	Įrenginio svoris  ≤ 8 kg
	

	14.
	Komplektuojama su (teikiant pasiūlymą reikia pateikti įrodymus, kad siūloma prekė atitikinka techninės specifikacijos reikalavimams):
1. UG daviklis; 
2. Toco daviklis; 
3. SpO2 guminis ar lygiavertis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį);
4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele;
5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.);
6. Spausdinimo popierius (5 pak.)
	

	15.
	CE sertifikatas (pateikiamas pristačius prekes)
	

	16.
	Suteikiama garantija >24 mėn.
	

	17.
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis (pateikiamas pristačius prekes)
	

	18.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	19.
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	20.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	







	2 pirkimo dalis „BEVIELĖ VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS STOTELĖ  KARDIOTOKOGRAFUI „AVALON FM“”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
skaičiais
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
žodžiais
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Bevielės vaisiaus ir motinos monitoriaus stotelė kardiotokografui „Avalon FM“
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 10 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 10 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė, 1 vnt.
	

	2.
	Suderinama su įstaigoje turimu „Avalon FM“ kardiotokografu
	

	3.
	Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ne mažesniu kaip 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)
	

	4.
	Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui
	

	5.
	Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu
	

	6.
	Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia >8 darbo valandas
	

	7.
	Belaidis TOCO daviklis turi integruotą motinos pulso matavimo funkciją – be papildomų daviklių ir sensorių
	

	8.
	Motinos pulso matavimo diapazonas belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40–240 k./min.
	

	9.
	Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus EKG naudojant tik belaidžius daviklius
	

	10.
	Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US davikliais
	

	11.
	CE sertifikatas (pateikiamas pristačius prekes)
	

	12.
	Suteikiama garantija >24 mėn.
	



Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
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Telefono numeris
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pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


 


1)


 


konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;


 


2)


 


pirkimo sąlygose;
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kituose pirkimo dokumentuose.


 


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo 


dokumentuose.


 


Pasirašydamas CVP
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dokumentą.
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Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     P ASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)      „ V AISIAUS KARDIOTOKOGRAFAS   BEI VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS  STOTELĖ    KARDIOTOKOGRAFUI „AVALON FM“ “  BENDROSIOS SĄLYGOS     (PIRKIMO N UMERIS CVP IS  –   8599296 )   TED   NUORODA:   OL   S   NUMERIS   124 /2026   SKELBIMO   PASKELBIMO   NUMERIS:   450331 - 2026   (2026 - 0 7 - 01 )      

 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasi ūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo  dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose n urodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje speci fikacijoje keliamus reikalavimus        

