Techninė specifikacija

Operacinis stalas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcinis išpildymas: | - Stalas mobilus, su 4 dvigubais visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais, 2 antistatiniai ratukai; - Darbinėje padėtyje operacinis stalas stabilizuojamas centrine stabdžių sistema arba su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą. 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrohidraulinis; 4. Operacinio stalo valdymas: - Belaidžiu valdymo pultu; - Integruotu į stalą arba pakabinamu ant stalo valdymo pultu. |  |
| 2. | Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | 1. Stalviršio bendras ilgis (įskaitant visas pagal šios techninės specifikacijos 3 punkto 1 dalies reikalavimus komplektuojamas sekcijas) ≥ 224 cm; 2. Stalviršio plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 600 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: a) Galvos; b) Nugaros; c) Sėdmenų; d) Sėdmenų sekcijos prailginimas; e) Dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija. 2. Galvos ir kojų sekcijas galima nuimti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus; 3. Galimybė galvos pusės stalviršio sekcijas montuoti kojų pusėje ir atvirkščiai; 4. Prie stalviršio kraštų primontuotas (-i) europinio tipo bėgelis (-iai) papildomiems prietaisams tvirtinti; 5. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje. Laidumas nuo kolonos ≥ 146 cm. |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; 4. Čiužinio storis ≥ 80 mm. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 2. Atvirkštinė Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Pavertimo į šonus (lateralines pozicijas) kampai ≥ 20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 690 mm iki 1150 mm; 5. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 6. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm |  |
| 6. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo - 40° iki + 70° |  |
| 7. | Reikalavimai kojų sekcijai | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki +70 3. Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. Aukščio reguliavimas kiekvienai kojai atskirai, motorizuotas arba pneumatinio, arba hidraulinio mechanizmo pagalba. 4. Su reguliuojamu išskėtimu (rankiniu arba motorizuotu būdu) |  |
| 8. | Galvos sekcijos reguliavimas | 1. Reguliuojamas rankiniu būdu; 2. Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo - 45° iki + 25° |  |
| 9. | Stalo veikimo principai (savarankiški, vienas kitą keičiantys): | 1. Iš elektros tinklo; 2. Pakraunamų elektrinių baterijų pagalba |  |
| 10. | Didžiausia leistina darbinė stalo apkrova (dinaminiame režime) | ne mažiau kaip 350 kg. |  |
| 11. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |  |
| 11.1. | Rankos atrama – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta antistatine minkšta danga, įgaubtu paviršiumi; 3. Su rankos fiksavimo diržu (-ais); 4. Su laisvai visomis kryptimis artikuliuojama alkūnine laikančiąja konstrucija, turinčia ne mažiau kaip tris artikuliuojmas alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atramą bet kuria kryptimi paslinkti tvirtinimo prie operacinio stalo taško atžvilgiu (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtis operatyviai užfiksuojama vienu centriniu fiksavimo mechanizmu. |  |
| 11.2. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Plokščios; 3. Padengtos minkšta danga; 4. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto. |  |
| 11.3. | Menisko pozicionavimo prietaisas – 1 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengtas minkšta danga; 3. Rentgenui pralaidus; 4. Su tvirtinimo spaustukais prie bėgelio. |  |
| 11.4. | Kelio artroskopijos atrama – 1 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Padengta minkšta danga; 3. Reguliuojamo dydžio; 4. Su tvirtinimo spaustukais prie bėgelio. |  |
| 11.5. | Pečių operacinis priedo komplektas – 1 vnt. | 1. Montuojamas motorizuotos kojų sekcijos vietoje; 2. Reguliuojamas ≥ 90⁰ kampu; 3. Sekcija sudaryta iš 3 dalių; 4. Su reguliuojama šonine kūno atrama. |  |
| 11.6. | Galvos atlošas skirtas fiksuoti galvą esant pečių operacijai – 1 vnt. | 1. „U“ formos šalmas; 2. Su 2 lanksčiais šoniniais paminkštinimais; 3. Tvirtinamas prie pečių operacinio priedo. |  |
| 11.7. | Ortopedinis tempimo prietaisas – 1 vnt. | 1. Paminkštinta sėdynės dalis su pasukama jungtimi; 2. Sudaro dvi prailginimo sijos su užfiksuojančiais dvigubais lankstais; 3. Sijos gali būti nustatomos horizontaliai ar vertikaliai optimaliam rentgeno pasiekiamumui; 4. Specialūs traukimo batai užfiksuoja paciento koją bet kokioje pozicijoje; 5. Aiškus žymėjimas ant prailginimo sijos; 6. Visos metalinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno; 7. Komplektuojama su visais privalomais priedais prietaiso naudojimui, suaugusio žmogaus pėdos dydžio batais (2 vnt.) bei transportavimo vežimėliu. |  |
| 11.8. | Rankos operacinis stalas – 1 vnt. | 1. Pagaminta iš radiolucentinės plokštės; 2. Apdengta antistatiniu paminkštinimu; 3. Matmenys ≥ 800 x 510 mm; 4. Ergonomiškos formos; 5. Reguliuojamo aukščio; 6. Saugi darbinė apkrova ≥ 24 kg. |  |
| 11.9. | Priedų stovas – 1 vnt. | 1. Nerūdijančio plieno rėmas, su ≥ 5 vnt. bėgelių priedams tvirtinti; 2. Krepšys ≥ 1 vnt.; 3. Antistatiniai pasukami ratukai; 4. Bendrieji matmenys: ≥ 630 x 560 x 1400 mm (plotis x gylis x aukštis). |  |
| 12. | Pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |